Białystok, dn.  05.10.2021r.

ZP/X/21/865

WYJAŚNIENIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dostawę, instalację, uruchomienie szafy na  bronchoskopy

# PYTANIA

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy na bronchoskopy nieznacznie odbiegającej od opisu technicznego w poniższych punktach – z zachowaniem funkcjonalności, zastosowania, przeznaczenia:

poz. 1 – typ: ENDOSTORE – obecnie opisany typ: EDC Plus jest nazwą własną charakterystyczną dla jednego konkretnego producenta – proponowane rozwiązanie / nazwa jest równoważna

poz. 5 – zakres temperatur przy przechowywaniu 20° - 30° (+/- 5°)

poz. 6 – wilgotność względna od 5% do 75%

poz. 7,8,9 – wymiary szafy (szer. x głęb. x wys.): 1400mm x 535mm x 2200mm

poz. 10 – waga maks. 214kg (szafa na zintegrowanych 4 obrotowych kółkach do manewrowania / ustawienia)

poz. 11 – głębokość komory: 405mm

poz. 12 – objętość wewnętrza komory przechowywania: ok. 0,415m3 każda komora (w sumie pojemność 2 komór to ok. 0,83m3)

poz. 17 – prąd maksymalny: 1,7 A

poz. 18 – moc maksymalna: 400W

poz. 28 – port RS 485 – do wyprowadzenia danych przechowywania np. do systemu archiwzacji

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody