Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

www.usk.bialystok.pl

tel. centr.  085 746-80-00, fax. 085 746-88-80

REGON: 000288610

NIP: 542-25-34-985

Zapytanie ofertowe

na

dostawę, instalację, uruchomienie

przyłóżkowy aparat rentgenowski – 2 szt.

Białystok,2021-02-01

I.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu fabrycznie nowych przyłóżkowych  aparatów rentgenowskich – 2szt.

- Przedmiot zamówienia posiada kody CPV: 33111000-1 (Aparatura rentgenowska)

- Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 1.1 i 12 do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym Załącznik nr 1 oraz Załącznikiem nr 1.1 lub/i załącznikiem nr 1.2 (opisy przedmiotu zamówienia) do niniejszego zaproszenia. Cena oferty winna zawierać w szczególności wartość oferowanego sprzętu, koszty jego dostawy, zainstalowania, serwisowania oraz przeszkolenia personelu. Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać wszystkie pozycje wyszczególnione w formularzu cenowym.

Uwaga. Załączniki nr 1.1 i 1.2 stanowią elementy formularza cenowego.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty i certyfikaty niezbędne do wykonywania usług z wykorzystaniem przedmiotu umowy.

- Minimalny termin gwarancji oferowanego asortymentu wynosi 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołów realizacji przedmiotu umowy.

II.

Termin realizacji zamówienia

- Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale I nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Termin ten obejmuje: dostawę i zainstalowanie sprzętu oraz szkolenie personelu. Wykonawca zapewni również serwisowanie sprzętu w okresie gwarancyjnym.

- Dostawa i wyładunek przedmiotu zamówienia nastąpi do magazynów Szpitala z docelowym przeznaczeniem do Szpitala Tymczasowego nr 2 przy hali sportowej Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Wołodyjowskiego 1, 15-276 Białystok – 1szt (pakiet nr 1) i do Szpitala Tymczasowego nr 1 tj. do Oddziałów Zakaźnych USK w Białymstoku, przy ul. Żurawiej 14, 15-540 Białystok, bud. E1 – 1szt (pakiet nr 2). Zainstalowanie i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym datę dostawy, instalacji i szkolenia personelu co najmniej na 5 dni przed jej planowanym terminem.

III.

Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2).

- Ofertę składa się drogą elektroniczną w formacie PDF, napisaną w języku polskim oraz podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę należy przesłać w terminie do 09.02.2021r do godz. 10:00 na e-mail: kamil.jablonowski@uskwb.pl

5.	Opis części zamówienia:

- Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

- Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub kilka pakietów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 w ilości określonej przez Zamawiającego.

- Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w Załączniku nr 1 stanowi odrębną część i będzie podlegał odrębnej procedurze związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej.

- Pakiety wskazane w załączniku nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w Pakiecie.

- Oferty na niepełne Pakiety zostaną odrzucone jako niekompletne.

6)	W przypadku składania oferty na cały zakres lub na kilka Pakietów, oferowaną cenę należy przedstawić oddzielnie na poszczególne Pakiety zgodnie z Formularzem Cenowym (Załącznik nr 1) oraz formularzem ofertowym (Załącznik nr 2).

IV.

Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

- Do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz cenowy - Załącznik nr 1,

- podpisany opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.1

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 2,

- upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty;

    - Niedołączenie do oferty dokumentów określonych w ust. 1 lub niespełnienie przez Wykonawcę warunków granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

##### V.

##### Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty,  Zamawiający kierować się będzie kryterium:

Cena – 100 %

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  100 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert.

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy drogą elektroniczną wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

VI.

Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji z ramienia Dyrekcji Szpitala są:

- Adam Siergiejuk, tel. 697-630-537 e-mail:  asiergiejuk@poczta-usk.pl ział Administracyjny - Skłodowksa

- Emilia Górska, tel. 509-137-485, e-mail:  emilia.gorska@uskwb.pl  Dział Administracyjny - Żurawia

VII.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i wniosków.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kamil.jablonowski@uskwb.pl

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 1 dzień przed terminem składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zamówienia wpłynął do zamawiającego do końca dnia połowa terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono przedmiotowe zapytaniem ofertowe.

VIII.

1.	Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 3).

2.	Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy (Załącznik nr 3) przez Wykonawcę.

3.	Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

4.  Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Załączniki:

Załącznik nr 1    – Formularz Cenowy

Załącznik nr 1.1. – Opis przedmiotu zamówienia RTG Szpital Tymczasowy nr 2

Załącznik nr 1.2. - Opis przedmiotu zamówienia RTG Szpital Tymczasowy nr 1

Załącznik nr 2    – Formularz Oferty

Załącznik nr 3    – Wzór umowy.

Załącznik nr 1

FORMULARZ  CENOWY

Pakiet nr 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa, producent, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyłóżkowy cyfrowy mobilny aparat RTG bez napędu o parametrach określonych w Załączniku nr 1.1 do formularza cenowego* |  | 2 szt. |  |  |  |

*Z przeznaczeniem do szpitala Tymczasowego nr 2 – ul. Wołodyjowskiego

Wartość netto Pakietu nr 1  wynosi: ............... zł,   (słownie: ...........................................)

Wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi .............. zł,   (słownie: .................................................)

Pakiet nr 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa, producent, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyłóżkowy cyfrowy mobilny aparat RTG z napędem o parametrach określonych w Załączniku nr 1.2 do formularza cenowego* |  | 2 szt. |  |  |  |

*Z przeznaczeniem do szpitala Tymczasowego nr 1 – ul. Zurawia

Wartość netto Pakietu nr 2  wynosi: ............... zł,   (słownie: ...........................................)

Wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi .............. zł,   (słownie: .................................................)

Załącznik nr 1.1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1

Przyłóżkowy mobilny  aparat RTG  bez napędu– 1 szt.

|  | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Przyłóżkowy cyfrowy mobilny aparat RTG bez napędu |  |  |
|  | Aparat/urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe, i nieużywane. | Tak |  |
|  | Aparat/urządzenie dostarczone wraz z założonym Paszportem Technicznym: - z wypełnioną w pełni metryką - wpisem o przeprowadzonym uruchomieniu/instalacji przez autoryzowany serwis lub autoryzowanego dostawcę - datą następnego przeglądu | Tak |  |
|  | Drukowana instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z aparatem/urządzeniem (nie dopuszcza się instrukcji obsługi tylko w wersji elektronicznej, może być jako dodatkowa opcja). | Tak |  |
|  | Foldery aparatów/urządzeń, dołączone do oferty, w języku polskim | Tak |  |
|  | Kserokopia certyfikatu CE. | Tak |  |
|  | Producent/Oferent | Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Podać |  |
|  | Rok produkcji: 2020 lub nowszy | Tak |  |
|  | Komponenty takie, jak: mobilny aparat RTG, generator, detektory wyprodukowane przez jednego wytwórcę | Tak |  |
| II | Generator RTG – 1 szt. |  |  |
|  | Moc generatora ≥ 2,5 kW | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna moc poboru: 800W | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 1 fazowe 100-240V 50/60Hz | Tak |  |
|  | Minimalna wartość nastaw mAs: ≤0,3 mAs | Tak, podać |  |
|  | Zasięg ramienia z lampą: ≥170 cm | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie generatora z akumulatora. Typ baterii Litowo-jonowy | Tak |  |
|  | Czas ładowania potrzebny do pełnego naładowania akumulatora/akumulatorów: ≤4 h | Tak, podać |  |
|  | Możliwość szybkiego doładowania: minimum 20 ekspozycji w 15 minut | Tak |  |
|  | Ilość możliwych ekspozycji na jednym ładowaniu akumulatora: ≥200 | Tak, podać |  |
|  | Miernik lub kalkulator dawki DAP zintegrowany z DICOM | Tak |  |
|  | Wyliczona dawka DAP wyświetlona na wyświetlaczu panelu użytkownika | Tak |  |
|  | Maksymalne symetryczne pole promieniowania: minimum 47 x 47 cm | Tak, podać |  |
| III | Lampa RTG – 1 szt. |  |  |
|  | Wielkość ogniska: ≤1,2 mm | Tak, podać |  |
|  | Pojemność cieplna anody: ≥50 kHU | Tak podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka: ≥ 140 kHU | Tak podać |  |
|  | Maksymalna prędkość chłodzenia: ≥ 350 HU/s | Tak |  |
|  | Maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi: ≥ 2000 mm | Tak, podać |  |
|  | Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi: ≥ 370 mm | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna wysokość transportowa po złożeniu ramienia z lampą: ≤ 1500 mm | Tak, podać |  |
|  | Całkowita filtracja: min. 2.5 mm Al Przy 70 kV | Tak, podać |  |
|  | Pełny zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej: min. +/- 165° | Tak, podać |  |
|  | Kąty obrotu lampy RTG w kierunku osiowym: min -40° do +180° | Tak, podać |  |
|  | Pełny zakres obrotu kolimatora: min. +90° do -180° | Tak, podać |  |
|  | Zakres kątowy ruchu poprzecznego lampy RTG: min. +/-15° | Tak, podać |  |
|  | Masa aparatu w kg (z akumulatorami): ≤ 100kg | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna szerokość aparatu: 600 mm | Tak |  |
|  | Maksymalna długość aparatu: 800 mm | Tak |  |
|  | Jazda w przód i w tył. Możliwość obrotu urządzenia za pomocą jednej ręki. | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych z detektora do aparatu (detektor bezprzewodowy) | Tak |  |
|  | Kieszeń transportowa umożliwiająca ciągłe, automatyczne ładowanie oferowanego detektora | Tak |  |
|  | Elementy najbardziej narażone na kolonizację bakterii, pokryte powłoką antybakteryjną, przynajmniej panel użytkownika, przycisk wyzwalania ekspozycji | Tak. |  |
|  | Kable lampy RTG schowane w obudowie ramienia aparatu | Tak |  |
| V | Detektor cyfrowy – 1 szt. |  |  |
|  | Praca ciągła w trybie przewodowym i bezprzewodowym | Tak |  |
|  | Wielkość aktywnej matrycy: ≥ 35 x 42 cm | Tak, podać |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu | Tak |  |
|  | Grubość detektora: ≤ 16 mm | Tak, podać |  |
|  | Rozmiar piksela: ≤ 150 µm | Tak, podać |  |
|  | Głębokość akwizycji: ≥ 16 bit | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość: ≥ 2300x2800 pikseli | Tak, podać |  |
|  | DQE: ≥70% | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora: ≥ 300 kg | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie punktowe detektora: ≥ 150 kg | Tak, podać |  |
|  | Waga detektora włącznie z baterią: ≤ 2,6 kg | Tak, podać |  |
|  | Podgląd obrazu: ≤ 2 sek. | Tak, podać |  |
|  | Czas pełnego cyklu: ≤ 10 sek. | Tak, podać |  |
|  | System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę | Tak |  |
|  | Wodoodporność o klasie min. IPX6 | Tak podać |  |
|  | Detektor pokryty fabrycznie powłoką antybakteryjną zgodną z normą ISO22196 przez producenta detektora. | Tak |  |
|  | Wewnętrzna pamięć na min. 100 obrazów bez potrzeby połączenia z konsolą technika. Możliwość wykonania zdjęcia na aparacie mobilnym i przesłania zdjęcia do konsoli za pomocą stacji dokującej | Tak |  |
|  | Wyświetlacz informujący o ilości zapisanych obrazów oraz wskaźnik naładowania baterii | Tak |  |
|  | Detektor wyposażony w odłączalne wymienne akumulatory (baterie) min. 2 szt., wraz ze stołową ładowarką 230 V50Hz +/- 10% | Tak |  |
| VI | Konsola technika. |  |  |
|  | Konsola operatora zintegrowana z aparatem | TAK |  |
|  | Monitor dotykowy LCD min. 12” wbudowany w aparat | TAK, podać |  |
|  | Ekran konsoli umieszczony na ramieniu przegubowym umożliwiającym jego pozycjonowanie w trzech osiach | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu min. 3000 obrazów dla maksymalnej rozdzielczości i wielkości detektora (43x43) | TAK, podać |  |
|  | Dostęp do stacji po uprzednim zalogowaniu | TAK |  |
|  | Poziomowanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników (modyfikacja zabezpieczona hasłem administratora) | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany hasła z poziomu użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru technika wykonującego badanie (z przekazaniem tej informacji wraz z obrazami do systemu PACS) | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania technikowi kodu pod którym będzie on oznakowany w tagach pliku DICOM | TAK |  |
|  | Algorytm umożliwiający korektę kontrastu dynamicznego i redukcji szumów/artefaktów w zależności od struktur anatomicznych – zapewniający automatyczne wykrywanie tych struktur - z możliwością dostosowywania parametrów. Podać nazwę oprogramowania | TAK |  |
|  | Automatyczne i ręczne blendowanie (maskowanie) obrazu | TAK |  |
|  | Automatyczne i ręczne kadrowanie (przycinanie) obrazu | TAK |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu (window/level) | TAK |  |
|  | Odbicie lustrzane obrazu w pionie i w poziomie | TAK |  |
|  | Powiększanie obrazów (ręczne, 1:1, dopasowanie do obszaru, tryb pełnoekranowy) | TAK |  |
|  | Usuwanie obrazu stałej kratki przeciwrozproszeniowej | TAK |  |
|  | Funkcja nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia z regulacją wielkości czcionki, koloru i tła. | TAK |  |
|  | Funkcja nanoszenia adnotacji graficznych (strzałki, linie, znaczniki) wraz ze zmianą koloru i tła oraz obracaniem | TAK |  |
|  | Funkcja edycji i dodawania własnych adnotacji graficznych przez użytkownika | TAK |  |
|  | Funkcja umieszczania adnotacji tekstowych automatycznie uzupełnianych wartościami pochodzącymi z obrazu (np. kVp, mAs, data badania itp.) | TAK |  |
|  | Funkcja ostrzegania użytkownika w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości odchylenia indeksu ekspozycji (DI) | TAK |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej, redukując tym samym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla Pacjenta. Podać nazwę oprogramowania | TAK |  |
|  | Interfejs DICOM 3.0: Storage Print MPPS Worklist | TAK |  |
|  | Po rozpoczęciu badania możliwe jest: -Dodanie kolejnej projekcji -Zmiany programu anatomicznego (nawet po odczycie) -duplikowanie projekcji -odrzucenie odczytanego obrazu (z powieleniem projekcji) -kasowanie nieużytych projekcji | TAK |  |
|  | Dane obrazowe wysyłane w zapisie 16 bitowym | TAK |  |
|  | Zmiana wielkości piksela w wysyłanym obrazie | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć w języku polskim wraz z pomocą kontekstową (najechanie kursorem na przycisk powoduje wyświetlenie opisu działania funkcji) | TAK |  |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta (wpisanych przed lub po odczytaniu obrazu) i rodzaju badania z obrazem | TAK |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku (z uwzględnieniem danych takich jak (minimum): Nazwisko, Imię, identyfikator, oddział/jednostka zlecająca, płeć, data urodzenia, informacje o alergiach, komentarz) | TAK |  |
|  | Automatyczne uzupełnianie danych pacjenta po podanym identyfikatorze w przypadku gdy pacjent już istnieje w lokalnym archiwum | TAK |  |
|  | Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, m.in: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania | TAK |  |
|  | Możliwość usuwania badań oczekujących oraz wykonanych z poziomu konsoli (z możliwością zablokowania tej funkcji dla określonych użytkowników) | TAK |  |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) z automatycznym tworzeniem tymczasowego identyfikatora pacjenta z możliwością późniejszego uzupełnienia danych | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania pacjenta do natychmiastowego wykonania lub do listy oczekujących | TAK |  |
|  | Multisesyjność – otwarcie co najmniej 10 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | TAK |  |
|  | Otwarcie zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | TAK |  |
|  | Konsola przechowuje wykonane badania w podręcznym archiwum do określonej maksymalnej pojemności. Po przekroczeniu tej granicy najstarsze, niechronione badania są kasowane automatycznie. | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczenia wybranych badań jako chronione przed usunięciem | TAK |  |
|  | Wyświetlanie podglądu wstępnie obrobionego obrazu podczas skanowania płyty obrazowej lub odbioru danych z detektora | TAK |  |
|  | Eksport obrazów badania na nośnik zewnętrzny (np. pendrive) | TAK |  |
|  | Eksport badania na nośnik zewnętrzny wraz z przeglądarką o minimalnej funkcjonalności: -automatyczne uruchamianie przeglądarki (jeśli funkcja nie jest zablokowana w systemie operacyjnym) -zmiana powiększenia -zmiana okna wyświetlania (jasność/kontrast) -przesuwanie obrazu -pokazywanie/ukrywanie informacji na obrazie -wyświetlanie zdjęć w postaci matrycy (min. 6x6) -eksport obrazu do popularnych formatów graficznych (BMP, JPEG) -cofanie wprowadzonych zmian w sposobie wyświetlania obrazów | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu wielu badań (także różnych pacjentów) na jeden nośnik | TAK |  |
|  | Odrzucanie wykonanego obrazu z podaniem przyczyny odrzucenia (wybór ze słownika przyczyn) z możliwością dopisania dowolnego komentarza | TAK |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych | TAK |  |
|  | Możliwość cofnięcia odrzucenia obrazu (także po zamknięciu i ponownym otwarciu badania) | TAK |  |
|  | Programy anatomiczne wybierane poprzez graficzną prezentację rejonów anatomicznych sylwetki człowieka | TAK |  |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | TAK |  |
|  | Podgląd statusu urządzenia do obrazowania z graficznym przedstawieniem stanu | TAK |  |
|  | Podgląd kolejki wysyłanych obrazów | TAK |  |
|  | Możliwość przenoszenia obrazów pomiędzy badaniami w przypadku pomyłki (funkcjonalność dostępna dla wybranych użytkowników) | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego przesłania obrazu lub badania do wybranych odbiorców (DICOM Storage) | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania do procedury schematu wysyłania obrazów (np. obrazy QA nie trafiają na stację lekarską, a do specjalnego archiwum) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru docelowego współczynnika czułości przed odczytaniem obrazu | TAK |  |
|  | Zmiana parametrów obróbki częstotliwościowej z poziomu użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia predefiniowanych filtrów wyświetlania listy badań z szybkim przełączaniem przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru maksymalnej ilości wyświetlanych wyników, interwału odświeżania listy i konfiguracji kolumn z poziomu użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość wysyłania obrazów badania do kilku zdefiniowanych odbiorców | TAK |  |
| VII | Aplikacje zaawansowane |  |  |
| 1. | Opcja CAD 2D do obrazowania klatki piersiowej, wspomagająca wykrycie występowania charakterystycznych zmian m.in "guzków, zwapnień, odmy opłucnowej i otrzewnowej, zwłóknienia płuc Pełna integracja oprogramowania CAD z oferowaną stacją akwizycyjną, obsługa za pomocą dotykowego pulpitu/monitora aparatu RTG Wizualizacja wyników za pomocą map kolorystycznych, z możliwością wysłania do systemu PACS | TAK |  |
| IX | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS PACS. Zamawiający dysponuje wolnymi licencjami. | Tak |  |
|  | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników i lekarzy w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu, min. 2 dni (po 8 h) | Tak |  |
|  | Dokumentacja techniczna aparatu (w wersji językowej polskiej) dostarczana z aparatem | Tak |  |
| X | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Okres gwarancji (w miesiącach licząc od uruchomienia urządzenia), min. 24 miesiące | Tak, proszę opisać |  |
|  | Czas reakcji serwisu (w godzinach licząc od zgłoszenia) | max. do 36 godz. w dni robocze |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw (licząc w dniach od chwili przyjęcia zgłoszenia) | max. do 5 dni roboczych |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw w przypadku kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów (w dniach licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia) | max. do 10 dni roboczych |  |
|  | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji | Tak, proszę opisać |  |
|  | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji | wliczone w cenę oferty |  |
|  | Serwis na terenie Polski | Tak, (podać dane teleadresowe) |  |
|  | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | poczta, fax, telefon, e-mail |  |
|  | Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych | Tak, (podać dane i kontakt) |  |

Uwaga!

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania Ofertowego.

……………………………….

(podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 1.2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 2

Przyłóżkowy mobilny  aparat RTG  z napędem– 1 szt.

|  | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Aparat RTG jezdny cyfrowy przyłóżkowy z napędem |  |  |
|  | Aparat/urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe, i nieużywane. | Tak |  |
|  | Aparat/urządzenie dostarczone wraz z założonym Paszportem Technicznym: - z wypełnioną w pełni metryką - wpisem o przeprowadzonym uruchomieniu/instalacji przez autoryzowany serwis lub autoryzowanego dostawcę - datą następnego przeglądu | Tak |  |
|  | Drukowana instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z aparatem/urządzeniem (nie dopuszcza się instrukcji obsługi tylko w wersji elektronicznej, może być jako dodatkowa opcja). | Tak |  |
|  | Foldery aparatów/urządzeń, dołączone do oferty, w języku polskim | Tak |  |
|  | Kserokopia certyfikatu CE. | Tak |  |
|  | Producent/Oferent | Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Podać |  |
|  | Rok produkcji: 2020 lub nowszy | Tak |  |
| II. | Generator i lampa RTG |  |  |
|  | Napięcie zasilania: 230V 50 Hz +/- 10% | TAK |  |
|  | Moc generatora | ≥ 32 kW |  |
|  | Zakres regulacji wysokiego napięcia | ≥ 40-130 kV |  |
|  | Częstotliwość generatora | ≥ 60 kHz |  |
|  | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji | ≥ 0,32-320 mAs |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  |
|  | Możliwość pracy w tym wykonania ekspozycji zdjęciowej poprzez akumulatorowe zasilanie generatora | TAK |  |
|  | Programy anatomiczne | ≥ 400 |  |
|  | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą | TAK |  |
|  | Wielkość dużego ogniska: | ≤ 1,3 mm |  |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,7 mm |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 900 kHU |  |
|  | Prędkość obrotów anody | ≥ 3500 obr/min. |  |
| III. | Charakterystyka urządzenia |  |  |
|  | Zakres wysokości ogniska od podłogi | ≥ 70-200 cm |  |
|  | Szerokość aparatu | ≤ 60 cm |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora | ≥ ± 90o |  |
|  | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej (oś ramienia) | ≥ ± 1800 |  |
|  | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej (oś lampy) | ≥ 1200 |  |
|  | Zakres obrotu kolumny wokół osi pionowej | ≥ ± 250o |  |
|  | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu | ≥ 120 cm |  |
|  | Rodzaj ramienia mocującego lampę: teleskopowy | TAK |  |
|  | Wysokość aparatu złożonego do transportu | ≤ 130 cm |  |
|  | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość jazdy (w przód/tył) | ≥ 5 km/h |  |
|  | Możliwość pokonywania wzniesień | ≥ 5˚ |  |
|  | System zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę | TAK |  |
|  | Funkcja precyzyjnego pozycjonowania aparatu przód/tył od strony lampy rtg/kolimatora. | TAK |  |
|  | Waga systemu | ≤ 450 kg |  |
|  | Blokada detektorów zabezpieczająca przed ich kradzieżą | TAK/NIE |  |
| III | Detektor cyfrowy mobilny |  |  |
|  | Praca ciągła w trybie przewodowym i bezprzewodowym | Tak |  |
|  | Wielkość aktywnej matrycy: ≥ 35 x 42 cm | Tak, podać |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu | Tak |  |
|  | Grubość detektora: ≤ 16 mm | Tak, podać |  |
|  | Rozmiar piksela: ≤ 150 µm | Tak, podać |  |
|  | Głębokość akwizycji: ≥ 16 bit | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość: ≥ 2300x2800 pikseli | Tak, podać |  |
|  | DQE: ≥70% | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora: ≥ 300 kg | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie punktowe detektora: ≥ 150 kg | Tak, podać |  |
|  | Waga detektora włącznie z baterią: ≤ 3,0 kg | Tak, podać |  |
|  | Podgląd obrazu: ≤ 2 sek. | Tak, podać |  |
|  | Czas pełnego cyklu: ≤ 10 sek. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak |  |
|  | Wbudowany czujnik wstrząsów | Tak |  |
|  | System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę | Tak/Nie |  |
|  | Wodoodporność o klasie min. IPX6 | Tak podać |  |
|  | Detektor pokryty fabrycznie powłoką antybakteryjną zgodną z normą ISO22196 przez producenta detektora. | Tak/Nie |  |
|  | Wewnętrzna pamięć na min. 100 obrazów bez potrzeby połączenia z konsolą technika. Możliwość wykonania zdjęcia na aparacie mobilnym i przesłania zdjęcia do konsoli za pomocą stacji dokującej | Tak/Nie |  |
|  | Wyświetlacz informujący o ilości zapisanych obrazów oraz wskaźnik naładowania baterii | Tak/Nie |  |
|  | Detektor wyposażony w odłączalne wymienne akumulatory (baterie) min. 1 szt., które można ładować w na stołowej ładowarce z wykorzystaniem napięcia 230 V50Hz +/- 10% | Tak |  |
| IV | Konsola Technika |  |  |
|  | Obsługa systemu obrazowego za pomocą dotykowego monitora konsoli zintegrowanego z aparatem | TAK |  |
|  | Monitor sterujący (menu) oraz do przeglądania obrazów typu LCD min. 19” | TAK, podać |  |
|  | Czas od akwizycji do pojawienia się obrazu referencyjnego na monitorze aparatu | ≤ 4 sek. |  |
|  | Możliwość zapisu min. 3000 obrazów dla maksymalnej rozdzielczości i wielkości detektora (43x43) | TAK, podać |  |
|  | Dostęp do stacji po uprzednim zalogowaniu | TAK |  |
|  | Poziomowanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników (modyfikacja zabezpieczona hasłem administratora) | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany hasła z poziomu użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru technika wykonującego badanie (z przekazaniem tej informacji wraz z obrazami do systemu PACS) | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania technikowi kodu pod którym będzie on oznakowany w tagach pliku DICOM | TAK |  |
|  | Algorytm umożliwiający korektę kontrastu dynamicznego i redukcji szumów/artefaktów w zależności od struktur anatomicznych – zapewniający automatyczne wykrywanie tych struktur - z możliwością dostosowywania parametrów. Podać nazwę oprogramowania | TAK/NIE |  |
|  | Automatyczne i ręczne blendowanie (maskowanie) obrazu | TAK |  |
|  | Automatyczne i ręczne kadrowanie (przycinanie) obrazu | TAK |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu (window/level) | TAK |  |
|  | Odbicie lustrzane obrazu w pionie i w poziomie | TAK |  |
|  | Powiększanie obrazów (ręczne, 1:1, dopasowanie do obszaru, tryb pełnoekranowy) | TAK |  |
|  | Usuwanie obrazu stałej kratki przeciwrozproszeniowej | TAK |  |
|  | Funkcja nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia z regulacją wielkości czcionki, koloru i tła. | TAK |  |
|  | Funkcja nanoszenia adnotacji graficznych (strzałki, linie, znaczniki) wraz ze zmianą koloru i tła oraz obracaniem | TAK |  |
|  | Funkcja edycji i dodawania własnych adnotacji graficznych przez użytkownika | TAK |  |
|  | Funkcja umieszczania adnotacji tekstowych automatycznie uzupełnianych wartościami pochodzącymi z obrazu (np. kVp, mAs, data badania itp.) | TAK |  |
|  | Funkcja ostrzegania użytkownika w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości odchylenia indeksu ekspozycji (DI) | TAK |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej, redukując tym samym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla Pacjenta. Podać nazwę oprogramowania | TAK/NIE |  |
|  | Interfejs DICOM 3.0: Storage Print MPPS Worklist | TAK |  |
|  | Po rozpoczęciu badania możliwe jest: -Dodanie kolejnej projekcji -Zmiany programu anatomicznego (nawet po odczycie) -duplikowanie projekcji -odrzucenie odczytanego obrazu (z powieleniem projekcji) -kasowanie nieużytych projekcji | TAK |  |
|  | Dane obrazowe wysyłane w zapisie 16 bitowym | TAK |  |
|  | Zmiana wielkości piksela w wysyłanym obrazie | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć w języku polskim wraz z pomocą kontekstową (najechanie kursorem na przycisk powoduje wyświetlenie opisu działania funkcji) | TAK |  |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta (wpisanych przed lub po odczytaniu obrazu) i rodzaju badania z obrazem | TAK |  |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku (z uwzględnieniem danych takich jak (minimum): Nazwisko, Imię, identyfikator, oddział/jednostka zlecająca, płeć, data urodzenia, informacje o alergiach, komentarz) | TAK |  |
|  | Automatyczne uzupełnianie danych pacjenta po podanym identyfikatorze w przypadku gdy pacjent już istnieje w lokalnym archiwum | TAK |  |
|  | Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, m.in: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania | TAK |  |
|  | Możliwość usuwania badań oczekujących oraz wykonanych z poziomu konsoli (z możliwością zablokowania tej funkcji dla określonych użytkowników) | TAK |  |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) z automatycznym tworzeniem tymczasowego identyfikatora pacjenta z możliwością późniejszego uzupełnienia danych | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania pacjenta do natychmiastowego wykonania lub do listy oczekujących | TAK |  |
|  | Multisesyjność – otwarcie co najmniej 10 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | TAK |  |
|  | Otwarcie zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | TAK |  |
|  | Konsola przechowuje wykonane badania w podręcznym archiwum do określonej maksymalnej pojemności. Po przekroczeniu tej granicy najstarsze, niechronione badania są kasowane automatycznie. | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczenia wybranych badań jako chronione przed usunięciem | TAK |  |
|  | Wyświetlanie podglądu wstępnie obrobionego obrazu podczas skanowania płyty obrazowej lub odbioru danych z detektora | TAK |  |
|  | Eksport obrazów badania na nośnik zewnętrzny (np. pendrive) | TAK |  |
|  | Eksport badania na nośnik zewnętrzny wraz z przeglądarką o minimalnej funkcjonalności: -automatyczne uruchamianie przeglądarki (jeśli funkcja nie jest zablokowana w systemie operacyjnym) -zmiana powiększenia -zmiana okna wyświetlania (jasność/kontrast) -przesuwanie obrazu -pokazywanie/ukrywanie informacji na obrazie -wyświetlanie zdjęć w postaci matrycy (min. 6x6) -eksport obrazu do popularnych formatów graficznych (BMP, JPEG) -cofanie wprowadzonych zmian w sposobie wyświetlania obrazów | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu wielu badań (także różnych pacjentów) na jeden nośnik | TAK |  |
|  | Odrzucanie wykonanego obrazu z podaniem przyczyny odrzucenia (wybór ze słownika przyczyn) z możliwością dopisania dowolnego komentarza | TAK/NIE |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych | TAK |  |
|  | Możliwość cofnięcia odrzucenia obrazu (także po zamknięciu i ponownym otwarciu badania) | TAK |  |
|  | Programy anatomiczne wybierane poprzez graficzną prezentację rejonów anatomicznych sylwetki człowieka | TAK |  |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | TAK |  |
|  | Podgląd statusu urządzenia do obrazowania z graficznym przedstawieniem stanu | TAK |  |
|  | Podgląd kolejki wysyłanych obrazów | TAK |  |
|  | Możliwość przenoszenia obrazów pomiędzy badaniami w przypadku pomyłki (funkcjonalność dostępna dla wybranych użytkowników) | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego przesłania obrazu lub badania do wybranych odbiorców (DICOM Storage) | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania do procedury schematu wysyłania obrazów (np. obrazy QA nie trafiają na stację lekarską, a do specjalnego archiwum) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru docelowego współczynnika czułości przed odczytaniem obrazu | TAK |  |
|  | Zmiana parametrów obróbki częstotliwościowej z poziomu użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia predefiniowanych filtrów wyświetlania listy badań z szybkim przełączaniem przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru maksymalnej ilości wyświetlanych wyników, interwału odświeżania listy i konfiguracji kolumn z poziomu użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość wysyłania obrazów badania do kilku zdefiniowanych odbiorców | TAK |  |
| V | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Aparat musi być zgodny z systemem radiografii bezpośredniej zainstalowanym w USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 (system ucyfrowienia Fuji-Film): konsola akwizycyjna musi mieć oprogramowane zgodne i kompatybilne z oprogramowaniem konsol akwizycyjnych radiografii bezpośredniej zainstalowanych w USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14. detektor obrazowy musi zapewnić współpracę poprzez WiFi lub przewodowo z konsolami akwizycyjnymi radiografii bezpośredniej zainstalowanymi w USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14. | Tak |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS PACS. Zamawiający dysponuje wolnymi licencjami. | Tak |  |
|  | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników i lekarzy w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu, min. 2 dni (po 8 h) | Tak |  |
|  | Dokumentacja techniczna aparatu (w wersji językowej polskiej) dostarczana z aparatem | Tak |  |
| VI | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Okres gwarancji (w miesiącach licząc od uruchomienia urządzenia), min. 24 miesiące | Tak, proszę opisać |  |
|  | Czas reakcji serwisu (w godzinach licząc od zgłoszenia) | max. do 36 godz. w dni robocze |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw (licząc w dniach od chwili przyjęcia zgłoszenia) | max. do 5 dni roboczych |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw w przypadku kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów (w dniach licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia) | max. do 10 dni roboczych |  |
|  | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji | Tak, proszę opisać |  |
|  | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji | wliczone w cenę oferty |  |
|  | Serwis na terenie Polski | Tak, (podać dane teleadresowe) |  |
|  | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | poczta, fax, telefon, e-mail |  |
|  | Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych | Tak, (podać dane i kontakt) |  |

Uwaga!

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania Ofertowego.

……………………………….

(podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę, instalacje oraz uruchomienie przyłóżkowych mobilnych aparatów RTG zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym

1.    Oferujemy:

1.1.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 1 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.2. Realizację dostawy będącej Pakietem nr 2 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi 30 dni licząc od daty podpisania protokołów realizacji przedmiotu umowy (zdawczo-odbiorczego i szkolenia personelu), przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, zgodny z określonym w umowie.

- Oferowany przez nas termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ............. (maksymalnie 6 tygodni) od daty podpisania umowy, (termin ten obejmuje: dostawę i zainstalowanie sprzętu oraz szkolenie personelu). Dodatkowo Wykonawca zapewni serwisowanie sprzętu w okresie gwarancyjnym.

- Oferowany przez nas termin gwarancji wraz z serwisem oferowanego przedmiotu zamówienia wynosić będzie minimum 24  miesiące (minimum …. miesiące) licząc od daty podpisania protokołów realizacji umowy.

Uwaga: W przypadku nie wypełnienia tego punktu – przyjmuje się, iż Wykonawca zaoferował termin gwarancji podany w nawiasie.

- Oświadczamy, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczymy i zainstalujemy przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zapewnimy serwis w okresie gwarancyjnym, oraz przeszkolenie personelu, na swój koszt i ryzyko.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1.1 lub/i Załącznik nr 1.2) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz spełniamy warunki w nim zawarte.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2020r., kompletny, gotowy do użytkowania, nie wymaga dodatkowych zakupów i inwestycji, pozbawiony wad technicznych i prawnych.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, wg załączonego do Zapytania ofertowego wzoru umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 3).

- Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, Dz. U.  Nr 107, poz. 679) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny.

- Nasz numer REGON ..............................................    NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax:  ……………………………….                  Tel  ………………………….

Osoba upoważniona do koordynowania dostawy z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ ................................................................................. etc.

....................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

# Załącznik nr 3

Wzór umowy…………..

zawarta w dniu ……………….2020 r. pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

………………………………….. –  Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Kupującym,

a

……………………………………., ul. …………………………, ……………………., NIP: ………………………., REGON: ………………………………., reprezentowany przez:

…………………………………………..

zwanym dalej w tekście Sprzedawcą,

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest dostawa, zainstalowanie, pierwsze uruchomienie i serwisowanie* fabrycznie nowego/ych: ………. (nazwa przedmiotu zamówienia  określona w  Formularzu cenowym), zwanych/ego dalej Sprzętem, w zakresie Pakietu/ów nr: ….., wyszczególnionego/ych w Załączniku nr 1 („Formularz cenowy”) o parametrach określonych w Załączniku nr 1.x („Załącznik do formularza cenowego”) oraz przeprowadzenie szkolenia personelu*1 w zakresie użytkowania Sprzętu – wszystko łącznie zwanych dalej Przedmiotem Umowy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy („Formularzem cenowym”) na łączną wartość brutto: ………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………….……...… ).

§ 2

- Wynagrodzenie Sprzedawcy jest płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie ……dni od daty podpisania przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych szkoleń (jeżeli dotyczy), na rachunek bankowy Wykonawcy w ………………………………… o nr ……………..…………………...…………… …………………… W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy wskazany w treści Umowy.

- Wynagrodzenie określone w § 1 ust. 2 zaspokaja wszelkie roszczenia Sprzedawcy związane z prawidłowym wykonaniem Umowy, w szczególności: koszty dostawy Sprzętu, uruchomienia, opakowania, załadunku, transportu aż do miejsca zainstalowania z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych, montażu i ubezpieczenia na okres do czasu podpisania przez obie strony  protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie Umowy oraz uwzględnia rabaty, upusty i marże.

- Sprzedawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Strony wykluczają dopuszczalność waloryzacji wynagrodzenia Sprzedawcy.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 3

- Sprzedawca oświadcza, iż jest właścicielem sprzętu.

- Sprzęt posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem

- Sprzęt odpowiada standardom jakościowym, funkcjonalnym i technicznym, wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia.

- Sprzęt jest oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym znakiem bezpieczeństwa ( o ile wymagają tego przepisy prawa)

§ 4

- Przedmiot Umowy w zakresie dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu zostanie wykonany w terminie ………………………….. dni od daty podpisania umowy.

- Sprzedawca dostarczy Przedmiot Umowy do Magazynu Szpitala przy ul………………….             z fakturą lub dokumentem Wz określającym ilość i cenę jednostkową a następnie zainstaluje Sprzęt w miejscu wskazanym przez Kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się uzgodnić z Kupującym datę dostawy co najmniej na 5 dni przed jej planowanym terminem dostarczenia sprzętu do magazynu. W tym celu Sprzedawca skontaktuje się z:

- Sekcją Zaopatrzenia: (uwaga: wymagany bezwzględnie powiadomienie drogą e-mail):

·         Barbara Kowalewska, tel. 85 831 88 01, e-mail: bkowalewska@poczta-usk.pl lub

·         Adam Siergiejuk, tel. 85 831 88 02, e-mail: asiergiejuk@poczta-usk.pl; lub

.         Monika Mazurkiewicz tel. 85 831 88 03  e-mail;monika.mazurkiewicz@poczta-usk.pl lub

.         Katarzyna Konieczna tel.85 83188 04 e-mail;katarzyna.konieczna@poczta-usk.pl

oraz

Emilia Górska, tel. 509-137-485, e-mail:  emilia.gorska@uskwb.pl  Dział Administracyjny - Żurawia

- Sekcją Aparatury Medycznej (uwaga: wymagany bezwzględnie powiadomienie drogą e-mail):

·         Andrzej Nalewajko, tel. 85 831 88 83, e-mail: analewajko@poczta-usk.pl lub

·          Janusz Skarżyński, tel. 85 831 88 82, e-mail: jskarzynski@poczta-usk.pl lub

·          Paweł Prokopiuk, tel. 85 831 88 84, e-mail: pprokopiuk@poczta-usk.pl.

oraz

Bartosz Tchórzewski, tel. 785 116 189, e-mail: Bartosz.tchorzewski@uskwb.pl  - Żurawia

- Odbiór Przedmiotu Umowy na  Sprzęt wymieniony w § 1 ust. 1, odbędzie się na podstawie faktury i protokołu odbioru sprzętu (dostawa i zainstalowanie sprzętu, oraz szkolenie personelu). Zamawiający wymaga 3 egzemplarzy oryginałów protokołu: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. Faktura i protokoły winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1 oraz  zawierać   numer umowy.

- Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu wraz z Sprzętem instrukcje obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne na poszczególne elementy Sprzętu, a także wszelkie wymagane przepisami prawa i przez producenta dokumenty i certyfikaty niezbędne do wykonywania świadczeń medycznych z wykorzystaniem sprzętu.

- Wykonawca nieodpłatnie przeszkoli personel medyczny i techniczny Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu oraz jego podstawowej konserwacji, drobnych napraw i przeglądów, które zgodnie z instrukcją użytkowania nie są zastrzeżone dla innych podmiotów.

- Szkolenie zostanie potwierdzone ma protokole odbioru sprzętu, o którym mowa w ust. 3. Protokół sporządza Wykonawca i  podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, z tym że:

- ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu zostaje wyznaczony: ……………………………….. (przedstawiciel użytkownika) oraz osoba wskazana ust. 2 pkt. 2

- ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu zostaje wyznaczony: ………………………………….

- Osoba wskazana w ust. 6 pkt. 1 może podjąć także decyzje o przeprowadzeniu szkolenia zdalnego, przy użyciu narzędzia do wideokonferencji (z udziałem obrazu i dźwięku) udostępnionego przez Wykonawcę.

§ 5

- Sprzedawca udzieli …………………… miesięcznej gwarancji na oferowany towar. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru Sprzętu potwierdzającego należyte wykonanie Umowy. W okresie gwarancji Sprzedawca odpowiada za serwis i naprawy Sprzętu.

§ 6

            - Strony ustalają, iż w przypadku:

a/	zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia;

b/	zwloki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upłynięciu okresu wyznaczonego na rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c/	nie wykonania zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca – Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy;

d/ 	odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca –Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy;

e/   Kupujący dopuszcza możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych za zwłokę w usunięciu usterki w okresie trwania gwarancji w przypadku, gdy w miejsce naprawionego urządzenia Sprzedawca dostarczy takie same urządzenie zastępcze.

            - W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1, Kupujący wystawi dokument obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

            - W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Kupujący naliczy odsetki w wysokości ustawowej za spóźnioną zapłatę kary umownej.

            - W razie opóźnienia w zapłacie wyżej wymienionych kar Kupujący może potrącić należną mu karę z bieżących płatności wobec Sprzedawcy.

            - Kupujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar, jeśli kary te nie pokrywają wyrządzonej szkody.

§ 7

- Osobami uprawnionymi ze strony Kupującego do kontaktów ze Sprzedawcą w sprawach dotyczących realizacji Umowy są  osoby wskazane w § 4 ust. 2 oraz osoba wskazana w § 4 ust. 6 pkt. 1.

- Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Sprzedawcy jest w zakresie:

- dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu jest ……………………………  tel.: …………………………………., meil: ………………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Sprzedawcę;

- serwisu Sprzętu i obowiązków gwarancyjnych …………………………….. tel.: …………………………., meil: ……………………………. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Sprzedawcę.

- Jeżeli Kupujący stwierdzi istnienie wad w sprzęcie będącym przedmiotem sprzedaży, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę składając pisemną reklamację.

- Termin na usunięcie usterki wynosi 20 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia naprawy.

- Sprzedawca rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni od daty jej złożenia pod rygorem uznania reklamacji za uzasadnioną.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

W sprawach spornych sądem właściwym jest sąd wg. siedziby Kupującego

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający  										Kupujący

# Footnotes

*jeśli dotyczy – szczegółowy zakres Przedmiotu umowy zostanie każdorazowo wskazany w Załączniku nr 1.x do formularza cenowego”