Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

www.usk.bialystok.pl

tel. centr.  085 746-80-00, fax. 085 746-88-80

REGON: 000288610

NIP: 542-25-34-985

Zapytanie ofertowe

na dostawę

wyposażenia do wykonywania badań czynnościowych płuc i badań obrazowych układu oddechowego

Białystok, dn. 28.12.2021r.

I.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie do wykonywania badań czynnościowych płuc i badań obrazowych  układu oddechowego oraz  szkolenie personelu. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne

- Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 1.1 do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym Załącznik nr 1 oraz Załącznikiem nr 1.1 (opis przedmiotu zamówienia) do niniejszego zaproszenia. Cena oferty winna zawierać w szczególności wartość oferowanego sprzętu, koszty jego dostawy, zainstalowania, serwisowania oraz przeszkolenia personelu. Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać wszystkie pozycje wyszczególnione w formularzu cenowym.

Uwaga. Załącznik nr 1.1 stanowi element formularza cenowego.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty i certyfikaty niezbędne do wykonywania usług z wykorzystaniem przedmiotu umowy.

- Minimalny termin gwarancji oferowanego asortymentu wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołów realizacji przedmiotu umowy.

II.

Termin realizacji zamówienia

- Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale I nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie max. 30 dni od daty podpisania umowy. Termin ten obejmuje: dostawę i zainstalowanie sprzętu oraz szkolenie personelu. Wykonawca zapewni również serwisowanie sprzętu w okresie gwarancyjnym.

- Dostawa i wyładunek przedmiotu zamówienia nastąpi do magazynów Szpitala z docelowym przeznaczeniem do Szpitala Tymczasowego nr 1 tj. do Oddziałów Zakaźnych USK w Białymstoku, przy ul. Żurawiej 14, 15-540 Białystok, bud. E1 – 1szt. Zainstalowanie i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym datę dostawy, instalacji i szkolenia personelu co najmniej na 5 dni przed jej planowanym terminem.

III.

Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2).

- Ofertę składa się drogą elektroniczną w formacie PDF, napisaną w języku polskim oraz podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę należy przesłać w terminie do 11.01.2022r do godz. 10:00 na e-mail: piotr.szyszlo@uskwb.pl

IV.

Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

- Do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz cenowy - Załącznik nr 1,

- podpisany opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.1

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 2,

- upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty;

    - Niedołączenie do oferty dokumentów określonych w ust. 1 lub niespełnienie przez Wykonawcę warunków granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

##### V.

##### Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty,  Zamawiający kierować się będzie kryterium:

Cena – 100 %

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  100 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert.

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy drogą elektroniczną wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

VI.

Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji z ramienia Dyrekcji Szpitala są:

- Adam Siergiejuk, tel. 697-630-537 e-mail:  adam.siergiejuk@uskwb.pl

- Mateusz Fajkowski, tel. 509-137-485, e-mail: Mateusz.fajkowski@uskwb.pl

VII.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i wniosków.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: piotr.szyszlo@uskwb.pl

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 1 dzień przed terminem składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zamówienia wpłynął do zamawiającego do końca dnia połowa terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono przedmiotowe zapytaniem ofertowe.

VIII.

1.	Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 3).

2.	Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy (Załącznik nr 3) przez Wykonawcę.

3.	Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

4.  Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Załączniki:

Załącznik nr 1    – Formularz Cenowy

Załącznik nr 1.1. – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2    – Formularz Oferty

Załącznik nr 3    – Wzór umowy.

Załącznik nr 1

FORMULARZ  CENOWY

Pakiet nr 1

Wyposażenie do wykonywania badań czynnościowych płuc i badań obrazowych układu oddechowego*

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji /w przypadku, gdy poszczególne elementy składowe urządzenia zawierają własne nr katalogowe, należy podać te numery | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacjonarny system do badań czynnościowych płuc- pkt 1 Załącznika nr 1.1 |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Przenośny spirometr rozbudowany o moduły czynnościowe - pkt 2 Załącznika nr 1.1 |  | 1 szt. |  |  |  |
| 3. | Stacjonarny system do badań wysiłkowych typu CPET - - pkt 3 Załącznika nr 1.1 |  | 1 szt. |  |  |  |
| 4. | Przenośny system do badań ergospirometrycznych - pkt 4 Załącznika nr 1.1 |  | 1 szt. |  |  |  |
| 5. | Przenośny system oceny spirometrycznej i metabolicznej - pkt 5 Załącznika nr 1.1 |  | 1 szt. |  |  |  |
| 6. | Moduł do badań EKG – pkt 6 Załącznika nr 1.1 |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Ergometr rowerowy z wbudowanym modułem pomiaru ciśnienia – pkt 7 Załącznika nr 1.1 |  | 1 szt. |  |  |  |
| 8. | Bieżnia medyczna - pkt 8 Załącznika nr 1.1 |  | 1 szt. |  |  |  |
| 9. | Przenośny spirometr z wbudowanym modułem do 6-minutowego testu chodu - - pkt 9 Załącznika nr 1.1 |  | 1 szt. |  |  |  |

* o parametrach określonych w  Załączniku nr 1.1 do formularza cenowego

Wartość netto Pakietu nr 1  wynosi: ............... zł,   (słownie: ...........................................)

Wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi .............. zł,   (słownie: .................................................)

Załącznik nr 1.1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

WYPOSAŻENIE DO WYKONYWANIA BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH PŁUC I BADAŃ OBRAZOWYCH UKŁADU ODDECHOWEGO

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacjonarny system do badań czynnościowych płuc | TAK |  |
| a) | Urządzenie typu PFT (Pulmonary Function Testing) wraz z dedykowanym do niego wózkiem z mocowaniami min 3 butli i statywem umożliwiające wykonanie nastepujących podstawowych badań czynnościowych: Spirometria: FVC Pre/Post ,SVC Pre/Post,MVV , test prowokacji oskrzelowej Mechanika oddychania: Max ciśnienie Wdech/Wydech (MIP/MEP), Napęd Oddechowy (P0.1) Dyfuzja Płucna : Metoda single- breath z możliwością opcji intra-breath i membranowego pomiaru. Objętość Płuc : metoda wypłukiwania azotu | TAK |  |
| b) | Dedykowana do PFT zewnętrzna kabina platyzmograficzna o następujących parametrach: - pojemność poniżej 880 l - wymiary 93 x 85 x 172 cm - ciężar 130 kg Możliwośc wykonania nastepujących badań pletyzmograficznych : - pojemność płuc (TGV, TLC, FRC) - opór dróg oddechowych (RAW, sRAW, GAW, sGAW), Pre/Post Kabina wyposażona w zintegrowany moduł kompensacyjny do usuwania zakłóceń zewnętrznych zmian ciśnienia. | TAK |  |
| c) | Zestaw dodatkowo rozbudowany o : - zitegrowany dozymetr - moduł badania oporów dróg oddechowych (Rocc) metodą przerywacza | TAK |  |
| d) | Pomiar przepływu: Wielorazowy pneumotach: Zakres jego przepływu : 0 -14 l/s Dokładność przepływu : ±2% lub 20ml/s Opór :< 1cmH2O/l/s @ 14 l/s Opcjonalnie istnieje możliwość rozbudowy systemu o pomiar przepływu z użyciem dwukierunkowej cyfrowej turbiny. | TAK |  |
| e) | Wbudowane analizatory gazowe o parametrach : Analizator O2 : Czujnik paramagnetyczny Zakres pomiaru 0-100% Dokładność pomiaru +/- 0,1 % Analizator CO2: Absorber podczerwieni NDIR Zakres 0-10% Dokładność +/- 0,02 % Analizator CO : Absorber podczerieni NDIR Zakres 0-0,35 % Dokładność +/- 0,003% Analizator CH4 : Absorber podczerieni NDIR Zakres 0-0,35 Dokładność +/- 0,03% | TAK |  |
| f) | Wbudowane typy czujników ciśnienia : Pomiar cisnienienia w kabinie: Czujnik piezorezystancyjny Zakres +/- 1,02 cm H2O Rozdzielczość 0,00015 cmH2O Pomiar ciśnienieni w jamie ustnej: Czujnik piezorezystancyjny Zakres +/- 71,38 cm H2O Rozdzielczość 0,11 cmH2O Pomiar MIP/MEP : Czujnik piezorezystancyjny Zakres +/- 255 cm H2O Rozdzielczość 0,035 cmH2O Pomiar przepływu Pneumotach wielorazowy: Czujnik róznicowo ciśnieniowy Zakres +/- 1,27 cm H2O Rozdzielczość 0,0001 cmH2O | TAK |  |
| g) | Kalibracja systemu i wbudowanych czujników : Kalibracja Kabiny : automatyczna za pomocą zintegrowanej 30ml pomy Kalibracja pneumotachu : za pomocą dedykowanej 3 litrowej pompy . | TAK |  |
| h) | Dedykowane do systemu butle z gazami medycznymi/kalibracyjnymi i reduktorami : Badanie DLCO: butla o stężeniu gazowym : 0,3% CO, 0,3%CH4, 21% O2, w ot. N2 Badanie N2WO: butla o stężeniu gazowym : 99,99 % O2 Kalibracja Kabiny : butla o stężeniu gazowym : 16%O2, 5% C02 w ot. N2 | TAK |  |
| i) | Wyposażenie zestwu: Dedykowana do aparatu stacja meteo Pompa/strzykawka 3 litrowa Opakowanie filtrów antybakteryjnych (50 szt) Linia probkująca 2 wielorazowe pnumotachy Zestw ustników gumowych Klipsy nosowe Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| j) | Stacjonarny zestaw komputerowy do obsługi systemu oraz drukarka laserowa. | TAK |  |
| k) | Deklaracja zgodności CE świadcząca o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa | TAK |  |
| 2. | Przenośny spirometr rozbudowany o moduły czynnościowe | TAK |  |
| a) | Przenośny spirometr z wbudowaną drukarką termiczną współpracujący z oprogramowaniem stacjonarnego systemu do badań czynnościowych wymienionego w punkcie A. | TAK |  |
| b) | Zakres mierzonych i wyliczanych parametrów: Wymuszona pojemność życiowa płuc (Forced Vital Capacity) Powolna pojemność życiowa płuc (Slow Vital Capacity) Maksymalna wentylacja dowolna (Maximum Voluntary Ventilation) Test zagrożeń oddechowych (Bronchochallenge test) | TAK |  |
| c) | Specyfikacja pomiaru: Dwukierunkowa turbina cyfrowa Zakres wentylacji: 0 – 300 l/min Zakres przepływu: 0 – 16 l/s Dokładność ±2% lub 20ml/s dla przepływu Rozdzielczość 12 ml Opór własny <0.7 cm H2O l/s (przy 14 l/s) | TAK |  |
| d) | Komunikacja/Kontrola: Ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz: prezentacja pomiarów w czasie rzeczywistym Interfejs: USB, RS-232, Flowmeter Port Wbudowana drukarka termiczna Klawiatura numeryczna Klawisze nawigacji Możliwość eksportu danych | TAK |  |
| e) | Kubatura: Wymiary systemu (szer. X gł. X wys.) nie większe niż: 200 mm x 240 mm x 80 mm Ciężar nie większy niż 1200 g | TAK |  |
| f) | Zasilanie akumulatorowe: Wbudowany akumulator Li-Ion 2600 mAh Ładowarka Minimalny czas pracy na baterii bez ładowania – przynajmniej 2h | TAK |  |
| g) | Moduł MIP/MEP, który pozwala na pomiar ciśnienia wdechowego i wydechowego | TAK |  |
| h) | Moduł pomiaru oporu dróg oddechowych ROCC (Airway Resistance) metodą przerywacza | TAK |  |
| i) | Możliwość rozbudowy o moduł przeznaczony do kontroli saturacji (SpO2) i krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
| j) | Wyposażenie: Filtry przeciwbakteryjne op. 50 szt. Klipsy do nosa Papier termiczny co najmniej 2 szt. Torba transportowa Oprogramowanie na płycie CD wersja z językiem polskim do instalacji na komputerze użytkownika | TAK |  |
| k) | Deklaracja zgodności CE świadcząca o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa | TAK |  |
| 3. | Stacjonarny system do badań wysiłkowych typu CPET |  |  |
| a) | System do badań wysiłkowych CPET, podczas aktywności fizycznej, typu „oddech-po-oddechu“. | TAK |  |
| b) | Możliwość wykonania pełnej spirometrii ( SVC,FVC,MVV) | TAK |  |
| c) | Możliwość wykonania pomiaru metabolizmu spoczynkowego REE z maską. | TAK |  |
| d) | System przygotowany do rozbudowy o kolejne moduły : wypłukiwania azotu i dyfuzji płucnej | TAK |  |
| e) | System mierzący i wyliczający parametry i współczynniki takie jak : VO2, VO2/kg, VCO2 , VT, VE, HR, RQ, VE/ VO2 | TAK |  |
| f) | Analizator tlenu: czujnik typu paramagnetycznego, zakres pomiaru :0 – 100%, czas reakcji (odpowiedzi): do 120 ms, dokładność pomiaru: +/- 0,1%. | TAK |  |
| g) | Analiza dwutlenku węgla: czujnik: absorber podczerwieni, zakres pomiaru : 0 – 10%, czas reakcji (odpowiedzi): do 100 ms, dokładność pomiaru: +/- 0,02%. | TAK |  |
| h) | Pomiar przepływu: cyfrowa dwukierunkowa turbina pomiarowa, zakres przepływu dla CPET: 0,08 – 20 l/s, zakres wentylacji dla CPET: 0– 300 l/min, dokładność ± 2% lub 100 mL/min opór przepływomierza: < 0,6 cmH2O/l/s przy 14 l/s. | TAK |  |
| i) | Funkcje oprogramowania: podgląd w czasie rzeczywistym parametrów O2 i CO2 podczas testu, podgląd innych danych online podczas testu, przegląd danych w formie tabel i graficznej, krzywe przepływu objętości gazu podczas wysiłku na tle wartości spoczynkowych, możliwa kontrola ergometru przez łącze RS232 wbudowane w aparat. automatyczne i ręczne wyznaczanie progu anaerobowego, możliwość definiowania własnych protokołów ćwiczeń wg potrzeb badawczych, edytor parametrów i wartości przewidywanych, możliwość natychmiastowego wydruku wyników, możliwość podłączenia zewnętrznego EKG - 12 odprowadzeniowego. Możliwośc wykonania spirometrii nasilonej w trakcie trwania próby wysiłkowej . Oprogramowanie w języku polskim w pełni kompatybile z systemami z punktów A,B mające możliwość pracować na jednej wspólnej bazie danych. | TAK |  |
| j) | W komplecie turbina przepływomierza z czytnikiem optycznym i drenem próbkującym do gazów | TAK |  |
| k) | W komplecie pas do pomiaru tętna, z odbiornikiem, ze stałą transmisją sygnału HR.. | TAK |  |
| l) | W komplecie pompa 3 litrowa do przeprowadzania kalibracji objętościowej | TAK |  |
| m) | W komplecie dedykowany wózek medyczny ze statywem do montażu 2 monitorów oraz mocowaniem butli. | TAK |  |
| n) | Wyposażenie zestawu: moduł pulsoksymetrii wraz z czujnikiem i adapterem, moduł spirometrii, butla z gazem kalibracyjnym o parametrach mieszaniny 16% O2 , 5 % CO2,w otoczeniu N2 dedykowana do aparatu stacja meteo. zapasowy czytnik optyczny z turbiną przepływomierza, dodatkowy dren do próbkowania gazów –1 szt., zestaw filtrów antybakteryjnych, Maski w rozmiarach: L, M, S, XS wraz z paskami mocującymi. | TAK |  |
| o) | Stacjonarny zestaw komputerowy do obsługi systemu z dwoma monitorami LCD o wymiarach od 21“ do 24“ oraz z drukarką laserową | TAK |  |
| p) | Deklaracja zgodności CE świadcząca o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa | TAK |  |
| 4. | Przenośny system do badań ergospirometrycznych |  |  |
| a) | Niewielkich rozmiarów w pełni mobilny system pozwalający na wykonanie badań wysiłkowych CPET, podczas aktywności fizycznej, typu „oddech-po-oddechu“. | TAK |  |
| b) | Urządzenie instalowane bezpośrednio na pacjencie w specjalnie dedykowanej uprzęży | TAK |  |
| c) | Aparat (jednostka główna ) o wadze nie przekraczającej 910 gram ( wraz z wewnętrznym akumulatorem) | TAK |  |
| d) | Akumulator 7,2 V z wbudowanym wskaźnikiem naładowania oraz dedykowaną stacją ładującą. W zastawie 2 szt. akumulatorów. Czas pracy do 4 godzin. | TAK |  |
| e) | Jednostka główna o stopniu ochrony IP54 zabezpieczenie przed pyłem i zachlapaniem | TAK |  |
| f) | Aparat pracujący w 3 różnych trybach : Autonomicznym (nagrywanie na kartę SD) w trybie telemetrii Bluetooth 2.1 (do 10m) wraz z zewnętrznym komputerem umożliwiającym nadzór „online” nad przeprowadzanym testem. Stacjonarnie/laboratoryjnie z podłączeniem do komputera i sterowaniem urządzeniem peryferyjnym typu bieżnia/rower oraz EKG | TAK |  |
| g) | Możliwość rozbudowy do modułu telemetrii dużego zasięgu (do 1000 m ) | TAK |  |
| h) | Parametry jednostki głównej : 174 mm x 111mm x 64 mm Kolorowy dotykowy ekran transfeksyjny LCD 3,5 calowy 4 przyciski obsługi Uchwyt do mocowania w uprzęży Wbudowane gniazdo wraz kartą pamięci SD | TAK |  |
| i) | Wbudowane porty USB i AUX | TAK |  |
| j) | Dedykowany do aparatu pas typu POLAR do pomiaru HR | TAK |  |
| k) | Wbudowany GPS oraz wysokościomierz | TAK |  |
| l) | Zintegrowany barometr oraz czujniki temperatury i wilgotności (wewnętrzne i zewnętrzne) | TAK |  |
| m) | Analizator tlenu: czujnik typu GFC (Galvanic Fuel Cell), zakres pomiaru :0 – 25 %, czas reakcji (odpowiedzi): do 120 ms, dokładność pomiaru: +/- 0,02%. | TAK |  |
| n) | Analiza dwutlenku węgla: czujnik: absorber podczerwieni, zakres pomiaru : 0 – 10%, czas reakcji (odpowiedzi): do 100 ms, dokładność pomiaru: +/- 0,02%. | TAK |  |
| o) | Pomiar przepływu: cyfrowa dwukierunkowa turbina pomiarowa, zakres wentylacji: 0– 300 L/min, dokładność ± 2% lub 100 mL/min opór przepływomierza: < 0,6 cmH2O/l/s przy 14 l/s. | TAK |  |
| p) | Zestaw wyposażany w specjalną walizkę do zostosowań ambulatoryjnych | TAK |  |
| r) | Dedykowany bezprzewodowy pulsoksymetr w technologii bluetooth | TAK |  |
| s) | Możliwość kalibracji aparatu z użyciem dedykowanej butli z gazem kalibracyjnym o parametrach mieszaniny 16% O2 , 5 % CO2,w otoczeniu N2 | TAK |  |
| t) | Oprogramowanie do systemu w pełni kompatybile z systemami z punktów A,B,C mające możliwość pracowania na jednej wspólnej bazie danych. | TAK |  |
| u) | Deklaracja zgodności CE świadcząca o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa | TAK |  |
| 5. | Przenośny system oceny spirometrycznej i metabolicznej. |  |  |
| a) | System umożliwiający pomiar pochłaniania tlenu, przeprowadzany za pomocą precyzyjnego czujnika elektrochemicznego | TAK |  |
| b) | Aparat umożliwiający pomiar maksymalnego pułapu tlenowego (VO2max) oraz dokonanie Oceny żywieniowej (REE,RMR) | TAK |  |
| c) | Możliwość wykonania pełnej spirometrii (FVC, SVC, MVV itd.) | TAK |  |
| d) | Urządzenie zapewniające: Klasyfikację pojemności ćwiczeniowej i progu anaerobowego Ocenę żywienia i VO2 spoczynkowe dla równania Ficka Rzeczywisty pomiar Pojemności Ćwiczeniowej oraz MET (nie szacowany) Możliwość klasyfikacji i rokowania dla niewydolności zastoinowej serca(CHF) Generowanie ostrzeżeń i wiadomości dotyczących kontroli jakości (np.nieszczelna maska, itp.) | TAK |  |
| e) | Oprogramowanie aparatu służące analizie składu ciała i kompleksowemu zarządzaniu wagą oraz umożliwiające dokonanie oceny ryzyka za pomocą wskaźników: Duke Treadmill Score Framingham Index European Cardio Score Bode Index | TAK |  |
| f) | Aparat o nastepujących parametrach: Wymiary 198mmx235mmx66mm Waga nie więcej niż 1,4 kg Wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD Wbydowana wewnetrzna termiczna drukarka Wbydowany wewnetrzny akumulatro Li-Ion 7,4 V , 2600 mAh Dedykowana do aparatu ładowarka Dostepne Porty/ przyłącza :USB-A, USB-B , RS-232, HR-TTL Klawiatura numeryczna Klawisze nawigacji Możliwość eksportu danych do zewnętrznego oprogramowania | TAK |  |
| g) | Aparat wyposażony w dwa przepływomierze turbinowe dedykowane dla odpowienich testów: Dwukierunkowa cyfrowa turbina Ø 28mm do pomiarów wysiłkowych i spirometrii Zakres przepływu 0,08 – 20 L/s Zakres wentylacji 0,08-300 L/min Opór przepływu < 0.7 cmH2O/l/s @ 14l/s Dokładność przepływu/objętości ±2% Dwukierunkowa cyfrowa turbina Ø 18mm do pomiaru RMR/REE Zakres przepływu 0,02-6 L/s Zakres wentylacji 0,04-50 L/m Opór przepływu <0.27 cmH2O/l/s @ 1l/s Dokładność przepływu/objętości ±2% | TAK |  |
| h) | Analizator tlenu: Typ GFC (Galvanic Fuel Cell) Zakres pomiaru O2 0-25% Kalibracja powietrzem z otoczenia Czas rozgrzewania urządzenia 10 sekund Dokładność REE ± 2% Dokładność pomiaru O2 ±0.02% Żywotność czujnika O2 min. 12-18 miesięcy | TAK |  |
| i) | Samokalibracja, czas trwania max 30 sekund | TAK |  |
| j) | Wyposażenie: Papier termiczny co najmniej 2 szt. Torba transportowa zasilacz Oprogramowanie na płycie CD wersja z językiem polskim do instalacji na komputerze użytkownika | TAK |  |
| k) | Maski w rozmiarach: M,S/M wraz z paskami mocującymi | TAK |  |
| l) | Aparat z wbudowanym modułem pomiaru saturacji SpO2 | TAK |  |
| m) | Oprogramowanie do systemu w pełni kompatybile z systemami z punktów A,B,C,D mające możliwość pracowania na jednej wspólnej bazie danych. | TAK |  |
| n) | Deklaracja zgodności CE świadcząca o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa | TAK |  |
| 6. | Moduł do badań EKG –przewodowy, 12 kanałowy zasilany i komunikujący się z komputerem za pomocą przewodu USB. Oprogramowanie diagnostyczne EKG w pełni kompatybilne z oprogramowaniem aparatów C,D,E | TAK |  |
| 7. | Dedykowany do wszystkich aparatów z punktów C,D,E ergometr rowerowy z wbudowanym modułem pomiaru ciśnienia | TAK |  |
| 8. | Dedykowna do wszystkich aparatów z punktów C,D,E bieżnia medyczna | TAK |  |
| 9. | Przenośny spirometr z wbudowanym modułem do 6-minutowego testu chodu | TAK |  |
| a) | Przenośny spirometr z wbudowanym wewnetrznym akumulatorem, służacy do określenia znormalizowanego sześciominutowego testu chodzenia 6MWT | TAK |  |
| b) | Urządzenie umożliwiające wykonanie podstawowej spirometrii: FVC (Pre/Post) , SVC (Pre/Post) MVV | TAK |  |
| c) | Aparat wyposażony w zintegrowany pulsoksymetr do monitorowania saturacji i tętna podczas testu. | TAK |  |
| d) | Mierzone i oznaczane parametry dla 6MWT : VE , RF , IC dynamiczne , BR, SpO2, HR , Duszność i zmęczenie ( Skala Borga) | TAK |  |
| e) | Parametry jednostki głównej : Wymiary 185mm x 86mm x 31mm Waga nie większa niż 400 gr ( z akumulatorem) Wyświetlacz LCD 320x240 pixeli Wewnętrzny akumulator Li-ion 3,7 V , 1800mAh Wbudowana wewnetrzna pamięć Porty USB-A , USB-B | TAK |  |
| f) | Pomiar przepływu : cyfrowa dwukierunkowa turbina pomiarowa, zakres przepływu 0 – 16 L/s, zakres wentylacji: 0– 300 l/min, dokładność przepływu ± 2% lub 20 mL/s opór przepływomierza: < 0,8 cmH2O/L/s przy 14 L/s | TAK |  |
| g) | W zestawie dedykowane : maska wraz z uprzężą roz. M czujnik saturacji wraz z adapterem turbina cyfrowa przewód USB uchwyt mocujacy walizka transportowa Oprogramowanie CD wersja z jezykiem polskim do instalacji na komputerze użytkownika | TAK |  |
| h) | Możliwość bezpośredniego wydruku na drukarce poprzez dedykowany przewód USB | TAK |  |
| i) | Oprogramowanie do systemu, w pełni kompatybile z systemami z punktów A,B,C,D,E mające możliwość pracowania na jednej wspólnej bazie danych. | TAK |  |
| j) | Deklaracja zgodności CE świadcząca o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uwaga!

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Warunek graniczny” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania Ofertowego

……………………………….

(podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na zapytanie ofertowe na wyposażenie pracowni badań czynnościowych płuc i badań obrazowych układu oddechowego zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym

1.    Oferujemy  realizację dostawy będącej Pakietem nr 1 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi 21 dni licząc od daty podpisania protokołów realizacji przedmiotu umowy (zdawczo-odbiorczego i szkolenia personelu), przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, zgodny z określonym w umowie.

- Oświadczamy, iż zrealizujmy  przedmiot zamówienia wynosi maksymalnie w terminie ……………….. (max. 30 dni) od daty podpisania umowy, (termin ten obejmuje: dostawę i zainstalowanie sprzętu oraz szkolenie personelu). Dodatkowo Wykonawca zapewni serwisowanie sprzętu w okresie gwarancyjnym.

- Oferowany przez nas termin gwarancji wraz z serwisem oferowanego przedmiotu zamówienia wynosić będzie minimum …………….. miesiące (minimum 36 miesięcy) licząc od daty podpisania protokołów realizacji umowy.

Uwaga: W przypadku nie wypełnienia tego punktu – przyjmuje się, iż Wykonawca zaoferował termin gwarancji podany w nawiasie.

- Oświadczamy, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczymy i zainstalujemy przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zapewnimy serwis w okresie gwarancyjnym, oraz przeszkolenie personelu, na swój koszt i ryzyko.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1.1) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz spełniamy warunki w nim zawarte.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021r., kompletny, gotowy do użytkowania, nie wymaga dodatkowych zakupów i inwestycji, pozbawiony wad technicznych i prawnych.

- Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, Dz. U.  Nr 107, poz. 679) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, wg załączonego do Zapytania ofertowego wzoru umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 3).

- Numer rachunku bankowego, na które po podpisaniu umowy będą dokonywane płatności - zgodnie z zapisami we  Wzorze umowy - to: ……………………………………….…………………………... Numer rachunku bankowego  został/nie został* wpisany na tzw. "białą listę podatników VAT”.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| e-mail |  |

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

- Nasz numer REGON ..............................................    NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax:  ……………………………….                  Tel  ………………………….

....................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

# Załącznik nr 3

Wzór umowy…………..

zawarta w dniu ……………….2021 r. pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

………………………………….. –  Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Kupującym,

a

……………………………………., ul. …………………………, ……………………., NIP: ………………………., REGON: ………………………………., reprezentowany przez:

…………………………………………..

zwanym dalej w tekście Sprzedawcą,

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

Zakup jest finansowany zgodnie z umową podpisaną ze Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim w sprawie wyposażenia obiektów w celu funkcjonowania szpitala tymczasowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest wyposażenie do wykonywania badań czynnościowych płuc i badań obrazowych  układu oddechowego tj. dostawa, zainstalowanie, pierwsze uruchomienie i serwisowanie fabrycznie nowych aparatów (rok prod. 2021) (nazwy przedmiotu zamówienia  określone w  Formularzu cenowym), zwanych dalej Sprzętem, w zakresie Pakietu nr 1, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 („Formularz cenowy”) o parametrach określonych w Załączniku nr 1.1 („Załącznik do formularza cenowego”) oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie użytkowania Sprzętu – wszystko łącznie zwanych dalej Przedmiotem Umowy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy („Formularzem cenowym”) na łączną wartość brutto: ………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………….……...… ).

§ 2

- Wynagrodzenie Sprzedawcy jest płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 21 dni od daty podpisania przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy o nr ……………..…………………... W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy wskazany w treści Umowy.

- Wynagrodzenie określone w § 1 ust. 2 zaspokaja wszelkie roszczenia Sprzedawcy związane z prawidłowym wykonaniem Umowy, w szczególności: koszty dostawy Sprzętu, uruchomienia, opakowania, załadunku, transportu aż do miejsca zainstalowania z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych, montażu i ubezpieczenia na okres do czasu podpisania przez obie strony  Protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy oraz uwzględnia rabaty, upusty i marże.

- Sprzedawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Strony wykluczają dopuszczalność waloryzacji wynagrodzenia Sprzedawcy.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 3

- Sprzedawca oświadcza, iż jest właścicielem sprzętu.

- Sprzęt posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem

- Sprzęt odpowiada standardom jakościowym, funkcjonalnym i technicznym, wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia.

- Sprzęt jest oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym znakiem bezpieczeństwa ( o ile wymagają tego przepisy prawa)

§ 4

- Przedmiot Umowy w zakresie dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu zostanie wykonany w terminie ………………………….. dni od daty podpisania umowy.

- Sprzedawca dostarczy Przedmiot Umowy do Magazynu Szpitala przy ul………………….             z fakturą lub dokumentem Wz określającym ilość i cenę jednostkową a następnie zainstaluje Sprzęt w miejscu wskazanym przez Kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się uzgodnić z Kupującym datę dostawy co najmniej na 5 dni przed jej planowanym terminem dostarczenia sprzętu do magazynu. W tym celu Sprzedawca skontaktuje się z:

Mateuszem Fajkowskim, tel. 509-137-485, e-mail: Mateusz.fajkowski@uskwb.pl

- Odbiór Przedmiotu Umowy na  Sprzęt wymieniony w § 1 ust. 1, odbędzie się na podstawie faktury i protokołu zdawczo-odbiorczego sprzętu (dostawa i zainstalowanie sprzętu oraz szkolenie personelu). Zamawiający wymaga 3 egzemplarzy oryginałów protokołu: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. Faktura i protokoły winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1 oraz  zawierać   numer umowy.

- Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać nazwę sprzętu identyczną jak nazwa przedmiotu zamówienia podana w kolumnie  „Opis przedmiotu zamówienia” w Formularzu cenowym.

- Protokół odbioru sprzętu musi zwierać nazwę sprzętu identyczną jak nazwa przedmiotu zamówienia podana w Formularzu cenowym oraz nazwę własną produktu, nazwę producenta oraz numer katalogowy

- Wraz ze sprzętem Sprzedawca dostarczy Kupującemu instrukcję obsługi oraz wszelkie wymagane przepisami prawa i przez producenta dokumenty i certyfikaty niezbędne do wykonywania świadczeń medycznych z wykorzystaniem sprzętu.

- Sprzedawca nieodpłatnie przeszkoli personel medyczny i techniczny Kupującego w zakresie obsługi Sprzętu oraz jego podstawowej konserwacji, drobnych napraw i przeglądów, które zgodnie z instrukcją użytkowania nie są zastrzeżone dla innych podmiotów.

- Szkolenie zostanie potwierdzone ma protokole odbioru sprzętu, o którym mowa w ust. 3. Protokół sporządza Sprzedawca i  podlega zatwierdzeniu przez Kupującego:

- Ze strony Kupującego do podpisania protokołu/ów zostaje wyznaczona ……………………………….. (przedstawiciel użytkownika) oraz osoba wskazana ust. 2

- Ze strony Sprzedawcy do podpisania protokołu/ów zostaje wyznaczony: ……………………………………………..

- Osoba wskazana w ust. 8 pkt. 1 może podjąć decyzje o przeprowadzeniu szkolenia zdalnego, przy użyciu narzędzia do wideokonferencji (z udziałem obrazu i dźwięku) udostępnionego przez Sprzedawcę.

§ 5

- Sprzedawca udzieli …………………… miesięcznej gwarancji na oferowany towar. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru Sprzętu potwierdzającego należyte wykonanie Umowy. W okresie gwarancji Sprzedawca odpowiada za serwis i naprawy Sprzętu.

§ 6

            - Strony ustalają, iż w przypadku:

a/	zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia;

b/	zwloki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upłynięciu okresu wyznaczonego na rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c/	nie wykonania zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca – Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy;

d/ 	odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca –Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy;

e/   Kupujący dopuszcza możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych za zwłokę w usunięciu usterki w okresie trwania gwarancji w przypadku, gdy w miejsce naprawionego urządzenia Sprzedawca dostarczy takie same urządzenie zastępcze.

            - W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1, Kupujący wystawi dokument obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

            - W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Kupujący naliczy odsetki w wysokości ustawowej za spóźnioną zapłatę kary umownej.

            - W razie opóźnienia w zapłacie wyżej wymienionych kar Kupujący może potrącić należną mu karę z bieżących płatności wobec Sprzedawcy.

            - Kupujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar, jeśli kary te nie pokrywają wyrządzonej szkody.

§ 7

- Osobami uprawnionymi ze strony Kupującego do kontaktów ze Sprzedawcą w sprawach dotyczących realizacji Umowy są  osoby wskazane w § 4 ust. 2

- Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Sprzedawcy jest w zakresie:

- dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu jest ……………………………  tel.: …………………………………., meil: ………………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Sprzedawcę;

- serwisu Sprzętu i obowiązków gwarancyjnych …………………………….. tel.: …………………………., meil: ……………………………. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Sprzedawcę.

- Jeżeli Kupujący stwierdzi istnienie wad w sprzęcie będącym przedmiotem sprzedaży, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę składając pisemną reklamację.

- Termin na usunięcie usterki wynosi 20 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia naprawy.

- Sprzedawca rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni od daty jej złożenia pod rygorem uznania reklamacji za uzasadnioną.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

W sprawach spornych sądem właściwym jest sąd wg. siedziby Kupującego

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedawca  										Kupujący