Białystok, dn.  09.02.2022r.

ZP.4.3.2022.PS

WYJAŚNIENIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na wyposażenie do wykonywania badań obrazowych (dostawa, instalacja, uruchomienie mobilnego aparatu USG i mobilnego ramienia C)

# PYTANIA

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 2

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny nie posiadający możliwości odłączenia jednostki głównej od stolika ?

ODP: NIE - Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 5

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny pracujący w zakresie częstotliwości 2 -15MHz ?

ODP: NIE – Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 3

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 7

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny dotykowy, nie będący aparatem przenośnym, ale pracującym w trybie zasilania akumulatorowego do 7 godzin?

ODP: NIE – Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 4

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 8

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający wbudowane 2 gniazda do podpięcia głowic z konwerterem pozwalającym na jednoczesne podłączenie 4 głowic przełączanych elektronicznie ?

ODP: TAK – Dopuszczamy

Pytanie nr 5

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 9

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia w 44 sekundy ?

ODP: TAK – Dopuszczamy

Pytanie nr 6

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 11

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający 28672 niezależnych kanałów procesowych?

ODP: NIE - Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 7

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ punkt 17

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach BMP/JPG/PNG/DCM/AVI, ale bez trybu TIFF?

ODP: TAK – Dopuszczamy

Pytanie nr 8

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 18

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający 2 porty USB 3.0 ?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie nr 9

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 20

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający polskie menu, ale nie posiadający polskich znaków ?

ODP: NIE – Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 10

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 32

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach bez wykorzystania przesunięcia lub inwersji faz?

ODP: TAK – Dopuszczamy

Pytanie nr 11

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 35

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny Zakres ustawienia głębokości penetracji 1-30 cm ?

ODP: NIE – Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 12

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 36

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny z zakresem dynamiki dla obrazu 2D wyświetlanym na ekranie 30-180 dB?

ODP: NIE – Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 37

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający maksymalną prędkość odświeżania obrazu w 2D 357 obrazów/sek?

ODP: NIE – Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 14

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 38

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający 3 strefy kompensacji głębokościowej (poziomej) wzmocnienia TGC?

ODP: NIE – Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 15

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 43

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający maksymalną prędkość odświeżania obrazu w CD 132 obrazy/sek ?

ODP: NIE – Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 16

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 44

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający 8 map kolorów ?

TAK – Dopuszczamy

Pytanie nr 17

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 45

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny nie posiadający automatycznego podążania pola Dopplera kolorowego za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych ?

ODP: NIE – Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 18

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 58

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający możliwość przesyłania raportów w formatach PDF i HTML ?

ODP: TAK – Dopuszczamy

Pytanie nr 19

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 59

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny nie posiadający automatycznego pomiaru IVC z możliwością prezentacji wyników w formie wykresu ?

NIE – Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 20

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 60

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny nie posiadający automatycznego pomiaru linii B wraz z automatycznym przedstawieniem w formie koloru stopienia nasilenia procesu chorobowego?

ODP: NIE – Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 21

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 61

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat z jedną głowicą wieloczęstotliwościową elektroniczną liniową, spełniającą wszystkie wymienione parametry techniczne, lecz o częstotliwości pracy sondy 4-15MHz, głębokości obrazowania 1-12cm oraz pracującą w 2 częstotliwościach harmonicznych, a dodatkowo posiadający system nawigacji, ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Użycie takiej uniwersalnej głowicy, o szerokim spektrum częstotliwości, spowoduje, iż zamawiający uniknie dodatkowych kosztów zakupu kolejnej drugiej głowicy liniowej?

ODP: NIE – Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 22

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 63

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 21 Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający głowicę liniową pracując w częstotliwościach 5-10 MHz?

ODP: NIE – Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 23

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 64

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 21 Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający głowicę liniową z 128 elementami?

ODP: NIE – Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 24

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 67

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 21 Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający głowicę liniową z 2 częstotliwościami nadawczymi pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego?

ODP: NIE – Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 25

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 68

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 21 Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający głowicę liniową z głębokością obrazowania 12cm ?

ODP: NIE – Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 26

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 72

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający głowicę convex o kącie obrazowania 70 stopni ?

ODP: NIE – Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 27

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 75

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający głowicę convex o głębokości obrazowania 30 cm ?

ODP: NIE – Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 28

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 84

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 21 Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający głowicę liniową o częstotliwości pracy sondy 4-15 MHz?

ODP: NIE – Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 29

Dotyczy załącznika nr 1.1 do SWZ  punkt 87

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający system nawigacji, ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie.  Bez możliwość wizualizacji dla minimum 10 igieł – prosimy o wyjaśnienie zastosowania tak dużej ilości igieł ?

ODP: NIE – Zgodnie z OPZ.

Zamawiający przy zakupie chciałby posiadać szersze pole wyboru igieł kompatybilnych z wspomnianym systemem nawigacji.