Białystok, dn.  27.08.2021r.

ZP/VIII/21/705

WYJAŚNIENIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dostawę, instalację, uruchomienie  2 szt. bronchoskopów

# PYTANIA

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1a, 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1c, 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedź:

Nie

Pytania do Załącznik nr 1.1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bronchoskopu dla dorosłych nieznacznie odbiegających od opisu technicznego w poniższych punktach, – z zachowaniem funkcjonalności, zastosowania, przeznaczenia oferowanego bronchoskopu:

Pytanie 3

poz. 5 – średnica zewnętrzna części dystalnej 5,4mm (tolerancja zaledwie +/- 0.5mm od obecnie opisanej)

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody. Chcemy bronchoskop jak najcieńszy. Większa średnica  0.5 mm może skutkować tym, że nie dotrzemy do najbardziej odległych odcinków dróg oddechowych i nie uwidocznimy guza nowotworowego. "zaledwie +/- 0.5mm" jest bardzo i znacząca biorąc pod uwagę małe wymiary dystalnych części dróg oddechowych

Pytanie 4

poz. 6 – średnica zewnętrzna przewodu sondy endoskopowej 5,2mm (tolerancja zaledwie +/- 0.3mm od obecnie opisanej)

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody. Podobnie jak punkcie 5.  Większa średnica  0.3 mm może skutkować tym, że nie dotrzemy do najbardziej odległych odcinków dróg oddechowych i nie uwidocznimy guza nowotworowego. "zaledwie +/- 0.3mm" jest bardzo i znacząca biorąc pod uwagę małe wymiary dystalnych części dróg oddechowych

Pytanie 5

poz. 8 – bez funkcji obrotu przewodu sondy endoskopowej (jest to rozwiązanie charakterystyczne wyłącznie dla jednego konkretnego producent)

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody. Funkcja obrotu przewodu sondy endoskopowej jest decydująca w badaniu chorego, możliwości odpowiedniej penetracji dystalnych części dróg oddechowych i komforcie pracy bronchoskopisty

Pytanie 6

poz. 9 – średnica wewnętrzna kanału 2,0mm (tolerancja zaledwie +/- 0.2mm od obecnie opisanej)

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody. Różnica +/- 0.2mm jest bardzo istotna, ponieważ większy kanał pozwala skuteczniej przeprowadzać diagnostykę inwazyjną pacjenta.

Pytanie 7

poz. 14 – rozwiązanie równoważne w postaci zaoferowania z bronchoskopem nowego kompletnego toru wizyjnego w konfiguracji: procesor obrazu HDTV ze źródłem światła, monitor medyczny endoskopowy HDTV, wózek medyczny do ustawienia wszystkich oferowanych elementów

Wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody. Bronchoskop ma być kompatybilny z obecnie używanym zestawem (procesor i tor wizyjny). Nie dopuszczalna jest zmiana/przełączania na inny tor wizyjny w czasie diagnostyki inwazyjnej chorego (gdy jest konieczna zmiana techniki badania) - wydłuża to czas badania i konieczne jest dostawienie kolejnej "kolumny" ze sprzętem endoskopowym

Pytanie 8

Prosimy o dopuszczenie bronchoskopu o innej serii niż obecnie opisana w tytule: „Bronchoskop serii 1100” – jest to nazwa własna / seria endoskopów jednego konkretnego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę