Białystok, dn.  08.02.2022r.

ZP.4.2.2022.PS

WYJAŚNIENIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na dostawę, instalacje, uruchomienie videogastroskopu i centrali ultrasonograficznej

# PYTANIA

Pytanie nr 1

Dot. pkt.5

Częstotliwość akustyczna głowicy USG w zakresie: min. 5 - 13MHz (w tym zakresie min. 5 stopni regulacji)

Czy Zamawiający dopuści częstotliwość w zakresie min. 5-12 MHz ( w tym zakresie min. 4 stopni regulacji)?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie nr 2

Dot. pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści zagięcie końcówki sondy wziernikowej:

- góra/dół: min. 150˚/150˚

- prawo/lewo: min. 120˚/120˚?

ODP: TAK – dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści szerokość/średnica kanału roboczego: min. 3,8 mm?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie nr 4

Dot. pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści endoskop o innym rozwiązaniu technologicznym zabezpieczającym przed uszkodzeniem światłowodu?

ODP: TAK – dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. pkt. 26 i 27

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie procesora obrazu nowszej generacji niż wymagany, gdyż wyspecyfikowany parametr spełnia tylko jeden oferent firma Varimed autoryzowany przedstawiciel firmy Pentax? Wymóg ten uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie nr 6

Dot. pkt. 35 i 36

Czy Zamawiający dopuści ilość aktywnych gniazd: 1, bez gniazd parkingowych? Oferowany procesor USG jest dedykowany do badań endoskopowych.

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie nr 7

Dot. pkt. 38

Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie obrazu USG na monitorze endoskopowym tj. min. 24 calowym?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie nr 8

Dot. pkt. 42

Czy Zamawiający dopuści zakres pracy dedykowany do endoskopu USG tj. 5-12 MHz?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie nr 9

Dot. pkt. 48

Czy Zamawiający dopuści modułową obudową procesora USG umożliwiającą umieszczenie na wózku endoskopowym?

ODP: TAK – dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dot. pkt. 69

Czy Zamawiający dopuści możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z jednej bramki dopplerowskiej?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie nr 11

Dot. pkt. 80

Czy Zamawiający dopuści wewnętrzny dysk do archiwizacji danych pacjenta, obrazy, sekwencje z dyskiem twardym min 160GB?

ODP: TAK – dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dot. pkt. 88

Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy)?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie nr 13

Dot. pkt. 93

Czy Zamawiający dopuści możliwość zapamiętywania obrazów oraz danych pacjenta bez raportów zapisywanych w systemie?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie nr 14

Dot. pkt. 94

Czy Zamawiający dopuści  dedykowany procesor USG do badań endoskopowych bez możliwości podłączania innych głowic wymaganych w pkt. 94?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie 15

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1a, 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ?

ODP: NIE

Pytanie 16

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1c, 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

ODP: NIE