Białystok, dn.  08.02.2022r.

ZP.4.3.2022.PS

WYJAŚNIENIA

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT

na wyposażenie do wykonywania badań obrazowych (dostawa, instalacja, uruchomienie mobilnego aparatu USG i mobilnego ramienia C)

# PYTANIA

Pytanie nr 1

Załącznik nr 1.1

Czy Zamawiający dopuści, kompaktowy, wysokiej klasy cyfrowy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, w pełni spełniający wymogi użytkownika, o poniższych parametrach technicznych:

| Lp. | Informacje ogólne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OFERTA TECHNICZNA - wymagania techniczne |  |  |
| 2 | Aparat ultrasonograficzny - 1 kpl |  |  |
| 3 | Rok produkcji 2022 r. |  |  |
| 4 | Aparat przenośny o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury. |  |  |
| 5 | Modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwą rozbudowę aparatu. |  |  |
| 6 | Waga aparatu max. 6,5 kg |  |  |
| 7 | Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1024x768pikseli, kolorowy, typu LCD o przekątnej ekranu min. 15”. |  |  |
| 8 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. |  |  |
| 9 | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej. |  |  |
| 10 | Ilość kanałów przetwarzania min. 280 000 |  |  |
| 11 | Zakres częstotliwości pracy głowic 2-16 MHz |  |  |
| 12 | Możliwość zmiany głowicy bez konieczności wyłączania aparatu. |  |  |
| 13 | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min 40000 obrazów |  |  |
| 14 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym HDD min. 250 GB typ SSD |  |  |
| 15 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięci PEN w formatach BMP, JPG (dla obrazów) i AVI (dla pętli obrazowych) |  |  |
| 16 | Możliwość wyświetlenia obrazu echa na pełnym ekranie (Full Screen) |  |  |
| 17 | OBRAZOWANIE I PREZENTAJA OBRAZU |  |  |
| 18 | TRYB B |  |  |
| 19 | Głębokość penetracji (obrazowania) bez użycia funkcji ZOOM Minimalna głębokość - maks. 2cm. Maksymalna głębokość – min. 35cm |  |  |
| 20 | Oprogramowanie redukujące szumy, wygładzające obraz B i wyostrzające kontury – obraz zbliżony do obrazu z MR (np. SONO MR) |  |  |
| 21 | Obrazowanie quasi-convex (trapezowe) na głowicach liniowych. |  |  |
| 22 | Dynamika wyświetlana na obrazie Maksymalna wartość – min. 250dB |  |  |
| 23 | Maksymalna ilość ognisk pracujących jednocześnie przy nadawaniu na każdej głowicy min.4 |  |  |
| 24 | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu min.8 |  |  |
| 25 | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe -jednoczesne (wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach) działające na wszystkich głowicach. |  |  |
| 26 | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych. |  |  |
| 27 | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE |  |  |
| 28 | Obrazowanie harmoniczne |  |  |
| 29 | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem. |  |  |
| 30 | Pracę w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki. |  |  |
| 31 | Optymalizacja obrazu B i PW (Dopplera spektralnego) za pomocą jednego klawisza. |  |  |
| 32 | Tryb M |  |  |
| 33 | Anatomiczny tryb M |  |  |
| 34 | Tryb M z kolorowym Dopplerem |  |  |
| 35 | Doppler Kolorowy |  |  |
| 36 | Częstotliwość PRF dla Dopplera kolorowego maksymalna częstotliwość – min. 19kHz |  |  |
| 37 | Doppler Mocy |  |  |
| 38 | Kierunkowy Doppler Mocy |  |  |
| 39 | Doppler Spektralny Fali Pulsacyjnej. |  |  |
| 40 | Częstotliwości PRF dla Dopplera pulsacyjnego maksymalna częstotliwość – min. 22kHz |  |  |
| 41 | Regulacja wielości bramki Dopplera Pulsacyjnego minimalna wielkość bramki - maks. 0,5 mm. maksymalna wielkość bramki – min. 25 mm |  |  |
| 42 | Tryb Dopplera fali ciągłej CW |  |  |
| 43 | Częstotliwość PRF dla Dopplera Fali Ciągłej Maksymalna częstotliwość – min. 55 kHz |  |  |
| 44 | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) |  |  |
| 45 | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) wyświetlane jednocześnie na ekranie. |  |  |
| 46 | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist |  |  |
| 47 | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. |  |  |
| 48 | OPROGRAMOWANIE |  |  |
| 49 | Badania położnicze. |  |  |
| 50 | Badania ginekologiczne. |  |  |
| 51 | Badania małych narządów. |  |  |
| 52 | Badania naczyniowe. |  |  |
| 53 | Badania urologiczne. |  |  |
| 54 | Badania radiologiczne. |  |  |
| 55 | Badania kardiologiczne |  |  |
| 56 | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. |  |  |
| 57 | Pełen pakiet pomiarów kardiologicznych |  |  |
| 58 | Raporty z badań naczyniowych (dla naczyń szyjnych, kończyn dolnych i kończyn górnych) z możliwością edycji, i dopisania komentarzy. |  |  |
| 59 | Raporty z badań kardiologicznych z możliwością edycji, i dopisania komentarzy. |  |  |
| 60 | Raporty z badań urologicznych z możliwością edycji, i dopisania komentarzy. |  |  |
| 61 | Raporty z badań położniczych z możliwością edycji, i dopisania komentarzy. |  |  |
| 62 | Raporty z badań serca płodu z możliwością edycji, i dopisania komentarzy. |  |  |
| 63 | Raporty z badań ginekologicznych z możliwością edycji, i dopisania komentarzy. |  |  |
| 64 | GŁWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |
| 65 | Głowice szerokopasmowe o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B. |  |  |
| 66 | GŁOWICA typu CONVEX |  |  |
| 67 | Zakres częstotliwości pracy – 2- 8 MHz |  |  |
| 68 | Ilość elementów min.192 |  |  |
| 69 | Kąt widzenia głowicy min. 580 |  |  |
| 70 | GŁOWICA LINIOWA |  |  |
| 71 | Zakres częstotliwości pracy – 3MHz-16MHz |  |  |
| 72 | Ilość elementów min.190 |  |  |
| 73 | Szerokość pola obrazowania 40mm±2mm |  |  |
| 74 | Obrazowanie trapezoidalne |  |  |
| 75 | GŁOWICA SEKTOROWA do badań kardiologicznych |  |  |
| 76 | Zakres częstotliwości pracy – 2-4 MHz |  |  |
| 77 | Ilość elementów min. 60 |  |  |
| 78 | Kąt widzenia głowicy min 900 |  |  |
| 79 | INNE |  |  |
| 80 | Videoprinter B/W |  |  |
| 81 | Oryginalny, zalecany przez producenta aparatu stolik transportowy wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością blokowania min. 2 z nich, wieszakami głowic, półką na videoprinter i możliwością zmiany wysokości. |  |  |
| 82 | Przełącznik głowic umożliwiający podłączenie 3 głowic jednocześnie zintegrowany ze stolikiem transportowym |  |  |
| 83 | Dodatkowa bateria zasilająca podtrzymująca pracę aparatu przez min.6h, zintegrowana z stolikiem transportowym |  |  |
| 84 | Specjalna, łatwa do dezynfekcji, nakładka żelowa, zabezpieczająca konsolę aparatu przed zanieczyszczeniami i płynami |  |  |
| 85 | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU na dzień składania ofert |  |  |
| 86 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie różnicujące twardość tkanek (obrazowanie elastograficzne). |  |  |
| 87 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne. |  |  |
| 88 | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar kompleksu Intima-Media i analizę tego pomiaru. |  |  |
| 89 | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar przezierności fałdu karkowego NT na obrazie 2D. |  |  |
| 90 | Możliwość rozbudowy o głowicę typu microconvex do badań urologicznych, ginekologicznych i położniczych o zakresie pracy 4-9MHz i kącie patrzenia min 148º |  |  |

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się zmodyfikować wymogi zapytania ofertowego zgodnie z poniższym?

| Lp | Parametr | Parametry wymagane | ODPOWIEDZ ZAMAWIAJĄCEGO: |
| --- | --- | --- | --- |
| GENERATOR |
| 4 | Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 30 kHz | TAK | Tak – Dopuszczamy. |
| 9 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii istotny podczas badań pulmonologicznych min. 40-110 kV | TAK | NIE – Zgodnie z OPZ |
| 11 | Skopia pulsacyjna w zakresie min. 1 do 15 pulsów/s zamiast skopi ciągłej (oszczędność dawki względem skopi ciągłej, zmniejszenie obciążenia cieplnego lampy, brak artefaktów ruchowych) | TAK | NIE – Zgodnie z OPZ |
| LAMPA X – RAY |
| 14 | Totalna filtracja min 2,8 mm Al. | TAK | NIE – Zgodnie z OPZ |
| 16 | Pojemność cieplna anody min 60 kHU | TAK | NIE – Zgodnie z OPZ |
| 18 | Szybkość chłodzenia anody min 400W | TAK | NIE – Zgodnie z OPZ |
| WÓZEK Z RAMIENIEM C |
| 24 | Odległość kołpak – detektor (wolna przestrzeń) min. 80 cm | TAK | TAK – dopuszczamy |
| 25 | Odległość SID min. 102 cm | TAK | TAK – Dopuszczamy |
| 26 | Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20 cm | TAK | TAK – Dopuszczamy |
| CYFROWY DETEKTOR OBRAZU |
| 37 | Wymiary, detektor płaski min. 20 cm x 20 cm | TAK | TAK - Dopuszczamy |
| 39 | Rozdzielczość detektora min.1300 x 1300 | TAK | NIE – Zgodnie z OPZ |
| MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU LUB ODZIELNY WÓZEK Z MONITORAMI |
| 40 | 2 Monitory medyczne umieszczone na ramieniu C lub oddzielnym wózku- przekątna min.19 cali | TAK | NIE – Zgodnie z OPZ |
| 41 | Monitory o rozdzielczości min. 1280x1024, kontrast min.800:1, luminancja maksymalna min. 500cd/m2 | TAK | TAK - Dopuszczamy |
| 42 | Monitory o rozdzielczości min. 1280x1024, kontrast min.800:1, luminancja maksymalna min. 500cd/m2 działające w wewnętrznej sieci bezprzewodowej lub połączone kablem do zawieszenia na sali. Rozwiązanie zapewniające, automatyczny bezprzewodowy lub przewodowy transfer obrazu LIVE oraz referencyjnego na monitory. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na pobieraniu obrazu poprzez serwer PACS szpitala: rozwiązanie niezautomatyzowane i wymagające ingerencji podczas przesyłania i pobierania. | TAK | NIE – Zgodnie z OPZ |

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Prosimy o potwierdzenie wymogu produkcji aparatu w roku 2022, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia jako urządzenia fabrycznie nowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym: rok produkcji nie starszy niż 2021r, urządzenie fabrycznie nowe, zatem 2022 r tak i 2021r. też tak.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 9 tygodni od daty podpisania umowy.

Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na 30 dni od daty złożenia zamówienia.  Wyjaśniamy, że w przypadku tak specjalistycznego aparatu rentgenodiagnostycznego, jakim jest aparat RTG z ramieniem C jest niewystarczający.

Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony, a więc termin zaproponowany przez Zamawiającego jest zdecydowanie za krótki.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy wymogu terminu dostawy na : Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 2 (mobile ramię C) nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż do 23.03.2022r. (termin ten obejmuje: dostawę i zainstalowanie sprzętu oraz szkolenie personelu). Dodatkowo Wykonawca zapewni serwisowanie sprzętu w okresie gwarancyjnym.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 60 dni od daty zawarcia umowy?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 4. Zgodnie z pozostałymi załącznikami, prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu na: „Rok produkcji 2021 lub 2022, urządzenie fabrycznie nowe”

ODP: TAK

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C,  który posiada prąd radiografii cyfrowej 20 mA? Różnica pomiędzy parametrem wymaganym a oferowanym jest mała i nie ma wpływu na funkcjonalność aparatu.

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C,  który posiada zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C,  który posiada zarówno tryb pulsacyjnej w zakresie 1, 2, 4, 8 pulsów/s oraz fluoroskopii ciągłej? Rozwiązanie takie pozwala na szeroki wybór trybu pracy, dopasowany do wykonywanej procedury oraz specyfiki prześwietlanej anatomii. W oferowanym aparacie dawka nie zwiększa się jednak jakość pozostaje na najwyższym poziomie. Aparat przechwytuje obraz przy odpowiedniej dawce za pomocą doskonałej platformy zarządzania dawkami.

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, bez możliwości ustawienia kontroli czasu trwania pulsu? Oferowany aparat posiada oprogramowanie, które automatycznie kontroluje czas trwania pulsu tak aby jakość zdjęcia oraz dawka były możliwie najlepiej dopasowane do danej procedury.

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 13, 15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C,  który posiada lampę ze stacjonarną anodą dwuogniskową gdzie fluoroskopia jest wykonywana przy ognisku 0,6 mm, czyli takim, jakie Zamawiający wymaga. Drugie ognisko ma zastosowanie przy radiografii cyfrowej i konwencjonalnej i wynosi 1,4 mm.

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 16-18 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego cieplna anody wynosi 76 kHU, pojemność cieplna kołpaka wynosi 900 kHU, natomiast szybkość chłodzenia anody wynosi 37 kHU/min Różnica między wymaganym, a ofertowanym aparatem jest niewielka, niezauważalna podczas pracy i w pełni zabezpieczy pracę aparatu na wiele godzin, bez ryzyka przegrzania.

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 23, 24, 25, 26, 30 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C,  który posiada:

- głębokość ramienia  66 cm

- odległość kołpak-detektor (wolna przestrzeń) 78 cm

- odległość SID 100 cm

- zakres ruchu poziomego ramienia C 20 cm

- zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej ±205°

ODP: TAK – dopuszczamy

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada pojedynczą dźwignię służącą do sterowania kołami aparatu, natomiast hamowanie odbywa się za pomocą przycisku nożnego umieszonego z obu stron aparatu. Oferowany aparat ma możliwość aretażu kół względem osi stołu z możliwością zahamowania, a rozwiązanie takie stosują czołowi producenci ramion C całym świecie.

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada wielofunkcyjny programowalny, bezprzewodowy pedał z 2 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny do wyzwalania promieniowania. Oferowany aparat nie posiada dodatkowego klawisza do wyzwalania promieniowania w obrębie ramienia C.

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada wielofunkcyjny programowalny, przewodowy pedał z 2 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny do wyzwalania promieniowania. Oferowany aparat nie posiada dodatkowego klawisza do wyzwalania promieniowania w obrębie ramienia C. Proponowane rozwiązanie jest stosowane i sprawdza się w wielu placówkach medycznych na całym świecie. Pedał przewodowy znacząco obniża koszt aparatu.

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat, którego rozdzielczość matrycy detektora wynosi 1536x1496?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 40-41 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada wyższej klasy 1 monitor medyczny o przekątnej 27” dzielony na dwa ekrany, zgodny z krzywą Dicom, z możliwością prezentacji jednoczasowo obrazu żywego i referencyjnego w naturalnej wielkości o luminacji 600cd/m2 i kontraście 1000:1? Parametr oferowany przewyższa wymagania  Zamawiającego, jest to monitor medyczny w technologii 4K.

ODP: TAK – Dopuszczamy

Pytanie 19

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 42 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dodatkowych monitorów działających w sieci bezprzewodowej do zawieszenia na Sali.

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie 20

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, w którym dodatkowy monitor działa w sieci przewodowej i jest umieszczony na dodatkowym wózku z monitorami. Rozwiązanie fabryczne dostarczone przez producenta aparatu RTG, posiadające osobny certyfikat CE

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie 21

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 46 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada możliwość archiwizacji obrazów w formacie bezstratnym: BMP, RAW, DICOM, umożliwiające odtworzenie na dowolnym komputerze bez specjalistycznego oprogramowania.

ODP: TAK – Dopuszczamy

Pytanie 22

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 54 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada tablet dotykowy 10”z możliwością obrotu, o rozdzielczości 1280x800, znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania funkcjami generatora oraz aparatu z opcją podglądu skopii live?

ODP: TAK - Dopuszczamy

Pytanie 23

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 55 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie równoważne w którym  system dobiera dawkę promieniowania automatycznie w oparciu o prześwietlaną strukturę? Ułatwia to pracę użytkownika i jednocześnie dostosowuje możliwie najlepsze parametry bez konieczności ingerencji użytkownika. Aparat automatycznie dostosowuje się do anatomicznego rozmiaru i lokalizacji. Rozwiązanie takie zapewnia jednolitą jakość na całym obrazie. W oferowanym aparacie dawka nie zwiększa się jednak jakość pozostaje na najwyższym poziomie.

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie 24

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 56 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie równoważne w którym  aparat automatycznie dobiera parametry i reguluje poziom ekspozycji zabezpieczając przed przegrzaniem lampy. Oferowany aparat posiada dużą pojemność cieplną i wysoki współczynnik chłodzenia dzięki czemu nie ma ryzyka przegrzania aparatu. W takiej klasie aparatów ryzyko takie istnieje wyłącznie w razie zabiegów kardiologicznych i naczyniowych, a takich procedur Zamawiający nie będzie na tym aparacie wykonywać.

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie 25

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 57 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat który nie posiada wgranych programów anatomicznych. Oferowany aparat automatycznie wyszukuje anatomię obiektu w dowolnym miejscu pola obrazowania i wybiera optymalną technikę obrazowania oraz automatycznie dostosowuje się do anatomicznego rozmiaru i lokalizacji.

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 59 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat który posiada pakiet DICOM przewodowy?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie 27

Dotyczy Pakietu nr 2 – ramię C

Pkt. 62 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat który nie posiada drukarki wbudowanej w aparat, oferujemy rozwiązanie w który drukarka łączy się bezprzewodowo z aparatem, dzięki czemu może zostać położona w dowolnym miejscu.

ODP: NIE – zgodnie z OPZ

Pytanie 28

Opis techniczno-jakościowy – Mobilny aparat USG z 4 głowicami (convex, liniowa, liniowa z nawigacją, sektorowa), Lp. 5

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny pracujący w zakresie częstotliwości 1 -15MHz ?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 29

Opis techniczno-jakościowy – Mobilny aparat USG z 4 głowicami (convex, liniowa, liniowa z nawigacją, sektorowa), Lp. 7

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny dotykowy pracującym w trybie zasilania akumulatorowego 50 min ?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 30

Opis techniczno-jakościowy – Mobilny aparat USG z 4 głowicami (convex, liniowa, liniowa z nawigacją, sektorowa), Lp. 8

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający wbudowane 1 gniazdo do podpięcia głowic wraz z konwerterem pozwalającym na jednoczesne podpięcie 3 głowic przełączanych elektronicznie?

ODP: TAK.

Należy przez to rozumieć dopuszczenie parametrów opisanych w zapytaniu oraz pozostawienie wymogów odnośnie pozostałych parametrów.

Pytanie 31

Opis techniczno-jakościowy – Mobilny aparat USG z 4 głowicami (convex, liniowa, liniowa z nawigacją, sektorowa), Lp. 9

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia, która wynosi 45 sekund?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 32

Opis techniczno-jakościowy – Mobilny aparat USG z 4 głowicami (convex, liniowa, liniowa z nawigacją, sektorowa), Lp. 11

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający 28672 niezależnych kanałów procesowych?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 33

Opis techniczno-jakościowy – ARCHIWIZACJA I PRZESYŁANIE OBRAZÓW, Lp. 17

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach BMP/JPG/PNG/DCM/AVI, ale bez trybu TIFF?

ODP: TAK.

Należy przez to rozumieć dopuszczenie parametrów opisanych w zapytaniu oraz pozostawienie wymogów odnośnie pozostałych parametrów.

Pytanie 34

Opis techniczno-jakościowy – ARCHIWIZACJA I PRZESYŁANIE OBRAZÓW, Lp. 18

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający 1 port USB 3.0 i 3 porty USB 2.0?

ODP: TAK.

Należy przez to rozumieć dopuszczenie parametrów opisanych w zapytaniu oraz pozostawienie wymogów odnośnie pozostałych parametrów.

Pytanie 35

Opis techniczno-jakościowy – ARCHIWIZACJA I PRZESYŁANIE OBRAZÓW, Lp. 20

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający polskie menu, ale nie posiadający polskich znaków?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 36

Opis techniczno-jakościowy – ARCHIWIZACJA I PRZESYŁANIE OBRAZÓW, Lp. 25

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający ekran o przekątnej 13,3 cala?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 37

Opis techniczno-jakościowy – TRYBY OBRAZOWANIA, Lp. 32

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach bez wykorzystania przesunięcia lub inwersji faz?

ODP: TAK.

Należy przez to rozumieć dopuszczenie parametrów opisanych w zapytaniu oraz pozostawienie wymogów odnośnie pozostałych parametrów.

Pytanie 38

Opis techniczno-jakościowy – TRYBY OBRAZOWANIA, Lp. 35

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający głębokość penetracji 1-30 cm ?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 39

Opis techniczno-jakościowy – TRYBY OBRAZOWANIA, Lp. 36

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający zakres dynamiki obrazu 2D  30-180 dB?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 40

Opis techniczno-jakościowy – TRYBY OBRAZOWANIA, Lp. 37

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający maksymalną prędkość odświeżania obrazu w trybie 2D 357 obrazów/sek ?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 41

Opis techniczno-jakościowy – TRYBY OBRAZOWANIA, Lp. 38

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający 3 strefy kompensacji głębokościowej (poziomej) wzmocnienia TGC?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 42

Opis techniczno-jakościowy – TRYBY OBRAZOWANIA, Lp. 43

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający maksymalną prędkość odświeżania obrazu w CD 132 obrazy/sek ?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 43

Opis techniczno-jakościowy – TRYBY OBRAZOWANIA, Lp. 44

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający 8 map kolorów?

ODP: TAK.

Należy przez to rozumieć dopuszczenie parametrów opisanych w zapytaniu oraz pozostawienie wymogów odnośnie pozostałych parametrów.

Pytanie 44

Opis techniczno-jakościowy – TRYBY OBRAZOWANIA, Lp. 45

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny nie posiadający automatycznego podążania pola Dopplera kolorowego za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych ?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 45

Opis techniczno-jakościowy – OPROGRAMOWANIE POMIAROWE, Lp. 58

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający możliwość przesyłania raportów w formatach PDF i HTML ?

ODP: TAK.

Należy przez to rozumieć dopuszczenie parametrów opisanych w zapytaniu oraz pozostawienie wymogów odnośnie pozostałych parametrów.

Pytanie 46

Opis techniczno-jakościowy – OPROGRAMOWANIE POMIAROWE, Lp. 59

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny nie posiadający automatycznego pomiaru IVC z możliwością prezentacji wyników w formie wykresu ?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 47

Opis techniczno-jakościowy – OPROGRAMOWANIE POMIAROWE, Lp. 60

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny nie posiadający automatycznego pomiaru linii B wraz z automatycznym przedstawieniem w formie koloru stopnia nasilenia procesu chorobowego?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 48

Opis techniczno-jakościowy – GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE 4 szt., Lp. 61

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat z jedną głowicą wieloczęstotliwościową elektroniczną liniową, spełniającą wszystkie wymienione parametry techniczne, lecz o częstotliwości pracy sondy 4-15MHz, głębokości obrazowania 1-12cm oraz pracującą w 2 częstotliwościach harmonicznych, a dodatkowo posiadający system nawigacji, ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Użycie takiej uniwersalnej głowicy, o szerokim spektrum częstotliwości, spowoduje, iż zamawiający uniknie dodatkowych kosztów zakupu kolejnej drugiej głowicy liniowej?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 49

Opis techniczno-jakościowy – GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE 4 szt., Lp. 63

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 21 Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający głowicę liniową o częstotliwości pracy sondy 5-10 MHz?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 50

Opis techniczno-jakościowy – GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE 4 szt., Lp. 64

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 21 Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający głowicę liniową ze 128 elementami?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 51

Opis techniczno-jakościowy – GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE 4 szt., Lp. 67

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 21 Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający głowicę liniową z 2 częstotliwościami nadawczymi pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 52

Opis techniczno-jakościowy – GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE 4 szt., Lp. 68

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 21 Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający głowicę liniową z głębokością obrazowania 12cm ?

Pytanie 53

Opis techniczno-jakościowy – GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE 4 szt., Lp. 72

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający głowicę convex o kącie obrazowania 70 stopni ?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 54

Opis techniczno-jakościowy – GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE 4 szt., Lp. 75

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający głowicę convex o głębokości obrazowania 30 cm?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 55

Opis techniczno-jakościowy – GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE 4 szt., Lp. 84

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 21 Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający głowicę liniową o częstotliwości pracy sondy 4-15 MHz?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Pytanie 56

Opis techniczno-jakościowy – GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE 4 szt., Lp. 87

Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 21 Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający system nawigacji, ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie.  Bez możliwość wizualizacji dla minimum 10 igieł – prosimy o wyjaśnienie zastosowania tak dużej ilości igieł?

ODP: NIE – zgodnie z OPZ.

Zamawiający przy zakupie chciałby posiadać szersze pole wyboru igieł kompatybilnych z wspomnianym systemem nawigacji.

Pytanie 57

Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat USG z głowicami: konweksową, sektorową i liniową ( dwufunkcyjna, obsługującą też system nawigacji igły) spełniający parametry według zamieszczonej poniżej tabeli.

ODP: NIE. Zamawiający podtrzymuje parametry określone w OPZ

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, nastąpi zmiana terminu składania w ww. postępowaniu na:

- 11.02.2022r. do godz. 10.00

Miejsce składania (adres meil) i sposób składania ofert pozostaje bez zmian.