Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

www.usk.bialystok.pl

REGON: 000288610

NIP: 542-25-34-985

Zapytanie ofertowe

na

dostawę, instalację, uruchomienie

mobilnego aparatu USG

Białystok, dn. 15.02.2022r.

I.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mobilnego aparatu USG.

- Przedmiot zamówienia posiada kody CPV: 33112200-0  Aparaty ultrasonograficzne

- Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 1.1 do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym Załącznik nr 1 oraz Załącznikiem nr 1.1 (opis przedmiotu zamówienia) do niniejszego zaproszenia. Cena oferty winna zawierać w szczególności wartość oferowanego sprzętu, koszty jego dostawy, zainstalowania, serwisowania oraz przeszkolenia personelu. Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać wszystkie pozycje wyszczególnione w formularzu cenowym.

Uwaga. Załącznik nr 1.1  stanowi element formularza cenowego.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty i certyfikaty niezbędne do wykonywania usług z wykorzystaniem przedmiotu umowy.

- Minimalny termin gwarancji oferowanego asortymentu wynosi min. 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołów realizacji przedmiotu umowy.

II.

Termin realizacji zamówienia

- Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale I nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż do 15 marca 2022r.. Termin ten obejmuje: dostawę i zainstalowanie sprzętu oraz szkolenie personelu. Wykonawca zapewni również serwisowanie sprzętu w okresie gwarancyjnym.

- Dostawa i wyładunek przedmiotu zamówienia nastąpi do  Magazynu Szpitala Tymczasowego nr. 1 w Białymstoku, przy ul. Żurawiej 14, 15-540 Białystok. Zainstalowanie i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym datę dostawy, instalacji i szkolenia personelu co najmniej na 5 dni przed jej planowanym terminem.

III.

Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2).

- Ofertę składa się drogą elektroniczną w formacie PDF, napisaną w języku polskim oraz podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przesłać w terminie do 21.02.2022r do godz. 10:00 na e-mail

Piotr.szyszlo@uskwb.pl Kierownik Działu Zamówień Publicznych

IV.

Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

- Do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz cenowy - Załącznik nr 1,

- podpisany opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.1

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 2,

- upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty;

    - Niedołączenie do oferty dokumentów określonych w ust. 1 lub niespełnienie przez Wykonawcę warunków granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

##### V.

##### Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty,  Zamawiający kierować się będzie kryterium:

Cena – 100 %

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  100 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert.

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy drogą elektroniczną wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

VI.

Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji z ramienia Dyrekcji Szpitala oraz odpowiedzialnymi  za realizację umowy są:

Mateusz Fajkowski, tel:509-137-485, Mateusz.fajkowski@uskwb.pl , Szpital Tymczasowy nr 1

VII.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i wniosków.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:

Piotr.szyszlo@uskwb.pl

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 1 dzień przed terminem składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zamówienia wpłynął do zamawiającego do końca dnia połowa terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono przedmiotowe zapytaniem ofertowe.

VIII.

1.	Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 3).

2.	Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy (Załącznik nr 3) przez Wykonawcę.

3.	Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

4.  Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Załączniki:

Załącznik nr 1    – Formularz Cenowy

Załącznik nr 1.1. – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2    – Formularz Oferty

Załącznik nr 3    – Wzór umowy.

Załącznik nr 1

FORMULARZ  CENOWY

Pakiet nr 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa, producent, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG mobilny o parametrach wyszczególnionych w Załączniku nr 1.1. |  | 1 szt |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 1  wynosi: ............... zł,   (słownie: ...........................................)

Wartość brutto Pakietu nr 1  wynosi: ............... zł,   (słownie: ...........................................)

Załącznik nr 1.1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1

Aparat USG mobilny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilny aparat USG z 4 głowicami (convex, liniowa, liniowa z nawigacją, sektorowa) | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Tak |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2021r, urządzenie fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/Podać |  |
| 6. | Realizacja przedmiotu umowy obejmuje: dostawę, instalację, pierwsze uruchomienie i serwisowanie oraz szkolenia personelu. | TAK |  |

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilny aparat USG z 4 głowicami (convex, liniowa, liniowa z nawigacją, sektorowa) |
| 1 | Przenośny aparat ultrasonograficzny z pełną regulacją w formie panelu dotykowego wraz ze stolikiem jezdnym | TAK |  |
| 2 | Możliwość pracy aparatu bez stolika jezdnego, szybki montaż/demontaż urządzenia bez narzędzi dodatkowych | TAK |  |
| 3 | Stolik jezdny: 4 koła skrętne z blokadą każdego z nich, ze zmianą wysokością min. 20 cm, wyposażony w półki na akcesoria oraz zasilacz | TAK |  |
| 4 | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| 5 | Zakres pasma częstotliwości pracy aparatu: min. 1 - 22 MHz | TAK |  |
| 6 | Aparat przenośny z rączką oraz możliwością pracy z akumulatora. Czas pracy z w pełni naładowanego akumulatora min. 2 godz. | TAK |  |
| 7 | Ilość gniazd głowic obrazowych wbudowanych w aparat, przełączanych elektronicznie min. 3 | TAK |  |
| 8 | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia max. 30 sek. | TAK |  |
| 9 | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby max. 5 sek. | TAK |  |
| 10 | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 55 000 | TAK |  |
| 11 | Moduł edukacyjny który podaje użytkownikowi wskazówki w formie graficznej dotyczące: właściwego ułożenia sondy diagnostycznej, pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego z jednoczesną możliwością podglądu obrazu na żywo | TAK |  |
| 12 | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cineloop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | TAK |  |
| 13 | Ilość klatek pamięci CINE min. 32 000 | TAK |  |
| 14 | Zapis obrazów i raportów z badań na pamięci wewnętrznej aparatu. Pojemność dysku twardego SSD min. 120 GB | TAK |  |
| 15 | Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach: TIFF, BMP, JPG, AVI. | TAK |  |
| 16 | Gniazda USB 3.0 do podłączania urządzeń zewnętrznych min. 3 | TAK |  |
| 17 | Wyjście HDMI | TAK |  |
| 18 | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu | TAK |  |
| 19 | Możliwość zapisu danych na urządzenia typu PEN-DRIVE | TAK |  |
| 20 | Bezprzewodowa łączność z siecią za pomocą wewnętrznej karty Wi-Fi | TAK |  |
| 21 | MONITOR |  |  |
| 22 | Kolorowy typu LCD w pełni dotykowy. | TAK |  |
| 23 | Przekątna ekranu min. 15" (podać) | TAK |  |
| 24 | Rozdzielczość monitora min. 760 x 1020 | TAK |  |
| 25 | Regulacja parametrów obrazowania i pozostała obsługa na ekranie monitora - aparat typu tablet | TAK |  |
| 26 | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 27 | Tryb B - Mode | TAK |  |
| 28 | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego | TAK |  |
| 29 | Powiększenie obrazu diagnostycznego na pełny ekran | TAK |  |
| 30 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | TAK |  |
| 31 | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | TAK |  |
| 32 | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | TAK |  |
| 33 | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 40 cm | TAK |  |
| 34 | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 230 dB | TAK |  |
| 35 | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D min. 1000 obr./sek. | TAK |  |
| 36 | Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia – min.6 stref (TGC) | TAK |  |
| 37 | Tryb M - Mode | TAK |  |
| 38 | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 6 | TAK |  |
| 39 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
| 40 | Ugięcie pola obrazowego Dopplera kolorowego min. 30 stopni | TAK |  |
| 41 | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie CD min. 350 obr./sek. | TAK |  |
| 42 | Ilość map kolorów min. 20 | TAK |  |
| 43 | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych | TAK |  |
| 44 | Tryb Power Doppler (PD) | TAK |  |
| 45 | Tryb Power Doppler kierunkowy | TAK |  |
| 46 | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW) | TAK |  |
| 47 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 8,5 m/sek. | TAK |  |
| 48 | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 – 20 mm | TAK |  |
| 49 | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-85 stopni | TAK |  |
| 50 | Tryb spektralny Doppler ciągły (CW) | TAK |  |
| 51 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 20,0 m/sek. | TAK |  |
| 52 | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego | TAK |  |
| 53 | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
| 54 | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, ginekologia, położnictwo, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia, nerwy, mięśniowo-szkieletowe i inne | TAK |  |
| 55 | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI, Vmax., Vmin. i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | TAK |  |
| 56 | Możliwość przesyłania raportów w formatach PDF i RTF | TAK |  |
| 57 | Automatyczny pomiar IVC z możliwością prezentacji wyników w formie wykresu | TAK |  |
| 58 | Automatyczny pomiar linii B wraz z automatycznym przedstawieniem w formie koloru stopnia nasilenia procesu chorobowego | TAK |  |
| 59 | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |
| 60 | Głowica Wieloczęstotliwościowa elektroniczna przetwornik typu convex | TAK |  |
| 61 | Częstotliwość pracy sondy min. 1,5 – 5,0 MHz | TAK |  |
| 62 | Ilość elementów min.125 | TAK |  |
| 63 | Kąt pola obrazowego głowicy min. 75 stopni | TAK |  |
| 64 | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK |  |
| 65 | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 4 | TAK |  |
| 66 | Głębokość obrazowania min. 40 cm | TAK |  |
| 67 | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa | TAK |  |
| 68 | Częstotliwość pracy sondy min. 1,5 – 4,0 MHz | TAK |  |
| 69 | Ilość elementów min.60 | TAK |  |
| 70 | Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni | TAK |  |
| 71 | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK |  |
| 72 | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | TAK |  |
| 73 | Głębokość obrazowania min. 30 cm | TAK |  |
| 74 | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna liniowa | TAK |  |
| 75 | Częstotliwość pracy sondy min. 4,0 -16,0 MHz | TAK |  |
| 76 | Ilość elementów min.190 | TAK |  |
| 77 | Długość pola obrazowego głowicy 40 mm +/- 3mm | TAK |  |
| 78 | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK |  |
| 79 | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | TAK |  |
| 80 | Głębokość obrazowania min. 28 cm | TAK |  |
| 81 | Głowica liniowa obsługująca system magnetycznej nawigacji igły | TAK |  |
| 82 | Częstotliwość pracy sondy min. 3,0 – 11,0 MHz | TAK |  |
| 83 | Ilość elementów min. 190 | TAK |  |
| 84 | Długość pola obrazowego głowicy 40 mm +/- 3mm | TAK |  |
| 85 | System nawigacji, ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość wizualizacji dla minimum 10 igieł | TAK |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią OPZ.

……………………………….

(podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę, instalacje oraz uruchomienie mobilnego aparatu USG zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym

1.    Oferujemy:

1.1.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 1 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi 21 dni licząc od daty podpisania protokołów realizacji przedmiotu umowy (zdawczo-odbiorczego i szkolenia personelu), przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, zgodny z określonym w umowie.

- Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie nie później niż do dnia 15.03.2022r. (termin ten obejmuje: dostawę i zainstalowanie sprzętu oraz szkolenie personelu). Dodatkowo Wykonawca zapewni serwisowanie sprzętu w okresie gwarancyjnym.

- Oferowany przez nas termin gwarancji wraz z serwisem oferowanego przedmiotu zamówienia wynosić będzie minimum …………………… (minimum 24 miesiące) licząc od daty podpisania protokołów realizacji umowy.

Uwaga: W przypadku nie wypełnienia tego punktu – przyjmuje się, iż Wykonawca zaoferował termin gwarancji podany w nawiasie.

- Oświadczamy, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczymy i zainstalujemy przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zapewnimy serwis w okresie gwarancyjnym, oraz przeszkolenie personelu, na swój koszt i ryzyko.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1.1) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz spełniamy warunki w nim zawarte.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w …………………….. (2021 lub 2022), kompletny, gotowy do użytkowania, nie wymaga dodatkowych zakupów i inwestycji, pozbawiony wad technicznych i prawnych.

Uwaga: W przypadku nie wypełnienia tego punktu – przyjmuje się, iż Wykonawca zaoferował rok produkcji 2021.

- Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, Dz. U.  Nr 107, poz. 679) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, wg załączonego do Zapytania ofertowego wzoru umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 3).

- Numer rachunku bankowego, na które po podpisaniu umowy będą dokonywane płatności - zgodnie z zapisami we  Wzorze umowy - to: ……………………………………….…………………………... Numer rachunku bankowego  został/nie został* wpisany na tzw. "białą listę podatników VAT”.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| e-mail |  |

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

- Nasz numer REGON ..............................................    NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax:  ……………………………….                  Tel  ………………………….

....................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

# Załącznik nr 3

Wzór umowy…………..

zawarta w dniu ……………….2022 r. pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

………………………………….. –  Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Kupującym,

a

……………………………………., ul. …………………………, ……………………., NIP: ………………………., REGON: ………………………………., reprezentowany przez:

…………………………………………..

zwanym dalej w tekście Sprzedawcą,

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

Zakup jest finansowany zgodnie z umową podpisaną ze Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim w sprawie wyposażenia obiektów w celu funkcjonowania szpitala tymczasowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest dostawa, zainstalowanie, pierwsze uruchomienie i serwisowanie fabrycznie nowego aparatu mobilnego USG, rok prod. …………….., zwanego dalej Sprzętem, w zakresie Pakietu nr 1, wyszczególnionego w Załączniku nr 1 („Formularz cenowy”) o parametrach określonych w Załączniku nr 1.1 („Załącznik do formularza cenowego”) oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie użytkowania Sprzętu – wszystko łącznie zwanych dalej Przedmiotem Umowy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy („Formularzem cenowym”) na łączną wartość brutto: ………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………….……...… ).

§ 2

- Wynagrodzenie Sprzedawcy jest płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 
21 dni od daty podpisania przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych szkoleń, na rachunek bankowy Wykonawcy o nr ……………..…………………... W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy wskazany w treści Umowy.

- Wynagrodzenie określone w § 1 ust. 2 zaspokaja wszelkie roszczenia Sprzedawcy związane z prawidłowym wykonaniem Umowy, w szczególności: koszty dostawy Sprzętu, uruchomienia, opakowania, załadunku, transportu aż do miejsca zainstalowania z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych, montażu i ubezpieczenia na okres do czasu podpisania przez obie strony  Protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy oraz uwzględnia rabaty, upusty i marże.

- Sprzedawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Strony wykluczają dopuszczalność waloryzacji wynagrodzenia Sprzedawcy.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 3

- Sprzedawca oświadcza, iż jest właścicielem sprzętu.

- Sprzęt posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem

- Sprzęt odpowiada standardom jakościowym, funkcjonalnym i technicznym, wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia.

- Sprzęt jest oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym znakiem bezpieczeństwa ( o ile wymagają tego przepisy prawa)

§ 4

- Przedmiot Umowy w zakresie dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu zostanie wykonany w terminie do 15 marca 2022r.

- Sprzedawca dostarczy Przedmiot Umowy do Magazynu Szpitala Tymczasowego nr 1 tj. do  Oddziałów Zakaźnych USK w Białymstoku, przy ul. Żurawiej 14, 15-540 Białystok, bud. E1 z fakturą lub dokumentem WZ określającym ilość i cenę jednostkową a następnie zainstaluje Sprzęt w miejscu wskazanym przez Kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się uzgodnić z Kupującym datę dostawy co najmniej na 5 dni przed jej planowanym terminem dostarczenia sprzętu do magazynu. W tym celu Sprzedawca skontaktuje się z:

Mateuszem Fajkowskim, tel. 509-137-485, e-mail: Mateusz.fajkowski@uskwb.pl

- Odbiór Przedmiotu Umowy na  Sprzęt wymieniony w § 1 ust. 1, odbędzie się na podstawie faktury i protokołu odbioru sprzętu (dostawa i zainstalowanie sprzętu, oraz szkolenie personelu). Zamawiający wymaga 3 egzemplarzy oryginałów protokołu: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. Faktura i protokoły winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1 oraz  zawierać   numer umowy.

- Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać nazwę sprzętu identyczną jak nazwa przedmiotu zamówienia podana w kolumnie  „Opis przedmiotu zamówienia” w Formularzu cenowym.

- Protokół odbioru sprzętu musi zwierać nazwę sprzętu identyczną jak nazwa przedmiotu zamówienia podana w Formularzu cenowym oraz nazwę własną produktu, nazwę producenta oraz numer katalogowy

- Wraz ze sprzętem Sprzedawca dostarczy Kupującemu instrukcję obsługi oraz wszelkie wymagane przepisami prawa i przez producenta dokumenty i certyfikaty niezbędne do wykonywania świadczeń medycznych z wykorzystaniem sprzętu.

- Wykonawca nieodpłatnie przeszkoli personel medyczny i techniczny Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu oraz jego podstawowej konserwacji, drobnych napraw i przeglądów, które zgodnie z instrukcją użytkowania nie są zastrzeżone dla innych podmiotów.

- Szkolenie zostanie potwierdzone ma protokole odbioru sprzętu, o którym mowa w ust. 3. Protokół sporządza Wykonawca i  podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego:

- Ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu zostaje wyznaczony prof.  Wojciech Naumnik  (przedstawiciel użytkownika) oraz Mateusz Fajkowski

- Ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu/ów zostaje wyznaczony: ……………………………………………..

- Osoba wskazana w ust. 8 pkt. 1 może podjąć decyzje o przeprowadzeniu szkolenia zdalnego, przy użyciu narzędzia do wideokonferencji (z udziałem obrazu i dźwięku) udostępnionego przez Wykonawcę.

§ 5

- Sprzedawca udzieli …………………… miesięcznej gwarancji na oferowany towar. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru Sprzętu potwierdzającego należyte wykonanie Umowy. W okresie gwarancji Sprzedawca odpowiada za serwis i naprawy Sprzętu.

§ 6

            - Strony ustalają, iż w przypadku:

a/	zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia;

b/	zwloki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upłynięciu okresu wyznaczonego na rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c/	nie wykonania zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca – Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy;

d/ 	odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca –Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy;

e/   Kupujący dopuszcza możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych za zwłokę w usunięciu usterki w okresie trwania gwarancji w przypadku, gdy w miejsce naprawionego urządzenia Sprzedawca dostarczy takie same urządzenie zastępcze.

            - W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1, Kupujący wystawi dokument obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

            - W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Kupujący naliczy odsetki w wysokości ustawowej za spóźnioną zapłatę kary umownej.

            - W razie opóźnienia w zapłacie wyżej wymienionych kar Kupujący może potrącić należną mu karę z bieżących płatności wobec Sprzedawcy.

            - Kupujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar, jeśli kary te nie pokrywają wyrządzonej szkody.

§ 7

- Osobami uprawnionymi ze strony Kupującego do kontaktów ze Sprzedawcą w sprawach dotyczących realizacji Umowy są  osoby wskazane w § 4 ust. 2

- Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Sprzedawcy jest w zakresie:

- dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu jest ……………………………  tel.: …………………………………., meil: ………………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Sprzedawcę;

- serwisu Sprzętu i obowiązków gwarancyjnych …………………………….. tel.: …………………………., meil: ……………………………. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Sprzedawcę.

- Jeżeli Kupujący stwierdzi istnienie wad w sprzęcie będącym przedmiotem sprzedaży, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę składając pisemną reklamację.

- Termin na usunięcie usterki wynosi 20 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia naprawy.

- Sprzedawca rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni od daty jej złożenia pod rygorem uznania reklamacji za uzasadnioną.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

W sprawach spornych sądem właściwym jest sąd wg. siedziby Kupującego

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający  										Kupujący