Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

www.usk.bialystok.pl

tel. centr.  085 746-80-00, fax. 085 746-88-80

REGON: 000288610

NIP: 542-25-34-985

Zapytanie ofertowe

na

dostawę zestawu do ciągłego monitorowania podawania leków

Białystok 2021-07-15

I.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu do ciągłego monitorowania podawania leków.

- Przedmiot zamówienia posiada kody CPV: 33194000-6    Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji

- Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 1.1 do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym Załącznik nr 1 oraz Załącznikiem nr 1.1 (opis przedmiotu zamówienia) do niniejszego zaproszenia. Cena oferty winna zawierać w szczególności wartość oferowanego sprzętu, koszty jego dostawy, zainstalowania, serwisowania oraz przeszkolenia personelu. Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać wszystkie pozycje wyszczególnione w formularzu cenowym.

Uwaga. Załącznik nr 1.1  stanowi element formularza cenowego.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty i certyfikaty niezbędne do wykonywania usług z wykorzystaniem przedmiotu umowy.

- Minimalny termin gwarancji oferowanego asortymentu wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołów realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Umowy ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia nr DOI/SK/NW/COVID-19/85112/6220/3/469 na udzielenie w 2021r. dotacji celowej na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

II.

Termin realizacji zamówienia

- Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale I nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy. Termin ten obejmuje: dostawę i zainstalowanie sprzętu oraz szkolenie personelu. Wykonawca zapewni również serwisowanie sprzętu w okresie gwarancyjnym.

- Dostawa i wyładunek przedmiotu zamówienia nastąpi do  Magazynu Medycznego USKwB, ul. M. Curie – Skłodowskiej 24a, 15-276 Białystok. Zainstalowanie i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w  miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Klinice Kardiochirurgii. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym datę dostawy, instalacji i szkolenia personelu co najmniej na 5 dni przed jej planowanym terminem.

III.

Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2).

- Ofertę składa się drogą elektroniczną w formacie PDF, napisaną w języku polskim oraz podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przesłać w terminie do 26.07.2021r do godz. 10:00 na e-mail

Piotr.szyszlo@uskwb.pl Kierownik Działu Zamówień Publicznych

IV.

Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

- Do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz cenowy - Załącznik nr 1,

- podpisany opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.1

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 2,

- upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty;

    - Niedołączenie do oferty dokumentów określonych w ust. 1 lub niespełnienie przez Wykonawcę warunków granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

##### V.

##### Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty,  Zamawiający kierować się będzie kryterium:

Cena – 100 %

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  100 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert.

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy drogą elektroniczną wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

VI.

Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji z ramienia Dyrekcji Szpitala oraz odpowiedzialnymi  za realizację umowy są:

Monika Mazurkiewicz, tel: 85 831 88 03, monika.mazurkiewicz@uskwb.pl ,

Adam Siergiejuk, tel. 85 697 630 537, adam.siergiejuk@uskwb.pl

VII.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i wniosków.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:

Piotr.szyszlo@uskwb.pl

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 1 dzień przed terminem składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zamówienia wpłynął do zamawiającego do końca dnia połowa terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono przedmiotowe zapytaniem ofertowe.

VIII.

1.	Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 3).

2.	Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy (Załącznik nr 3) przez Wykonawcę.

3.	Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

4.  Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Załączniki:

Załącznik nr 1    – Formularz Cenowy

Załącznik nr 1.1. – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2    – Formularz Oferty

Załącznik nr 3    – Wzór umowy.

Załącznik nr 1

FORMULARZ  CENOWY

Pakiet nr 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji /w przypadku, gdy poszczególne elementy składowe urządzenia zawierają własne nr katalogowe, należy podać te numery/ | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do ciągłego monitorowania podawania leków* |  | 1 zestaw |  |  |  |

* o parametrach określonych w  Załączniku nr 1.1 do formularza cenowego

Zestaw składa się z:

Pomp infuzyjnych strzykawkowych – 100 szt

Pomp infuzyjnych objętościowych – 4 szt

Stacja dokująca 4 stanowiskowa – 9 szt

Stacja dokująca 8 stanowiskowa – 8 szt

Statyw do pomp i stacji – 17 szt

Wartość netto Pakietu nr 1  wynosi: ............... zł,   (słownie: ...........................................)

Wartość brutto Pakietu nr 1  wynosi: ............... zł,   (słownie: ...........................................)

Załącznik nr 1.1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1

Zestaw do ciągłego monitorowania podawania leków

Pompy strzykawkowe – 100 szt

| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY/GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY (Wpisać TAK lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml. |  |
| 2 | Strzykawki montowane od czoła. |  |
| 3 | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. |  |
| 4 | Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy-nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy. |  |
| 5 | Wysokość pompy max 12 cm |  |
| 6 | Szybkość dozowania w zakresie 0,01-2000 ml/h |  |
| 7 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, L, ng, μg, mg, g, μEq, mEq, Eq, mlU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, cal, kcal, J, kJ, mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. |  |
| 8 | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). |  |
| 9 | Tryby dozowania: Infuzja ciągła, Infuzja bolusowa (z przerwą), Infuzja profilowa (min. 16 kroków infuzji), Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). |  |
| 10 | Dokładność infuzji ± 2% |  |
| 11 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży |  |
| 12 | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. |  |
| 13 | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: nazwy leku, 10 koncentracji leku, szybkości dozowania (dawkowanie), całkowitej objętości (dawki) infuzji, parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki min. 4000 procedur dozowania leków. |  |
| 14 | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |  |
| 15 | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, szybkość infuzji, informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, podana dawka, poziom limitów dla szybkości infuzji, czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, kategorii leku wyodrębnionej kolorem, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. |  |
| 16 | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. |  |
| 17 | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. |  |
| 18 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |  |
| 19 | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 12 poziomów. |  |
| 20 | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. |  |
| 21 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |  |
| 22 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |  |
| 23 | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. |  |
| 24 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. |  |
| 25 | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. |  |
| 26 | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |  |
| 27 | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |  |
| 28 | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. |  |
| 29 | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. |  |
| 30 | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 |  |
| 31 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej |  |
| 32 | Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h |  |
| 33 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h |  |
| 34 | Waga max. 2,2 kg. |  |
| 35 | Szkolenie z podstawowej obsługi technicznej oraz diagnostyki pomp obejmujące swoim zakresem takie elementy jak: - wykonanie minimum poniższych testów diagnostycznych - test wyświetlacza - test klawiatury - test panelu dotykowego - test zasilania - test czujników strzykawki - test akumulatora - test infuzji - test alarmu okluzji - test mocowania pompy w stacji dokującej - przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania pompy - wymianę podzespołów niewymagających późniejszej kalibracji urządzenia tj. - wymiana bezpiecznika - wymiana zespołu pokrywy akumulatora - wymiana zespołu śruby klemy - wymiana docisku skrzydełek - wymiana pakietu akumulatorów |  |

Pompy objętościowe – 4 szt

| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY/GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY (Wpisać TAK lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość stosowania zestawów infuzyjnych do podaży: leków standardowych, płynów infuzyjnych i cytostatyków (zestawy nie zawierające ftalanów (DEHP-free) oraz lateksu), żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego, leków światłoczułych, krwi i preparatów krwiopochodnych. |  |
| 2 | Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy-nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy |  |
| 3 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i drugi na zestawie infuzyjnym. |  |
| 4 | Możliwość odłączania detektora kropli. |  |
| 5 | Możliwość usunięcia zestawu infuzyjnego z pompy w trybie wyłączonym z podłączonym i odłączonym zasilaniem zewnętrznym. |  |
| 6 | Wykrywanie powietrza w zestawie infuzyjnym. |  |
| 7 | Kolorowy ekran pompy. |  |
| 8 | Ekran dotykowy pompy |  |
| 9 | Przekątna ekranu 3,2 cala |  |
| 10 | Zakres szybkości dozowania 0,1 – 1200 ml/h. |  |
| 11 | Dokładność infuzji ± 5%. |  |
| 12 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, L, ng, μg, mg, g, μEq, mEq, Eq, mlU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, cal, kcal, J, kJ, mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. |  |
| 13 | Tryby dozowania: Infuzja ciągła, Infuzja okresowa (bolusowa), Infuzja profilowa (min. 16 kroków infuzji), Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). |  |
| 14 | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, szybkość infuzji, informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, podana dawka, poziom limitów dla szybkości infuzji, czas do końca dawki w formie graficznej, kategorii leku wyodrębnionej kolorem, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. |  |
| 15 | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. |  |
| 16 | Programowanie parametrów podaży bolusa oraz bolusa wstępnego (dawki indukcyjnej): objętość / dawka, czas lub szybkość podaży. |  |
| 17 | Bolus manualny. Bolus automatyczny z zaprogramowaną dawką. |  |
| 18 | Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania jego podaży alarmem okluzji. |  |
| 19 | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: nazwy leku, 10 koncentracji leku, szybkości dozowania (dawkowanie), całkowitej objętości (dawki) infuzji, parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, limitów dla wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki min. 4000 procedur dozowania leków. |  |
| 20 | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). |  |
| 21 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |  |
| 22 | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. |  |
| 23 | Progi ciśnienia regulowane, w zakresie 75 - 900 mmHg. |  |
| 24 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |  |
| 25 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |  |
| 26 | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. |  |
| 27 | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |  |
| 28 | Wysokość pompy max. 12 cm. |  |
| 29 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, alarm nieprawidłowego mocowania, pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. |  |
| 30 | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. |  |
| 31 | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |  |
| 32 | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |  |
| 33 | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. |  |
| 34 | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji. |  |
| 35 | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, stopień ochrony obudowy IP22. |  |
| 36 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej. |  |
| 37 | Czas pracy z akumulatora 15 h przy infuzji 25 ml/h. |  |
| 38 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h. |  |
| 39 | Waga max. 2,3 kg. |  |

Stacja dokująca 4 stanowiskowa – 9 szt.

| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY/GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY (Wpisać TAK lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość mocowania do 4 pomp infuzyjnych |  |
| 2 | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS |  |
| 3 | Waga stacji do 3,0 kg |  |
| 4 | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn |  |
| 5 | Zasilanie 230 V AC 50Hz |  |
| 6 | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy |  |
| 7 | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy |  |
| 8 | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy |  |
| 9 | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową |  |
| 10 | Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia |  |
| 11 | Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi |  |

Stacja dokująca 8 stanowiskowa – 8 szt

| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY/GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY (Wpisać TAK lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość mocowania do 8 pomp infuzyjnych |  |
| 2 | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS |  |
| 3 | Waga stacji do 5,4 kg |  |
| 4 | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn |  |
| 5 | Zasilanie 230 V AC 50Hz |  |
| 6 | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy |  |
| 7 | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy |  |
| 8 | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy |  |
| 9 | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową |  |
| 10 | Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia |  |
| 11 | Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi |  |

Statyw do pomp i stacji dokujących – 17 szt

| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY/GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY (Wpisać TAK lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stabilny stojak do stacji dokującej umożliwiający łatwe przemieszczanie zestawu urządzeń medycznych |  |
| 2 | Podstawa jezdna z możliwością blokowania kół |  |
| 3 | Rura nośna wykonana ze stali nierdzewnej. |  |
| 4 | Możliwość mocowania stacji z pompami o wadze do 35 kg |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią OPZ.

……………………………….

(podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę, instalacje oraz uruchomienie zestawu do ciągłego monitorowania podawania leków zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym

1.    Oferujemy:

1.1.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 1 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi 30 dni licząc od daty podpisania protokołów realizacji przedmiotu umowy (zdawczo-odbiorczego i szkolenia personelu), przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, zgodny z określonym w umowie.

- Oferowany przez nas termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ............. (maksymalnie 6 tygodni) od daty podpisania umowy, (termin ten obejmuje: dostawę i zainstalowanie sprzętu oraz szkolenie personelu). Dodatkowo Wykonawca zapewni serwisowanie sprzętu w okresie gwarancyjnym.

- Oferowany przez nas termin gwarancji wraz z serwisem oferowanego przedmiotu zamówienia wynosić będzie minimum …………………… (minimum 36 miesięcy) licząc od daty podpisania protokołów realizacji umowy.

Uwaga: W przypadku nie wypełnienia tego punktu – przyjmuje się, iż Wykonawca zaoferował termin gwarancji podany w nawiasie.

- Oświadczamy, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczymy i zainstalujemy przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zapewnimy serwis w okresie gwarancyjnym, oraz przeszkolenie personelu, na swój koszt i ryzyko.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1.1) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz spełniamy warunki w nim zawarte.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021r, kompletny, gotowy do użytkowania, nie wymaga dodatkowych zakupów i inwestycji, pozbawiony wad technicznych i prawnych.

- Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, Dz. U.  Nr 107, poz. 679) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, wg załączonego do Zapytania ofertowego wzoru umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 3).

- Numer rachunku bankowego, na które po podpisaniu umowy będą dokonywane płatności - zgodnie z zapisami we  Wzorze umowy - to: ……………………………………….…………………………... Numer rachunku bankowego  został/nie został* wpisany na tzw. "białą listę podatników VAT”.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| e-mail |  |

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

- Nasz numer REGON ..............................................    NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax:  ……………………………….                  Tel  ………………………….

....................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

Załącznik nr 3

Wzór umowy…………..

zawarta w dniu ……………….2021 r. pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

………………………………….. –  Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Kupującym,

a

……………………………………., ul. …………………………, ……………………., NIP: ………………………., REGON: ………………………………., reprezentowany przez:

…………………………………………..

zwanym dalej w tekście Sprzedawcą,

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

Zakup przedmiotu zamówienia jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Umowy ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia nr DOI/SK/NW/COVID-19/85112/6220/3/469 na udzielenie w 2021r. dotacji celowej na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest dostawa, zainstalowanie, pierwsze uruchomienie fabrycznie nowego : ………. (nazwa przedmiotu zamówienia  określona w  Formularzu cenowym), zwanego/ych dalej Sprzętem, wyszczególnionego/ych w Załączniku nr 1 („Formularz cenowy”) o parametrach określonych w Załączniku nr 1.1 („Załącznik do formularza cenowego”) oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie użytkowania Sprzętu – wszystko łącznie zwanych dalej Przedmiotem Umowy

- Kupujący zapłaci Sprzedawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy cenę określoną w Załączniku nr 1 w wysokości netto: ……………………………zł (słownie zł: …………………………………………… …………../100), 
brutto: ………………………………. zł (słownie zł: ………………………………………………………..)

§ 2

- Wynagrodzenie Sprzedawcy jest płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych szkoleń, na rachunek bankowy Wykonawcy w ………………………………… o nr ……………..…………………...…………… …………………… W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy wskazany w treści Umowy.

- Wynagrodzenie określone w § 1 ust. 2 zaspokaja wszelkie roszczenia Sprzedawcy związane z prawidłowym wykonaniem Umowy, w szczególności: koszty dostawy Sprzętu, uruchomienia, opakowania, załadunku, transportu aż do miejsca zainstalowania z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych, montażu i ubezpieczenia na okres do czasu podpisania przez obie strony  protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie Umowy oraz uwzględnia rabaty, upusty i marże.

- Sprzedawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Strony wykluczają dopuszczalność waloryzacji wynagrodzenia Sprzedawcy.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 3

- Sprzedawca oświadcza, iż jest właścicielem sprzętu.

- Sprzęt posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem

- Sprzęt odpowiada standardom jakościowym, funkcjonalnym i technicznym, wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia.

- Sprzęt jest oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym znakiem bezpieczeństwa ( o ile wymagają tego przepisy prawa)

§ 4

- Przedmiot Umowy w zakresie dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu zostanie wykonany w terminie ………………………….. dni od daty podpisania umowy.

- Sprzedawca dostarczy Sprzęt do Magazynu Medycznego Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok z fakturą lub dokumentem typu Wz określającym ilość i cenę jednostkową a następnie zainstaluje i uruchomi Sprzęt w miejscu wskazanym przez Kupującego w Klinice Kardiochirurgii. Sprzedawca zobowiązuje się uzgodnić z Kupującym datę dostawy co najmniej na 5 dni przed jej planowanym terminem dostarczenia sprzętu do magazynu. W tym celu Sprzedawca skontaktuje się z:

- Działem Administracji: (uwaga: wymagany bezwzględnie powiadomienie drogą e-mail):

·         Adam Siergiejuk, tel. 85 831 88 02, e-mail: adam.siergiejuk@uskwb.pl  lub

.         Monika Mazurkiewicz tel. 85 831 88 03  e-mail: monika.mazurkiewicz@poczta-usk.pl  lub

- Sekcją Aparatury Medycznej (uwaga: wymagany bezwzględnie powiadomienie drogą e-mail):

·         Andrzej Nalewajko, tel. 85 831 88 83, e-mail: andrzej.nalewajko@uskwb.pl  lub

·          Janusz Skarżyński, tel. 85 831 88 82, e-mail: janusz.skarzynski@uskwb.pl lub

·          Paweł Prokopiuk, tel. 85 831 88 84, e-mail: pawel.prokopiuk@uskwb.pl

- Odbiór Przedmiotu Umowy na  Sprzęt wymieniony w § 1 ust. 1, odbędzie się na podstawie faktury i protokołu odbioru sprzętu (dostawa i zainstalowanie sprzętu, oraz szkolenie personelu). Zamawiający wymaga 3 egzemplarzy oryginałów protokołu: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. Faktura i protokoły winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1 oraz  zawierać   numer umowy.

- Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać nazwę sprzętu identyczną jak nazwa przedmiotu zamówienia podana w kolumnie  „Opis przedmiotu zamówienia” w Formularzu cenowym.

- Protokół odbioru sprzętu musi zwierać nazwę sprzętu identyczną jak nazwa przedmiotu zamówienia podana w Formularzu cenowym oraz nazwę własną produktu, nazwę producenta oraz numer katalogowy

- Wraz ze sprzętem Sprzedawca dostarczy Kupującemu instrukcję obsługi oraz wszelkie wymagane przepisami prawa i przez producenta dokumenty i certyfikaty niezbędne do wykonywania świadczeń medycznych z wykorzystaniem sprzętu.

- Wykonawca nieodpłatnie przeszkoli personel medyczny i techniczny Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu oraz jego podstawowej konserwacji, drobnych napraw i przeglądów, które zgodnie z instrukcją użytkowania nie są zastrzeżone dla innych podmiotów.

- Szkolenie zostanie potwierdzone ma protokole odbioru sprzętu, o którym mowa w ust. 3. Protokół sporządza Wykonawca i  podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego:

- Ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu/ów zostaje wyznaczona ……………………………….. (przedstawiciel użytkownika) oraz osoba wskazana ust. 2 pkt. 2

- Ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu/ów zostaje wyznaczony: ……………………………………………..

- Osoba wskazana w ust. 6 pkt. 1 może podjąć decyzje o przeprowadzeniu szkolenia zdalnego, przy użyciu narzędzia do wideokonferencji (z udziałem obrazu i dźwięku) udostępnionego przez Wykonawcę.

§ 5

- Sprzedawca udzieli …………………… miesięcznej gwarancji na oferowany towar. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru Sprzętu potwierdzającego należyte wykonanie Umowy. W okresie gwarancji Sprzedawca odpowiada za serwis i naprawy Sprzętu.

§ 6

            - Strony ustalają, iż w przypadku:

a/	opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia;

b/	opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upłynięciu okresu wyznaczonego na rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c/	nie wykonania zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca – Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy;

d/ 	odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca –Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy;

e/   Kupujący dopuszcza możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych za opóźnienie w usunięciu usterki w okresie trwania gwarancji w przypadku, gdy w miejsce naprawionego urządzenia Sprzedawca dostarczy takie same urządzenie zastępcze.

            - W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1, Kupujący wystawi dokument obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

            - W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Kupujący naliczy odsetki w wysokości ustawowej za spóźnioną zapłatę kary umownej.

            - W razie opóźnienia w zapłacie wyżej wymienionych kar Kupujący może potrącić należną mu karę z bieżących płatności wobec Sprzedawcy.

            - Kupujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar, jeśli kary te nie pokrywają wyrządzonej szkody.

§ 7

- Osobami uprawnionymi ze strony Kupującego do kontaktów ze Sprzedawcą w sprawach dotyczących realizacji Umowy są osoby wskazane w §4 ust. 2.

- Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Sprzedawcy jest w zakresie:

- dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu jest ……………………………  tel.: …………………………………., meil: ………………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Sprzedawcę;

- serwisu Sprzętu i obowiązków gwarancyjnych …………………………….. tel.: …………………………., meil: ……………………………. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Sprzedawcę.

- Osobami uprawnionymi ze strony Kupującego do podpisania protokołów są osoby wskazane w §4 ust. 6 pkt. 1 lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Kupującego;

- Osobą uprawnioną ze strony Sprzedawcy do podpisania protokołów  jest: ……………………………… tel.: …………………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Sprzedawcę.

- Jeżeli Kupujący stwierdzi istnienie wad w sprzęcie będącym przedmiotem sprzedaży, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę składając pisemną reklamację.

- Termin na usunięcie usterki wynosi 20 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia naprawy.

- Sprzedawca rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni od daty jej złożenia pod rygorem uznania reklamacji za uzasadnioną.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

W sprawach spornych sądem właściwym jest sąd wg. siedziby Kupującego

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający  										Kupujący