Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

www.usk.bialystok.pl

REGON: 000288610

NIP: 542-25-34-985

Zapytanie ofertowe

na

wyposażenie do wykonywania badań obrazowych

Białystok, dn. 01.02.2022r.

I.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie do wykonywania badań obrazowych tj.  dostawa fabrycznie nowego mobilnego aparatu USG oraz mobilnego ramienia C

- Przedmiot zamówienia posiada kody CPV: 33112200-0  Aparaty ultrasonograficzne

33111000-1  Aparatura rentgenowska

- Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 1.1 do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym Załącznik nr 1 oraz Załącznikiem nr 1.1 oraz/lub  Załącznikiem nr 1.2 (opis przedmiotu zamówienia) do niniejszego zaproszenia. Cena oferty winna zawierać w szczególności wartość oferowanego sprzętu, koszty jego dostawy, zainstalowania, serwisowania oraz przeszkolenia personelu. Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać wszystkie pozycje wyszczególnione w formularzu cenowym.

Uwaga. Załącznik nr 1.1 i 1.2 stanowią element formularza cenowego.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty i certyfikaty niezbędne do wykonywania usług z wykorzystaniem przedmiotu umowy.

- Minimalny termin gwarancji oferowanego asortymentu wynosi min. 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołów realizacji przedmiotu umowy.

II.

Termin realizacji zamówienia

- Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale I nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy. Termin ten obejmuje: dostawę i zainstalowanie sprzętu oraz szkolenie personelu. Wykonawca zapewni również serwisowanie sprzętu w okresie gwarancyjnym.

- Dostawa i wyładunek przedmiotu zamówienia nastąpi do  Magazynu Szpitala Tymczasowego nr. 1 w Białymstoku, przy ul. Żurawiej 14, 15-540 Białystok. Zainstalowanie i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym datę dostawy, instalacji i szkolenia personelu co najmniej na 5 dni przed jej planowanym terminem.

III.

Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2).

- Ofertę składa się drogą elektroniczną w formacie PDF, napisaną w języku polskim oraz podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przesłać w terminie do 08.02.2022r do godz. 10:00 na e-mail

Piotr.szyszlo@uskwb.pl Kierownik Działu Zamówień Publicznych

- Opis części zamówienia:

- Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

- Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub kilka pakietów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 w ilości określonej przez Zamawiającego.

- Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w Załączniku nr 1 stanowi odrębną część i będzie podlegał odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej.

- Pakiety wskazane w załączniku nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w Pakiecie.

- Oferty na niepełne Pakiety zostaną odrzucone jako niekompletne.

- W przypadku składania oferty na cały zakres lub na kilka Pakietów, oferowaną cenę należy przedstawić oddzielnie na poszczególne Pakiety zgodnie z Formularzem Cenowym
(Załącznik nr 1) oraz formularzem ofertowym (Załącznik nr 2).

IV.

Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

- Do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz cenowy - Załącznik nr 1,

- podpisany opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.1

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 2,

- upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty;

    - Niedołączenie do oferty dokumentów określonych w ust. 1 lub niespełnienie przez Wykonawcę warunków granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

##### V.

##### Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty,  Zamawiający kierować się będzie kryterium:

Cena – 100 %

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  100 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert.

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy drogą elektroniczną wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

VI.

Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji z ramienia Dyrekcji Szpitala oraz odpowiedzialnymi  za realizację umowy są:

Mateusz Fajkowski, tel:509-137-485, Mateusz.fajkowski@uskwb.pl , Szpital Tymczasowy nr 1

VII.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i wniosków.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:

Piotr.szyszlo@uskwb.pl

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 1 dzień przed terminem składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zamówienia wpłynął do zamawiającego do końca dnia połowa terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono przedmiotowe zapytaniem ofertowe.

VIII.

1.	Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 3).

2.	Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy (Załącznik nr 3) przez Wykonawcę.

3.	Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

4.  Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Załączniki:

Załącznik nr 1    – Formularz Cenowy

Załącznik nr 1.1. – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2    – Formularz Oferty

Załącznik nr 3    – Wzór umowy.

Załącznik nr 1

FORMULARZ  CENOWY

Wyposażenie do wykonywania badan obrazowych (pakiet nr 1 i 2)

Pakiet nr 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa, producent, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilny aparat USG o parametrach wyszczególnionych w Załączniku nr 1.1. |  | 1 szt |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 1  wynosi: ............... zł,   (słownie: ...........................................)

Wartość brutto Pakietu nr 1  wynosi: ............... zł,   (słownie: ...........................................)

Pakiet nr 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa, producent, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilne ramię C o parametrach wyszczególnionych w Załączniku nr 1.2. |  | 1 szt |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 1  wynosi: ............... zł,   (słownie: ...........................................)

Wartość brutto Pakietu nr 1  wynosi: ............... zł,   (słownie: ...........................................)

Załącznik nr 1.1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYPOSAŻENIE DO WYKONYWANIA BADAŃ OBRAZOWYCH

PAKIET NR 1

Mobilny aparat USG

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilny aparat USG z 4 głowicami (convex, liniowa, liniowa z nawigacją, sektorowa) | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Tak |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2021r, urządzenie fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/Podać |  |
| 6. | Realizacja przedmiotu umowy obejmuje: dostawę, instalację, pierwsze uruchomienie i serwisowanie oraz szkolenia personelu. | TAK |  |

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilny aparat USG z 4 głowicami (convex, liniowa, liniowa z nawigacją, sektorowa) |
| 1 | Przenośny aparat ultrasonograficzny z pełną regulacją w formie panelu dotykowego wraz ze stolikiem jezdnym | TAK |  |
| 2 | Możliwość pracy aparatu bez stolika jezdnego, szybki montaż/demontaż urządzenia bez narzędzi dodatkowych | TAK |  |
| 3 | Stolik jezdny: 4 koła skrętne, z możliwością blokady min. 2, ze zmianą wysokością min. 20 cm, wyposażony w półki na akcesoria, oraz zasilacz | TAK |  |
| 4 | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| 5 | Zakres pasma częstotliwości pracy aparatu: min. 2 - 20 MHz | TAK |  |
| 6 | Waga max. 7 kg bez stolika. | TAK |  |
| 7 | Aparat przenośny z rączką oraz możliwością pracy z akumulatora. Czas pracy z w pełni naładowanego akumulatora min. 2 godz. | TAK |  |
| 8 | Ilość gniazd głowic obrazowych wbudowanych w aparat, przełączanych elektronicznie min. 3 | TAK |  |
| 9 | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia max. 30 sek. | TAK |  |
| 10 | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby max. 5 sek. | TAK |  |
| 11 | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 50 000 | TAK |  |
| 12 | Moduł edukacyjny który podaje użytkownikowi wskazówki w formie graficznej dotyczące: właściwego ułożenia sondy diagnostycznej, pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego z jednoczesną możliwością podglądu obrazu na żywo | TAK |  |
| 13 | ARCHIWIZACJA I PRZESYŁANIE OBRAZÓW | TAK |  |
| 14 | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cineloop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | TAK |  |
| 15 | Ilość klatek pamięci CINE min. 30 000 | TAK |  |
| 16 | Zapis obrazów i raportów z badań na pamięci wewnętrznej aparatu. Pojemność dysku twardego SSD min. 120 GB | TAK |  |
| 17 | Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach: TIFF, BMP, JPG, AVI. | TAK |  |
| 18 | Gniazda USB 3.0 do podłączania urządzeń zewnętrznych min. 3 | TAK |  |
| 19 | Wyjście HDMI | TAK |  |
| 20 | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu | TAK |  |
| 21 | Możliwość zapisu danych na urządzenia typu PEN-DRIVE | TAK |  |
| 22 | Bezprzewodowa łączność z siecią za pomocą wewnętrznej karty Wi-Fi | TAK |  |
| 23 | MONITOR | TAK |  |
| 24 | Kolorowy typu LCD w pełni dotykowy. | TAK |  |
| 25 | Przekątna ekranu min. 15" (podać) | TAK |  |
| 26 | Rozdzielczość monitora min. 760 x 1020 | TAK |  |
| 27 | Regulacja parametrów obrazowania i pozostała obsługa na ekranie monitora (aparat typu tablet - bez pulpitu operatora) | TAK |  |
| 28 | TRYBY OBRAZOWANIA | TAK |  |
| 29 | Tryb B - Mode | TAK |  |
| 30 | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego | TAK |  |
| 31 | Powiększenie obrazu diagnostycznego na pełny ekran | TAK |  |
| 32 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | TAK |  |
| 33 | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | TAK |  |
| 34 | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | TAK |  |
| 35 | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 40 cm | TAK |  |
| 36 | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 230 dB | TAK |  |
| 37 | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D min. 1000 obr./sek. | TAK |  |
| 38 | Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia – min.6 stref (TGC) | TAK |  |
| 39 | Tryb M - Mode | TAK |  |
| 40 | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 6 | TAK |  |
| 41 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
| 42 | Ugięcie pola obrazowego Dopplera kolorowego min. 30 stopni | TAK |  |
| 43 | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie CD min. 350 obr./sek. | TAK |  |
| 44 | Ilość map kolorów min. 20 | TAK |  |
| 45 | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych | TAK |  |
| 46 | Tryb Power Doppler (PD) | TAK |  |
| 47 | Tryb Power Doppler kierunkowy | TAK |  |
| 48 | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW) | TAK |  |
| 49 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 8,0 m/sek. | TAK |  |
| 50 | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 – 20 mm | TAK |  |
| 51 | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-85 stopni | TAK |  |
| 52 | Tryb spektralny Doppler ciągły (CW) | TAK |  |
| 53 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 20,0 m/sek. | TAK |  |
| 54 | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego | TAK |  |
| 55 | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE | TAK |  |
| 56 | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, ginekologia, położnictwo, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia, nerwy, mięśniowo-szkieletowe i inne | TAK |  |
| 57 | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI, Vmax., Vmin. i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | TAK |  |
| 58 | Możliwość przesyłania raportów w formatach PDF i RTF | TAK |  |
| 59 | Automatyczny pomiar IVC z możliwością prezentacji wyników w formie wykresu | TAK |  |
| 60 | Automatyczny pomiar linii B wraz z automatycznym przedstawieniem w formie koloru stopienia nasilenia procesu chorobowego | TAK |  |
| 61 | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE 4 szt. | TAK |  |
| 62 | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna liniowa | TAK |  |
| 63 | Częstotliwość pracy sondy min. 6,0 -14,0 MHz | TAK |  |
| 64 | Ilość elementów min.190 | TAK |  |
| 65 | Długość pola obrazowego głowicy 40 mm +/- 3mm | TAK |  |
| 66 | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK |  |
| 67 | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | TAK |  |
| 68 | Głębokość obrazowania min. 28 cm | TAK |  |
| 69 | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczny przetwornik typu convex | TAK |  |
| 70 | Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 5,0 MHz | TAK |  |
| 71 | Ilość elementów min.120 | TAK |  |
| 72 | Kąt pola obrazowego głowicy min. 75 stopni | TAK |  |
| 73 | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK |  |
| 74 | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 4 | TAK |  |
| 75 | Głębokość obrazowania min. 37 cm | TAK |  |
| 76 | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa phasedarray | TAK |  |
| 77 | Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 4,0 MHz | TAK |  |
| 78 | Ilość elementów min.60 | TAK |  |
| 79 | Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni | TAK |  |
| 80 | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK |  |
| 81 | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | TAK |  |
| 82 | Głębokość obrazowania min. 30 cm | TAK |  |
| 83 | Głowica liniowa obsługująca system magnetycznej nawigacji igły | TAK |  |
| 84 | Częstotliwość pracy sondy min. 3,0 – 11,0 MHz | TAK |  |
| 85 | Ilość elementów min. 190 | TAK |  |
| 86 | Długość pola obrazowego głowicy 40 mm +/- 3mm | TAK |  |
| 87 | System nawigacji, ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość wizualizacji dla minimum 10 igieł | TAK |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią OPZ.

……………………………….

(podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 1.2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYPOSAŻENIE DO WYKONYWANIA BADAŃ OBRAZOWYCH

PAKIET NR 2

Mobilne Ramię C

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilny aparat RTG – Ramię C | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2022, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/Podać |  |
| 6. | Realizacja przedmiotu umowy obejmuje: dostawę, instalację, pierwsze uruchomienie i serwisowanie oraz szkolenia personelu. | TAK |  |

| Lp | Parametr | Parametry wymagane | Tak/opisać/dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| GENERATOR |
| 1 | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz | TAK |  |
| 2 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10% | TAK |  |
| 3 | Moc generatora Min. 2,3 kW | TAK |  |
| 4 | Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz | TAK |  |
| 5 | Prąd skopii impulsowej min. 20mA | TAK |  |
| 6 | Radiografia cyfrowa | TAK |  |
| 7 | Prąd radiografii cyfrowej min.24 mA | TAK |  |
| 8 | Układ minimalizujący dawkę przy skopii min. 60% | TAK |  |
| 9 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii istotny podczas badań pulmonologicznych min. 40-120 kV | TAK |  |
| 10 | Automatyka doboru parametrów skopii | TAK |  |
| 11 | Skopia pulsacyjna w zakresie min. 1 do 20 pulsów/s zamiast skopi ciągłej (oszczędność dawki względem skopi ciągłej, zmniejszenie obciążenia cieplnego lampy, brak artefaktów ruchowych) | TAK |  |
| 12 | Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie min. 10-40ms | TAK |  |
| LAMPA X – RAY |
| 13 | Lampa ze stacjonarną anodą –jednoogniskowa | TAK |  |
| 14 | Totalna filtracja min 4,3 mm Al. | TAK |  |
| 15 | Ognisko jedno max. 0,6 mm | TAK |  |
| 16 | Pojemność cieplna anody min 85 kHU | TAK |  |
| 17 | Pojemność cieplna kołpaka min 1 140 kHU | TAK |  |
| 18 | Szybkość chłodzenia anody min 600W | TAK |  |
| 19 | Kolimator typu IRIS | TAK |  |
| 20 | Kolimator szczelinowy z rotacją | TAK |  |
| 21 | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | TAK |  |
| WÓZEK Z RAMIENIEM C |
| 22 | Waga wózka z ramieniem C max. 350 kg | TAK |  |
| 23 | Głębokość ramienia C min. 67 cm | TAK |  |
| 24 | Odległość kołpak – detektor (wolna przestrzeń) min. 86 cm | TAK |  |
| 25 | Odległość SID min. 108 cm | TAK |  |
| 26 | Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 21 cm | TAK |  |
| 27 | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 42 cm | TAK |  |
| 28 | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) Min. 20° | TAK |  |
| 29 | Zmotoryzowany ruch pionowy | TAK |  |
| 30 | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej min. ±225° | TAK |  |
| 31 | Zakres ruchu orbitalnego min. 150° | TAK |  |
| 32 | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  |
| 33 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  |
| 34 | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. Każdy hamulec aparatu oznaczony innym kolorem | TAK |  |
| 35 | Wielofunkcyjny programowalny, bezprzewodowy pedał z minimum 6 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania w obrębie ramienia C, podać opisać rozwiązania zaoferowane. | Tak, podać |  |
| 36 | Uchwyt na detektorze do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu | TAK |  |
| CYFROWY DETEKTOR OBRAZU |
| 37 | Wymiary, detektor płaski min. 20,5 cm x 20,5 cm | TAK |  |
| 38 | Ilość pól detektora obrazu min 3 | TAK |  |
| 39 | Rozdzielczość detektora min.1900 x 1900 | TAK |  |
| MONITOR I TOR WIZYJNY NA JEDNYM WÓZKU |
| 40 | 2 Monitory medyczne umieszczone na ramieniu C - przekątna min.19 cali | TAK |  |
| 41 | Monitory o rozdzielczości min. 1280x1024, kontrast min.800:1, luminancja maksymalna min. 500cd/m2 | TAK |  |
| 42 | Monitory o rozdzielczości min. 1280x1024, kontrast min.800:1, luminancja maksymalna min. 500cd/m2 działające w wewnętrznej sieci bezprzewodowej do zawieszenia na sali. Rozwiązanie zapewniające, automatyczny bezprzewodowy transfer obrazu LIVE oraz referencyjnego na monitory. Rozwiązanie fabrycznie dostarczane przez producenta aparatu RTG, posiadające wspólny certyfikat CE wraz z aparatem. Nie dopuszcza się rozwiązań opartych na pobieraniu obrazu poprzez serwer PACS szpitala: rozwiązanie niezautomatyzowane i wymagające ingerencji podczas przesyłania i pobierania. | TAK |  |
| 43 | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów | TAK |  |
| 44 | Pojemność pamięci na dysku twardym min. 100 000 obrazów | TAK |  |
| 45 | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Dodatkowy system archiwizacji. | TAK |  |
| 46 | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF | TAK |  |
| 47 | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | TAK |  |
| 48 | Automatyka parametrów fluoroskopii | TAK |  |
| 49 | ZOOM min. x 4 | TAK |  |
| 50 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo /prawo na monitorze | TAK |  |
| 51 | Obraz lustrzany | TAK |  |
| 52 | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | TAK |  |
| 53 | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | TAK |  |
| 54 | Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C, do sterowania funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live | TAK |  |
| 55 | Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu detektora i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu | Tak/Nie |  |
| 56 | Zabezpieczenie przed wyłączeniem się aparatu z powodu zbyt wysokiej temperatury: Funkcjonalność automatycznego obniżania częstotliwości skopii celem wychłodzenia aparatu w przypadku ryzyka osiągnięcia zbyt dużej temperatury podczas ekspozycji, zamiast obniżania kV i MA, co doprowadziłoby do obniżenia jakości obrazu. | Tak/Nie |  |
| 57 | Programy anatomiczne dedykowane procedurom (min. 3) | Tak, podać |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 58 | Instrukcja użytkownika w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 59 | Pakiet DICOM (min.Storage, Worklist), bezprzewodowy | TAK |  |
| 60 | Wskaźnik laserowy w detektorze | TAK |  |
| 61 | Testy specjalistyczne i akceptacyjne, pomiar mocy dawki | TAK |  |
| 62 | Drukarka na papier termoczuły wbudowana w aparat | TAK |  |
| 63 | 4 komplety ochrony RTG z materiałów lekkich (garsonka oraz kryza) | TAK |  |
| 64 | Projekt osłon stałych wraz z zaopiniowaniem w WSSE | TAK |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią OPZ.

……………………………….

(podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na zapytanie ofertowe na wyposażenie do wykonywania badań czynnościowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym

1.    Oferujemy:

1.1.	Dostawę, instalację i uruchomienia mobilnego aparatu USG stanowiącego  Pakiet nr 1 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: ....................................................................................... zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*

1.2. Dostawę, instalację i uruchomienia mobilnego ramienia C stanowiącego  Pakiet nr 2 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: ....................................................................................... zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.*

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi 21 dni licząc od daty podpisania protokołów realizacji przedmiotu umowy (zdawczo-odbiorczego i szkolenia personelu), przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, zgodny z określonym w umowie.

- Oferowany przez nas termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ............. (maksymalnie 30 dni) od daty podpisania umowy, (termin ten obejmuje: dostawę i zainstalowanie sprzętu oraz szkolenie personelu). Dodatkowo Wykonawca zapewni serwisowanie sprzętu w okresie gwarancyjnym.

- Oferowany przez nas termin gwarancji wraz z serwisem oferowanego przedmiotu zamówienia wynosić będzie minimum …………………… (minimum 24 miesiące) licząc od daty podpisania protokołów realizacji umowy.

Uwaga: W przypadku nie wypełnienia tego punktu – przyjmuje się, iż Wykonawca zaoferował termin gwarancji podany w nawiasie.

- Oświadczamy, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczymy i zainstalujemy przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zapewnimy serwis w okresie gwarancyjnym, oraz przeszkolenie personelu, na swój koszt i ryzyko.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1.1* lub 
Załącznik* nr 1.2) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz spełniamy warunki w nim zawarte.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w …………………….. (2021 lub 2022), kompletny, gotowy do użytkowania, nie wymaga dodatkowych zakupów i inwestycji, pozbawiony wad technicznych i prawnych.

Uwaga: W przypadku nie wypełnienia tego punktu – przyjmuje się, iż Wykonawca zaoferował rok produkcji 2021.

- Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, Dz. U.  Nr 107, poz. 679) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, wg załączonego do Zapytania ofertowego wzoru umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 3).

- Numer rachunku bankowego, na które po podpisaniu umowy będą dokonywane płatności - zgodnie z zapisami we  Wzorze umowy - to: ……………………………………….…………………………... Numer rachunku bankowego  został/nie został* wpisany na tzw. "białą listę podatników VAT”.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| e-mail |  |

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

- Nasz numer REGON ..............................................    NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax:  ……………………………….                  Tel  ………………………….

....................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

Załącznik nr 3

Wzór umowy…………..

zawarta w dniu ……………….2021 r. pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

………………………………….. –  Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Kupującym,

a

……………………………………., ul. …………………………, ……………………., NIP: ………………………., REGON: ………………………………., reprezentowany przez:

…………………………………………..

zwanym dalej w tekście Sprzedawcą,

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

Zakup jest finansowany zgodnie z umową podpisaną ze Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim w sprawie wyposażenia obiektów w celu funkcjonowania szpitala tymczasowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest dostawa, zainstalowanie, pierwsze uruchomienie i serwisowanie* fabrycznie nowego/ych: ………. (nazwa przedmiotu zamówienia  określona w  Formularzu cenowym), rok prod. 2021, zwanych/ego dalej Sprzętem, w zakresie Pakietu/ów nr: ….., wyszczególnionego/ych w Załączniku nr 1 („Formularz cenowy”) o parametrach określonych w Załączniku nr 1.x („Załącznik do formularza cenowego”) oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie użytkowania Sprzętu – wszystko łącznie zwanych dalej Przedmiotem Umowy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy („Formularzem cenowym”) na łączną wartość brutto: ………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………….……...… ).

§ 2

- Wynagrodzenie Sprzedawcy jest płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 
21 dni od daty podpisania przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych szkoleń, na rachunek bankowy Wykonawcy o nr ……………..…………………... W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy wskazany w treści Umowy.

- Wynagrodzenie określone w § 1 ust. 2 zaspokaja wszelkie roszczenia Sprzedawcy związane z prawidłowym wykonaniem Umowy, w szczególności: koszty dostawy Sprzętu, uruchomienia, opakowania, załadunku, transportu aż do miejsca zainstalowania z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych, montażu i ubezpieczenia na okres do czasu podpisania przez obie strony  Protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy oraz uwzględnia rabaty, upusty i marże.

- Sprzedawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Strony wykluczają dopuszczalność waloryzacji wynagrodzenia Sprzedawcy.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 3

- Sprzedawca oświadcza, iż jest właścicielem sprzętu.

- Sprzęt posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem

- Sprzęt odpowiada standardom jakościowym, funkcjonalnym i technicznym, wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia.

- Sprzęt jest oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym znakiem bezpieczeństwa ( o ile wymagają tego przepisy prawa)

§ 4

- Przedmiot Umowy w zakresie dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu zostanie wykonany w terminie ……………… dni od daty podpisania umowy.

- Sprzedawca dostarczy Przedmiot Umowy do Magazynu Szpitala Tymczasowego nr 1 tj. do  Oddziałów Zakaźnych USK w Białymstoku, przy ul. Żurawiej 14, 15-540 Białystok, bud. E1 z fakturą lub dokumentem WZ określającym ilość i cenę jednostkową a następnie zainstaluje Sprzęt w miejscu wskazanym przez Kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się uzgodnić z Kupującym datę dostawy co najmniej na 5 dni przed jej planowanym terminem dostarczenia sprzętu do magazynu. W tym celu Sprzedawca skontaktuje się z:

Mateuszem Fajkowskim, tel. 509-137-485, e-mail: Mateusz.fajkowski@uskwb.pl

- Odbiór Przedmiotu Umowy na  Sprzęt wymieniony w § 1 ust. 1, odbędzie się na podstawie faktury i protokołu odbioru sprzętu (dostawa i zainstalowanie sprzętu, oraz szkolenie personelu). Zamawiający wymaga 3 egzemplarzy oryginałów protokołu: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. Faktura i protokoły winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1 oraz  zawierać   numer umowy.

- Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać nazwę sprzętu identyczną jak nazwa przedmiotu zamówienia podana w kolumnie  „Opis przedmiotu zamówienia” w Formularzu cenowym.

- Protokół odbioru sprzętu musi zwierać nazwę sprzętu identyczną jak nazwa przedmiotu zamówienia podana w Formularzu cenowym oraz nazwę własną produktu, nazwę producenta oraz numer katalogowy

- Wraz ze sprzętem Sprzedawca dostarczy Kupującemu instrukcję obsługi oraz wszelkie wymagane przepisami prawa i przez producenta dokumenty i certyfikaty niezbędne do wykonywania świadczeń medycznych z wykorzystaniem sprzętu.

- Wykonawca nieodpłatnie przeszkoli personel medyczny i techniczny Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu oraz jego podstawowej konserwacji, drobnych napraw i przeglądów, które zgodnie z instrukcją użytkowania nie są zastrzeżone dla innych podmiotów.

- Szkolenie zostanie potwierdzone ma protokole odbioru sprzętu, o którym mowa w ust. 3. Protokół sporządza Wykonawca i  podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego:

- Ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu/ów zostaje wyznaczona ……………………………….. (przedstawiciel użytkownika) oraz ………………………………….

- Ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu/ów zostaje wyznaczony: ……………………………………………..

- Osoba wskazana w ust. 8 pkt. 1 może podjąć decyzje o przeprowadzeniu szkolenia zdalnego, przy użyciu narzędzia do wideokonferencji (z udziałem obrazu i dźwięku) udostępnionego przez Wykonawcę.

§ 5

- Sprzedawca udzieli …………………… miesięcznej gwarancji na oferowany towar. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru Sprzętu potwierdzającego należyte wykonanie Umowy. W okresie gwarancji Sprzedawca odpowiada za serwis i naprawy Sprzętu.

§ 6

            - Strony ustalają, iż w przypadku:

a/	zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia;

b/	zwloki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upłynięciu okresu wyznaczonego na rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c/	nie wykonania zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca – Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy;

d/ 	odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca –Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy;

e/   Kupujący dopuszcza możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych za zwłokę w usunięciu usterki w okresie trwania gwarancji w przypadku, gdy w miejsce naprawionego urządzenia Sprzedawca dostarczy takie same urządzenie zastępcze.

            - W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1, Kupujący wystawi dokument obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

            - W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Kupujący naliczy odsetki w wysokości ustawowej za spóźnioną zapłatę kary umownej.

            - W razie opóźnienia w zapłacie wyżej wymienionych kar Kupujący może potrącić należną mu karę z bieżących płatności wobec Sprzedawcy.

            - Kupujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar, jeśli kary te nie pokrywają wyrządzonej szkody.

§ 7

- Osobami uprawnionymi ze strony Kupującego do kontaktów ze Sprzedawcą w sprawach dotyczących realizacji Umowy są  osoby wskazane w § 4 ust. 2

- Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Sprzedawcy jest w zakresie:

- dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu jest ……………………………  tel.: …………………………………., meil: ………………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Sprzedawcę;

- serwisu Sprzętu i obowiązków gwarancyjnych …………………………….. tel.: …………………………., meil: ……………………………. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Sprzedawcę.

- Jeżeli Kupujący stwierdzi istnienie wad w sprzęcie będącym przedmiotem sprzedaży, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę składając pisemną reklamację.

- Termin na usunięcie usterki wynosi 20 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia naprawy.

- Sprzedawca rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni od daty jej złożenia pod rygorem uznania reklamacji za uzasadnioną.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

W sprawach spornych sądem właściwym jest sąd wg. siedziby Kupującego

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający  										Kupujący

# Footnotes

*jeśli dotyczy – szczegółowy zakres Przedmiotu umowy zostanie każdorazowo wskazany w Załączniku nr 1.x do formularza cenowego”