Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

www.usk.bialystok.pl

tel. centr.  085 746-80-00, fax. 085 746-88-80

REGON: 000288610

NIP: 542-25-34-985

Zapytanie ofertowe

na

kompleksowe wyposażenie pracowni badań czynnościowych układu oddechowego

Białystok, dn. 24.08.2021r.

I.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wyposażenie pracowni badań czynnościowych układu oddechowego tj. dostawa, instalacja, uruchomienie fabrycznie nowego zestawu do kompleksowej diagnostyki czynnościowej układu oddechowego z możliwością wykonywania prób wysiłkowych oraz  szkolenie personelu. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne

- Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 1.1 do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym Załącznik nr 1 oraz Załącznikiem nr 1.1 (opis przedmiotu zamówienia) do niniejszego zaproszenia. Cena oferty winna zawierać w szczególności wartość oferowanego sprzętu, koszty jego dostawy, zainstalowania, serwisowania oraz przeszkolenia personelu. Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać wszystkie pozycje wyszczególnione w formularzu cenowym.

Uwaga. Załącznik nr 1.1 stanowi element formularza cenowego.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty i certyfikaty niezbędne do wykonywania usług z wykorzystaniem przedmiotu umowy.

- Minimalny termin gwarancji oferowanego asortymentu wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołów realizacji przedmiotu umowy.

II.

Termin realizacji zamówienia

- Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale I nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż do dnia 29.09.2021r. Termin ten obejmuje: dostawę i zainstalowanie sprzętu oraz szkolenie personelu. Wykonawca zapewni również serwisowanie sprzętu w okresie gwarancyjnym.

- Dostawa i wyładunek przedmiotu zamówienia nastąpi do magazynów Szpitala z docelowym przeznaczeniem do Szpitala Tymczasowego nr 1 tj. do Oddziałów Zakaźnych USK w Białymstoku, przy ul. Żurawiej 14, 15-540 Białystok, bud. E1 – 1szt. Zainstalowanie i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym datę dostawy, instalacji i szkolenia personelu co najmniej na 5 dni przed jej planowanym terminem.

III.

Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2).

- Ofertę składa się drogą elektroniczną w formacie PDF, napisaną w języku polskim oraz podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę należy przesłać w terminie do 31.08.2021r do godz. 10:00 na e-mail: piotr.szyszlo@uskwb.pl

IV.

Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

- Do oferty muszą być załączone następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz cenowy - Załącznik nr 1,

- podpisany opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.1

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 2,

- upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty;

    - Niedołączenie do oferty dokumentów określonych w ust. 1 lub niespełnienie przez Wykonawcę warunków granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

##### V.

##### Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty,  Zamawiający kierować się będzie kryterium:

Cena – 100 %

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  100 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert.

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy drogą elektroniczną wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

VI.

Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji z ramienia Dyrekcji Szpitala są:

- Adam Siergiejuk, tel. 697-630-537 e-mail:  adam.siergiejuk@uskwb.pl

- Mateusz Fajkowski, tel. 509-137-485, e-mail: Mateusz.fajkowski@uskwb.pl

VII.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i wniosków.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: piotr.szyszlo@uskwb.pl

- Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 1 dzień przed terminem składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zamówienia wpłynął do zamawiającego do końca dnia połowa terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono przedmiotowe zapytaniem ofertowe.

VIII.

1.	Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 3).

2.	Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy (Załącznik nr 3) przez Wykonawcę.

3.	Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

4.  Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Załączniki:

Załącznik nr 1    – Formularz Cenowy

Załącznik nr 1.1. – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2    – Formularz Oferty

Załącznik nr 3    – Wzór umowy.

Załącznik nr 1

FORMULARZ  CENOWY

Pakiet nr 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa, producent, nr katalogowy, rok produkcji /w przypadku, gdy poszczególne elementy składowe urządzenia zawierają własne nr katalogowe, należy podać te numery | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompleksowe wyposażenie pracowni badań czynnościowych układu oddechowego* |  | 1 szt. |  |  |  |

* o parametrach określonych w  Załączniku nr 1.1 do formularza cenowego

Wartość netto Pakietu nr 1  wynosi: ............... zł,   (słownie: ...........................................)

Wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi .............. zł,   (słownie: .................................................)

Załącznik nr 1.1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PRACOWNI BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH UKŁADU ODDECHOWEGO

| WYPOSAŻENIE PRACOWNI BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH – 1 zestaw Skład zestawu: Bodypletyzmogarf z dyfuzją Ergospirometr z kalorymetrią pośrednią Oscylometr impulsowy z pomiarem nadreaktywności oskrzeli |
| --- |
| Bodypletyzmograf z dyfuzją |
| Producent (marka) ……………………………… (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Numer katalogowy ……………………………………… Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia ………………………………………… Należy podać) Urządzenie fabrycznie nowe. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Wymagana funkcjonalność, graniczna wartość parametru, | Należy podać właściwą odpowiedź Tak / Nie i/ lub Oferowane wartości |
|  | Konfiguracja aparatu umożliwia przeprowadzenie takich badań jak: Spirometria (spokojna, natężona, MVV), Bodypletyzmografia całego ciała Dyfuzja pojedynczego oddechu w czasie rzeczywistym Dyfuzja Intra-breath w czasie rzeczywistym LCI (Lung Clearence Index) Siła mięśni wdechowych Siła mięśni wydechowych Próby rozkurczowe | TAK |  |
|  | Wszystkie powyższe moduły stanowią jeden zestaw pomiarowy, obsługiwany z jednego komputera. | TAK |  |
|  | Wózek medyczny wyposażony w koła z hamulcami zaciskowymi, z przestrzenią na elementy zestawu diagnostycznego | TAK |  |
|  | Oferowany system musi być wyposażony w niezbędne akcesoria do wykonywania wszystkich pomiarów wymienionych w punkcie 2. | TAK |  |
| MODUŁ DO BADAŃ ODDECHOWYCH |
|  | Przepływomierz ultradźwiękowy, bez konieczności wymiany po każdym pacjencie, korzystający z filtrów bakteryjno wirusowych. | TAK |  |
|  | Wykorzystywane filtry/ustniki i inne akcesoria są produkowane przez tego samego producenta co oferowany zestaw diagnostyczny. | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania przepływomierza 1000 Hz osiągana przez pomiar przepływającego strumienia powietrza 2000 razy na sekundę. | TAK |  |
|  | Przepływomierz, wraz z zawartą w nim elektronice może być dezynfekowany w kąpieli, na mokro. Dezynfekcja nie wymaga rozbierania przepływomierza | TAK |  |
|  | Opór głowicy pomiarowej, razem z filtrem, ustnikiem i wszystkimi potrzebnymi elementami (przerywacz, zastawka itp.) mierzony przy przepływie 14 l/s jest < 0.150 kPa*s/L | TAK |  |
|  | Przestrzeń martwa przepływomierza nie większa niż 70 ml | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru przepływu przynajmniej 0 do ± 18 l/s | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru przepływu ≤ 1 ml/s | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru przepływu < 3 % | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru objętości ≥ ± 25 l | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru objętości ≤ 1ml | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru objętości < 3 % | TAK |  |
|  | Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru: Zgodnie ze standaryzacją z 2005 roku Czas wydechu (>3 lub >6 sekund) w zależności od wieku pacjenta Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) Zgodnie ze standaryzacją z 2019 roku Czas wydechu monitorowany do 15 s. Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) Ocena przydatności i poprawności wykonanych manewrów W zależności od preferencji operator może zmienić system monitorowania jakości badania | TAK |  |
|  | Przynajmniej 8 różnych programów animacyjnych wspomagających wykonanie spirometrii natężonej. | TAK |  |
|  | Pojemność kabiny przynajmniej 1100 litrów | TAK |  |
|  | Drzwi kabiny wyposażone w zamki elektormagnetyczne. | TAK |  |
|  | Elektromagnetyczne zamki równomiernie rozłożone na całej wysokości drzwi, przynajmniej 3 elementy elektromagnetyczne. | TAK |  |
|  | Powierzchnia podłogi kabiny (próg wejściowy) jest wyżej niż powierzchnia podłogi pomieszczenia maksymalnie o 8 cm. | TAK |  |
|  | Kabina posiada uchwyt ułatwiający wejście do kabiny. (przydatne głównie dla osób w podeszłym wieku.) | TAK |  |
|  | Kabina wykonana z aluminium i szkła | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia w ustach, ≥ ±20 kPa | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia w ustach, ≤ ± 2% | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru ciśnienia w ustach, ≤ 0,005 kPa. | TAK |  |
|  | Sygnał ciśnienia w kabinie przeliczony na zmianę objętości kabiny, mierzony w L. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru zmiany objętości kabiny, mierzony przy ciśnieniu 1000 hPa, ≥ ± 2200 mL | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru zmiany objętości ≤ 0.15 mL | TAK |  |
|  | W wyniku przeprowadzonego badania pletyzmograficznego system wyznacza krzywe zależności oporu od objętości (Opór Rtot [kPa/(L/s)] w funkcji Objętości Vol. [L]). | TAK |  |
|  | Mimo że zgodnie ze standaryzacją ATS/ERS przepływomierz ultradźwiękowy nie wymaga kalibracji, aparat zapewnia możliwość przeprowadzenia weryfikacji kalibracji. | TAK |  |
|  | Kabina pletyzmograficzna wymagająca kalibracji stałej czasowej oraz przesunięcia objętości. | TAK |  |
|  | Dyfuzja w czasie rzeczywistym z analizą tlenku węgla (CO) oraz metanu (CH4) jako gazów znacznikowych | TAK |  |
|  | Analizator wielu gazów CO i CH4 | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy analizatora CO i CH4 przynajmniej 0 – 0,3 % obj. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość analizatora CO i CH4 przynajmniej 0,001 % obj. | TAK |  |
|  | Czas odpowiedzi analizatora CO i CH4 poniżej 150 ms | TAK |  |
|  | Konfiguracja całego zestawu zapewnia możliwość wykonania badania spirometrycznego zarówno wewnątrz kabiny, jak również poza nią. | TAK |  |
|  | Układ pomiarowy można wysunąć poza kabinę, umożliwiając tym samym wykonanie badania spirometrycznego poza kabiną, przynajmniej na 60 cm. | TAK |  |
|  | Przepływomierz wewnątrz kabiny zamontowany na specjalnym ramieniu, umożliwiającym regulację w trzech płaszczyznach (3D). | TAK |  |
| Ergospirometr z pomiarem kalorymetrii pośredniej |
| Producent (marka) ……………………………… (Należy podać) Model …………………………………… (Należy podać) Numer katalogowy ……………………………………… Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia ………………………………………… Należy podać) Urządzenie fabrycznie nowe. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | System do sercowo-płucnych, spiroergometrycznych testów wysiłkowych zawierający: ergo-spirometr, moduł do 12-kanałowej, wysiłkowej, rejestracji EKG, Ergometr rowerowy Bieżnia wysiłkowa zestaw komputerowy z dwoma monitorami do jednoczesnej prezentacji danych metablicznych oraz EKG kolorowa drukarka laserowa, | TAK |  |
|  | Konfiguracja aparatu umożliwia przeprowadzenie takich badań jak: Spirometria (spokojna, natężona, MVV), Ergospirometria Ergospirometria z możliwością pomiaru parametrów przy podwyższonym lub obniżonym poziomie tlenu Kardiologiczna próba wysiłkowa Kalorymetria pośrednia/spoczynkowa Próby rozkurczowe | TAK |  |
|  | Moduł do 12-kanałowej rejestracji EKG kompletnie zintegrowany z spiroergometrem w zakresie transferu danych pacjenta, wartości tętna i ciśnienia tętniczego oraz sterowania bieżnią ruchomą | TAK |  |
|  | Oprogramowanie medyczne zainstalowane na stacji roboczej o parametrach: system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit lub nowszy, dysk SSD. Wyposażenie stacji roboczej musi umożliwiać podłączenie wszystkich komponentów zestawu do badań i pracę systemu zgodnie z przeznaczeniem i parametrami specyfikacji technicznej | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa, kolorowa, format A4 | TAK |  |
| PARAMETRY SYSTEMU SPIROERGOMETRYCZNEGO |
|  | Analiza gazów oddechowych metodą „breath-to-breath” | TAK |  |
|  | Prezentacja cyklu oddechowego podczas testu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Wyznaczane parametry spiroergometryczne podczas testu: HR, BF, TV, VE, VO2, VCO2, VO2/kg, VCO2/kg, VO2 peak, RER, VE/VO2, VE/VCO2, PETO2, PETCO2, PACO2, VO2/HR, FIO2, FEO2, FICO2, FECO2, METS. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego wyznaczania nachyleń przynajmniej takich jak: V’O2/Load V‘E/V’CO2 V‘O2/(Log(V‘E)) HR/V‘O2 V‘E/V‘O2 | TAK |  |
|  | Możliwość odwołania się podczas próby ergospirometrycznej do spirometrii natężonej wykonanej przed ergospiormetrią, z możliwością oceny parametrów EILV oraz EELV | TAK |  |
|  | Możliwość oceny cyklicznej fluktuacji wentylacji minutowej (VE) - EOV z oceną parametrów takich jak: Total oscillatory time, Total oscillatory time %, Total oscillatory time (exercise), Total oscillatory time (exercise) %. | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia pełnej spirometrii z uwzględnieniem: Spirometria spokojna SCV Spirometria natężona FVC Spiormetria MVV Próba rozkurczowa Pre/Post | TAK |  |
|  | Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru: Zgodnie ze standaryzacją z 2005 roku Czas wydechu (>3 lub >6 sekund) w zależności od wieku pacjenta Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) Zgodnie ze standaryzacją z 2019 roku Czas wydechu monitorowany do 15 s. Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) Ocena przydatności i poprawności wykonanai manewrów W zależności od preferencji operator może zmienić system monitorowania jakości badania | TAK |  |
|  | Cyfrowa turbina optyczna wielorazowego użytku o oporach poniżej 0,1kPa/l/s przy przepływie 15l/s. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w automatyczną stację do kalibracji gazu, która nie wymaga ręcznej pompy kalibracyjnej. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w automatyczną stację do kalibracji objętości. | TAK |  |
|  | Codzienna kalibracja objętości zgodnie z zaleceniami ATS ERS | TAK |  |
|  | Analizator O2 z czujnikiem elektrochemiczny | TAK |  |
|  | Czas narastania analizatora O2 (T10-90) po filtracji 75 ms, lub lepsza. Lepszy parametr oznacza niższą wartość w [ms]. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru O2 od 0 do 100 % | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru O2, 0,05 % obj. lub lepsza. Lepsza dokładność oznacza niższa wartość w [% obj]. | TAK |  |
|  | Analizator tlenu o czasie życia 24 miesiące, lub dłuższym. | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany analizatora tlenu przez użytkownika, bez konieczności korzystania ze specjalistycznych narzędzi. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru O2, 0,01% obj. Lub lepsza. Lepsza rozdzielczość oznacza niższą wartość w [% obj]. | TAK |  |
|  | Analizator CO2 wykorzystujący zjawisko absorpcji podczerwieni. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru CO2, 0 – 15 %, lub lepsza. Lepsza oznacza szerszy zakres. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru CO2, przynajmniej 0,05 % obj. Lepsza dokładność oznacza niższa wartość w [% obj]. | TAK |  |
|  | Czas narastania analizatora CO2 (T10-90) 75 ms, lub lepsza. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru CO2 0,01% obj. Lub lepsza. Lepsza rozdzielczość oznacza niższą wartość w [% obj]. | TAK |  |
|  | Przestrzeń martwa głowicy pomiarowej (bez maski) 30 ml, lub mniejsza. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru objętości od 0 do 10 l, lub większa. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru objętości, 3 ml, lub lepsza. Lepsza rozumiana jako niższa wartość w [ml] | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru przepływu od 0 do 15 l/s, lub lepsza. Lepsza w rozumieniu większy zakres przepływu. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru wentylacji przynajmniej od 0 do 300 l/min, lub lepsza. Lepsza w rozumieniu szerszy zakres. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania pomiarów gazometrycznych do badania spiroergometrycznego. | TAK |  |
|  | Możliwość wyznaczania trzech progów wentylacyjnych (VT1, VT2 i VT3) | TAK |  |
|  | Wyznaczanie progów wentylacyjnych metodami: V-slope Na podstawie RER EqO2 w czasie Ręcznie | TAK |  |
|  | Algorytm interpretacji testu spiroergometrycznego według Eschenbachera i Mannina.. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia prezentację klasycznych 9 paneli Wasserman-a w układzie zgodnym z: Układ Wassermana z 2009 roku Układ Wassermana z 2012 roku Własna modyfikacja operatora | TAK |  |
|  | System umożliwia wybór protokołu obciążenia na podstawie zmierzonych wartości spirometrycznych. | TAK |  |
|  | Możliwość predefiniowania i stosowania własnych ekranów prezentacji danych wykorzystywanych podczas badania jak również wykonywania analizy. | TAK |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie wartości regresyjnych, co najmniej współczynnika nachylenia zależności: VO2/moc (moc tlenowa), VE/VCO2, VE/VO2, VO2/HR (puls tlenowy), V’O2(Log (V’E)) - OUES | TAK |  |
|  | Możliwość prezentacji wykresów bez uśrednienia lub w formie uśrednionej z uśrednianiem czasowych oraz według liczby oddechów. | TAK |  |
|  | Dostępny zestaw standardowych i możliwość tworzenia nowych protokołów badań wysiłkowych dla bieżni ruchomej i cykloergometru, w tym narastających liniowo i progresywnych schodkowych o nieregularnym czasie trwania i zmiennych przyrostach obciążenia. | TAK |  |
|  | Zestaw standardowych i możliwość tworzenia własnych raportów badania | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach PDF, TIF, JPG, RTF | TAK |  |
|  | Oferowany zestaw jest wyposażony w wartości należne opracowane przez S. Glaser. Opisane w publikacji Eur Respir J 2009; 33: 389–397 | TAK |  |
| MODUŁ 12-KANAŁOWEJ, WYSIŁKOWEJ, REJETRACJI EKG |
| Producent (marka) ………………………………… (Należy podać) Model ……………………………………………… (Należy podać) Numer katalogowy …………………………………. Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia …………………………………….. (Należy podać) Urządzenie fabrycznie nowe. |
|  | Moduł 12-kanałowej rejestracji EKG. | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG przynajmniej 10 000 próbek na sekundę | TAK |  |
|  | Pomiary ST, przynajmniej: amplitudy ST, nachylenie, | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie i możliwość przeglądu całego, 12 –kanałowego zapisu EKG po zakończeniu badania (full disclousure) z możliwością analizy retrospektywnej. | TAK |  |
| ERGOMETR ROWEROWY- sztuk 1 |
| Producent (marka) ………………………………… (Należy podać) Model ……………………………………………… (Należy podać) Numer katalogowy …………………………………. Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia …………………………………….. (Należy podać) Urządzenie fabrycznie nowe. |
|  | Zakres obciążeń ergometru, przynajmniej 20-999W | TAK |  |
|  | Dokładność zadawanych obciążeń zgodna z normą DIN VDE 0750-238 | TAK |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta przynajmniej 120 kg | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości i kąta nachylenia kierownicy. | TAK |  |
| BIEŻNIA RUCHOMA- sztuk 1 |
| Producent (marka) ………………………………… (Należy podać) Model ……………………………………………… (Należy podać) Numer katalogowy …………………………………. Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia …………………………………….. (Należy podać) Urządzenie fabrycznie nowe. |
|  | Długość pasa bieżni przynajmniej 150 cm | TAK |  |
|  | Szerokość pasa bieżni przynajmniej 50 cm | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu pasa ruchomego przynajmniej 0 – 20 km/h | TAK |  |
|  | Regulowane nachylenie bieżni w zakresie przynajmniej od 0 do 22% | TAK |  |
|  | Zasilanie prądem jednofazowym 220V, 50Hz. | TAK |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym systemem do sercowo-płucnych, spiroergometrycznych testów wysiłkowych z modułem EKG. | TAK |  |
| Oscylometr impulsowy z pomiarem nadreaktywności oskrzeli |
| Producent (marka) ………………………………… (Należy podać) Model ……………………………………………… (Należy podać) Numer katalogowy …………………………………. Należy podać jeżeli dotyczy) Kraj pochodzenia …………………………………….. (Należy podać) Urządzenie fabrycznie nowe. |
|  | Zestaw diagnostyczny wyposażony w moduły min. : spirometria spokojna, spirometria natężona, maksymalna wentylacja, badanie oporów metodą oscylacji wymuszonych próba rozkurczowa w każdym z powyższych modułów pomiarowych badanie nadreaktywności oskrzeli | TAK |  |
|  | Wszystkie powyższe moduły są obsługiwane z jednego komputera, posiadają jedną wspólną bazę danych i są wyprodukowane przez jednego producenta. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie medyczne zainstalowane na stacji roboczej o parametrach: system operacyjny Windows 7 lub nowszy. Wyposażenie stacji roboczej musi umożliwiać podłączenie wszystkich komponentów zestawu do badań i pracę systemu zgodnie z przeznaczeniem i parametrami specyfikacji technicznej | TAK |  |
|  | Podgrzewana głowica pneumotachograficzna bez konieczności wymiany po każdym pacjencie współpracująca z filtrami bakteryjno-wirusowymi. | TAK |  |
|  | Opór głowicy pomiarowej mierzony przy przepływie 10l/s jest ≤0,05 kPa/(l/s) | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru przepływu, przynajmniej 18l/s | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru przepływu przynajmniej 0,01 ml/s | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru objętości, przynajmniej do 18 l | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru objętości, przynajmniej 0,01 ml | TAK |  |
|  | Spirometr wymagający codziennej kalibracji objętości zgodnie z zaleceniami ATS ERS. Dołączyć PrintScreen z widokiem wykonanej kalibracji | TAK |  |
|  | W ramach standardowego wyposażenia dostarczona zostanie 3L pompa kalibracyjna. | TAK |  |
|  | W ramach standardowego wyposażenia dostarczony zostanie wzorzec impedancji do weryfikacji poprawności wskazań modułu do oscylacji wymuszonych. | TAK |  |
|  | Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru: Zgodnie ze standaryzacją z 2005 roku Czas wydechu (>3 lub >6 sekund) w zależności od wieku pacjenta Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) Zgodnie ze standaryzacją z 2019 roku Czas wydechu monitorowany do 15 s. Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) Ocena przydatności i poprawności wykonanai manewrów W zależności od preferencji operator może zmienić system monitorowania jakości badania | TAK |  |
|  | Program spirometryczny wyposażony w podpowiedzi tekstowe informujące operatora jaką instrukcję i w którym momencie przekazać pacjentowi. | TAK |  |
|  | Programy animacyjne wspomagające wykonanie badania u dzieci, przynajmniej 8 różnych animacji | TAK |  |
|  | Moduł do oscylacji wymuszonych wykorzystujący wymuszenie impulsem ciśnieniowym: zakres mierzonych częstotliwości 3-48 Hz lub większy, wykorzystujący impulsy 0-100 Hz. częstotliwość próbkowania dla konwersji analogowo – cyfrowej przynajmniej: 200Hz możliwość wykrywania i prezentacji ograniczeń przepływów wydechowych Moduł do oscylacji wymuszonych – pomiar ciśnienia w ustach: Zakres: min. ± 2 kPa lub większa Dokładność: ± 2% lub lepsza Rozdzielczość: 0,001 Pa lub lepsza | TAK, opisać |  |
|  | Program do oscylacji wymuszonych umożliwia przeprowadzenie przynajmniej trzech prób z których system wylicza powtarzalność pomiaru | TAK |  |
|  | Opór widoczny w raporcie może być prezentowany przynajmniej w trzech wariantach: Jako wartość średnia z wszystkich prawidłowo wykonanych prób Jako rzeczywiste wartości zmierzone w każdej próbie W sposób mieszany, czyli oba powyższe jednocześnie | TAK |  |
|  | Program oscylometryczny umożliwia umieszczenie w raporcie automatycznej interpretacji, umożliwiając jednocześnie operatorowi jej edycję. | TAK |  |
|  | Szablony do automatycznego opisu badania umożliwiają, w sposób automatyczny za pomocą makr wstawianie zmierzonych parametrów do opisu. | TAK |  |
|  | Możliwość umieszczenia w raportach spirometrycznych oraz oscylometrycznych takich parametrów jak: Percentyl Odchylenie standardowe | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach PDF, TIF, JPG, RTF | TAK opisać |  |
|  | Oprogramowanie określające bieżący status wizyty za pomocą różnych kolorów lub różnych ikon przypisanych dla odpowiednich etapów wizyty. System powinien rozróżniać przynajmniej pięć etapów, w tym koniecznie następujące etapy: wprowadzono dane pacjenta bez wykonanego pomiaru przeprowadzono co najmniej jeden pomiar wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport oraz komentarz lekarza lub interpretację wyników | TAK Dołączyć PrintScreen |  |
|  | Możliwość wyboru modułu wartości należnych, niezależnie dla każdego badania | TAK |  |
|  | Oferowany zestaw jest wyposażony w moduł wartości należnych Quanjer-GLI-2012. | TAK |  |
|  | Oferowany aparat wyposażony jest w oprogramowanie umożliwiające użytkownikowi samodzielnie wprowadzać nowe formuły wartości należnych oraz zmieniać istniejące. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w ruchome ramię (przykręcane do stołu/biurka) umożliwiające ustawienie odpowiedniej pozycji przepływomierza zarówno w pionie, jak i poziomie. | TAK |  |
|  | Regulowane ramię ofertuje zakres regulacji w wysokości, mierzony od najniższej pozycji do najwyższej, w zakresie przynajmniej 60 cm. | TAK |  |
|  | Oferowany zestaw umożliwia przeprowadzenie badania nadaktywności oskrzeli nie tylko w spirometrycznym module obserwacyjnym, ale również w oscylometrycznym oraz mieszanym. | TAK |  |
|  | Zintegrowany kompresor na potrzeby systemu podającego lek. | TAK |  |
|  | Kompresor o wydajności przepływu przynajmniej 6 L/min | TAK |  |
|  | Kompresor zapewniający ciśnienie przynajmniej 1,0 bar | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do przeprowadzania prób prowokacyjnych automatycznie oblicza PC/PD_20 | TAK |  |
|  | Oferowany system prowokacyjny wyposażony jest w filtr mający wychwytywać substancję która mogłaby zostać rozpylona w pomieszczeniu. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uwaga!

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Warunek graniczny” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania Ofertowego

Uwaga!

Wykonawca, w celach informacyjnych i dla prawidłowej inwentaryzacji poszczególnych aparatów, winien dołączyć do oferty – oprócz wyceny całego zestawu, zgodnie z formularzem cenowym – wycenę poszczególnych elementów systemu.

……………………………….

(podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na zapytanie ofertowe na kompleksowe wyposażenie pracowni badań czynnościowych układu oddechowego zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym

1.    Oferujemy  realizację dostawy będącej Pakietem nr 1 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi 21 dni licząc od daty podpisania protokołów realizacji przedmiotu umowy (zdawczo-odbiorczego i szkolenia personelu), przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, zgodny z określonym w umowie.

- Oświadczamy, iż zrealizujmy  przedmiot zamówienia wynosi maksymalnie w terminie 29.09.2021r. od daty podpisania umowy, (termin ten obejmuje: dostawę i zainstalowanie sprzętu oraz szkolenie personelu). Dodatkowo Wykonawca zapewni serwisowanie sprzętu w okresie gwarancyjnym.

- Oferowany przez nas termin gwarancji wraz z serwisem oferowanego przedmiotu zamówienia wynosić będzie minimum …………….. miesiące (minimum 36 miesięcy) licząc od daty podpisania protokołów realizacji umowy.

Uwaga: W przypadku nie wypełnienia tego punktu – przyjmuje się, iż Wykonawca zaoferował termin gwarancji podany w nawiasie.

- Oświadczamy, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczymy i zainstalujemy przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zapewnimy serwis w okresie gwarancyjnym, oraz przeszkolenie personelu, na swój koszt i ryzyko.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1.1) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz spełniamy warunki w nim zawarte.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021r., kompletny, gotowy do użytkowania, nie wymaga dodatkowych zakupów i inwestycji, pozbawiony wad technicznych i prawnych.

- Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, Dz. U.  Nr 107, poz. 679) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, wg załączonego do Zapytania ofertowego wzoru umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 3).

- Numer rachunku bankowego, na które po podpisaniu umowy będą dokonywane płatności - zgodnie z zapisami we  Wzorze umowy - to: ……………………………………….…………………………... Numer rachunku bankowego  został/nie został* wpisany na tzw. "białą listę podatników VAT”.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| e-mail |  |

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

- Nasz numer REGON ..............................................    NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax:  ……………………………….                  Tel  ………………………….

....................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

# Załącznik nr 3

Wzór umowy…………..

zawarta w dniu ……………….2021 r. pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

………………………………….. –  Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Kupującym,

a

……………………………………., ul. …………………………, ……………………., NIP: ………………………., REGON: ………………………………., reprezentowany przez:

…………………………………………..

zwanym dalej w tekście Sprzedawcą,

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest kompleksowe wyposażenie pracowni badań czynnościowych układu oddechowego tj. dostawa, zainstalowanie, pierwsze uruchomienie i serwisowanie* fabrycznie nowego/ych: ………. (rok prod. 2021) (nazwa przedmiotu zamówienia  określona w  Formularzu cenowym), zwanych/ego dalej Sprzętem, w zakresie Pakietu/ów nr: ….., wyszczególnionego/ych w Załączniku nr 1 („Formularz cenowy”) o parametrach określonych w Załączniku nr 1.x („Załącznik do formularza cenowego”) oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie użytkowania Sprzętu – wszystko łącznie zwanych dalej Przedmiotem Umowy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy („Formularzem cenowym”) na łączną wartość brutto: ………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………….……...… ).

§ 2

- Wynagrodzenie Sprzedawcy jest płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 21 dni od daty podpisania przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych szkoleń, na rachunek bankowy Wykonawcy o nr ……………..…………………... W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy wskazany w treści Umowy.

- Wynagrodzenie określone w § 1 ust. 2 zaspokaja wszelkie roszczenia Sprzedawcy związane z prawidłowym wykonaniem Umowy, w szczególności: koszty dostawy Sprzętu, uruchomienia, opakowania, załadunku, transportu aż do miejsca zainstalowania z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych, montażu i ubezpieczenia na okres do czasu podpisania przez obie strony  Protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy oraz uwzględnia rabaty, upusty i marże.

- Sprzedawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Strony wykluczają dopuszczalność waloryzacji wynagrodzenia Sprzedawcy.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 3

- Sprzedawca oświadcza, iż jest właścicielem sprzętu.

- Sprzęt posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem

- Sprzęt odpowiada standardom jakościowym, funkcjonalnym i technicznym, wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia.

- Sprzęt jest oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym znakiem bezpieczeństwa ( o ile wymagają tego przepisy prawa)

§ 4

- Przedmiot Umowy w zakresie dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu zostanie wykonany w terminie ………………………….. dni od daty podpisania umowy.

- Sprzedawca dostarczy Przedmiot Umowy do Magazynu Szpitala przy ul………………….             z fakturą lub dokumentem Wz określającym ilość i cenę jednostkową a następnie zainstaluje Sprzęt w miejscu wskazanym przez Kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się uzgodnić z Kupującym datę dostawy co najmniej na 5 dni przed jej planowanym terminem dostarczenia sprzętu do magazynu. W tym celu Sprzedawca skontaktuje się z:

Mateuszem Fajkowskim, tel. 509-137-485, e-mail: Mateusz.fajkowski@uskwb.pl oraz

Bartoszem Tchórzewskim, tel. 785 116 189, e-mail: Bartosz.tchorzewski@uskwb.pl

- Odbiór Przedmiotu Umowy na  Sprzęt wymieniony w § 1 ust. 1, odbędzie się na podstawie faktury i protokołu odbioru sprzętu (dostawa i zainstalowanie sprzętu, oraz szkolenie personelu). Zamawiający wymaga 3 egzemplarzy oryginałów protokołu: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. Faktura i protokoły winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1 oraz  zawierać   numer umowy.

- Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać nazwę sprzętu identyczną jak nazwa przedmiotu zamówienia podana w kolumnie  „Opis przedmiotu zamówienia” w Formularzu cenowym.

- Protokół odbioru sprzętu musi zwierać nazwę sprzętu identyczną jak nazwa przedmiotu zamówienia podana w Formularzu cenowym oraz nazwę własną produktu, nazwę producenta oraz numer katalogowy

- Wraz ze sprzętem Sprzedawca dostarczy Kupującemu instrukcję obsługi oraz wszelkie wymagane przepisami prawa i przez producenta dokumenty i certyfikaty niezbędne do wykonywania świadczeń medycznych z wykorzystaniem sprzętu.

- Wykonawca nieodpłatnie przeszkoli personel medyczny i techniczny Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu oraz jego podstawowej konserwacji, drobnych napraw i przeglądów, które zgodnie z instrukcją użytkowania nie są zastrzeżone dla innych podmiotów.

- Szkolenie zostanie potwierdzone ma protokole odbioru sprzętu, o którym mowa w ust. 3. Protokół sporządza Wykonawca i  podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego:

- Ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu/ów zostaje wyznaczona ……………………………….. (przedstawiciel użytkownika) oraz osoba wskazana ust. 2 pkt. 2

- Ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu/ów zostaje wyznaczony: ……………………………………………..

- Osoba wskazana w ust. 8 pkt. 1 może podjąć decyzje o przeprowadzeniu szkolenia zdalnego, przy użyciu narzędzia do wideokonferencji (z udziałem obrazu i dźwięku) udostępnionego przez Wykonawcę.

§ 5

- Sprzedawca udzieli …………………… miesięcznej gwarancji na oferowany towar. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru Sprzętu potwierdzającego należyte wykonanie Umowy. W okresie gwarancji Sprzedawca odpowiada za serwis i naprawy Sprzętu.

§ 6

            - Strony ustalają, iż w przypadku:

a/	zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia;

b/	zwloki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upłynięciu okresu wyznaczonego na rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c/	nie wykonania zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca – Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy;

d/ 	odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca –Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy;

e/   Kupujący dopuszcza możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych za zwłokę w usunięciu usterki w okresie trwania gwarancji w przypadku, gdy w miejsce naprawionego urządzenia Sprzedawca dostarczy takie same urządzenie zastępcze.

            - W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1, Kupujący wystawi dokument obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

            - W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Kupujący naliczy odsetki w wysokości ustawowej za spóźnioną zapłatę kary umownej.

            - W razie opóźnienia w zapłacie wyżej wymienionych kar Kupujący może potrącić należną mu karę z bieżących płatności wobec Sprzedawcy.

            - Kupujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar, jeśli kary te nie pokrywają wyrządzonej szkody.

§ 7

- Osobami uprawnionymi ze strony Kupującego do kontaktów ze Sprzedawcą w sprawach dotyczących realizacji Umowy są  osoby wskazane w § 4 ust. 2

- Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Sprzedawcy jest w zakresie:

- dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu jest ……………………………  tel.: …………………………………., meil: ………………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Sprzedawcę;

- serwisu Sprzętu i obowiązków gwarancyjnych …………………………….. tel.: …………………………., meil: ……………………………. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Sprzedawcę.

- Jeżeli Kupujący stwierdzi istnienie wad w sprzęcie będącym przedmiotem sprzedaży, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę składając pisemną reklamację.

- Termin na usunięcie usterki wynosi 20 dni roboczych, licząc od dnia rozpoczęcia naprawy.

- Sprzedawca rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni od daty jej złożenia pod rygorem uznania reklamacji za uzasadnioną.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

W sprawach spornych sądem właściwym jest sąd wg. siedziby Kupującego

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający  										Kupujący

# Footnotes

*jeśli dotyczy – szczegółowy zakres Przedmiotu umowy zostanie każdorazowo wskazany w Załączniku nr 1.x do formularza cenowego”